RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM«

ODPRTI POSTOPEK

Interna referenčna številka javnega naročila

JN57/20

Ljubljana, DECEMBER 2020

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Vrsta in opis del, ki so predmet javnega razpisa

- Podatki o ponudniku - obrazec 1

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 2.1. – 2.4

- OBRAZEC 2.1  – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 2.2  – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 2. 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

- OBRAZEC 2.4  – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

- Predračun - obrazec 3

- Vzorec POGODBE – obrazec 4

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne,            , pod številko objave                              ,                                  , objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju: javni razpis), predmet razpisa: »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018 v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo Ponudbe

2.1 naročnik

Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

2.2 OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna številka javnega naročila: JN57/20

Predmet: »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM«

2.3 Izvajanje razpisa

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

2.4 dOSTOP DO Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave

2.5 PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

2.6 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

2.7 PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30. 6. 2021.

2.8 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11 in točko 2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA).

2.9 Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje    pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 2.4) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci (OBRAZEC 2.3).

2.10 DOPUSTNA PONUDBA

je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika;

Ponudnik mora ponudbo oddati po naslednjem vrstnem redu:

  - Podatki o ponudniku – obrazec 1

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazec 2.1 do 2.4 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - Predračun– OBRAZEC 3

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 4

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št.69/2011, 158/2020; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.11 razlogi za izključitev

| 1. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 3. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

2.12 POGOJI ZA SODELOVANJE

2.12.1 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

| 1. | Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. |
| --- | --- |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente,, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.13 Postopki in način ocenjevanja ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

2.14 Cena ponudbe

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

2.15 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

MERILO – ekonomsko najugodnejša ponudba

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi meril.

MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku za opremo: »Hibridni visoko ločljivostni masni spektrometer vezan s tekočinskim kromatografom«, ki bo izpolnjevala vse tehnične zahteve in dosegla največ točk na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in dodatnih meril v skladu s točkovanjem opisanim spodaj:

Na razpolago je 100 točk, od tega do 40 točk za cenovno vrednost ponudbe in do 60 točk za dodatna merila za tehnične zahteve po izračunu opisanem v enačbi in tabeli:

Tabela: točke za tehnične zahteve po dodatnih merilih:

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | Doseganje kriterijev DA/NE | Referenčni dokument | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| Hibridni masni spektrometer (kvadrupolni analizator in visokoločljivostni masni analizator: |  |  |  |
| Specificirana masna resolucija (FWHM) pri m/z 200 več kot 200.000*. |  |  | 10 |
| Specificirana masna resolucija (FWHM) pri m/z 200 v območju od 100.000 do 200.000*. |  |  | 3 |
| Specificirana masna resolucija (FWHM) pri m/z 200 v območju od 80.000 do 100.000*. |  |  | 1 |
| Stabilnost nastavitve mase: Točnost izmerjene mase, kot jo specificira proizvajalec (bolje kot 1ppm RMS) bo stabilna vsaj 5 dni brez potrebe po vmesnem kalibriranju spektrometra. |  |  | 10 |
| Multipleksiranje: Hibridni tandemski masni spektrometer omogoča s kvadrupolom hkratno detekcijo vsaj 10 posameznih prekurzorskih ionov v enem skenu. |  |  | 10 |
| Sistem omogoča zamenjavo ionskega vmesnika med atmosferskim delom ionskega izvora in masnim analizatorjem pod vakuumom brez ventiliranja in kalibriranja masnega spektrometra. |  |  | 10 |
| HPLC |  |  |  |
| Črpalka, sistem za injiciranje vzorcev in termostatiran sistem za LC kolono mora biti zmožen delovanja v območju tlakov med 50 in najmanj 1500 bari v celotnem območju pretoka, določenega z minimalnimi tehničnimi zahtevami. |  |  | 10 |
| Termostatiran sistem za LC kolono omogoča dva načina delovanja termostatiranja kolone: z ventilatorjem ali s konvekcijo toplote brez prisilnega kroženja toplega zraka s pomočjo ventilatorja. |  |  | 10 |

* Ponudnik izpolni le najvišjo specifikacijo, ki jo še dosega glede na referenčni dokument proizvajalca.

PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegalo enako število točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil ugodnejše servisne pogoje. Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil ugodnejše garancijske pogoje.

CRITERIA FOR EVALUATION OF BIDS

The customer will award a public tender for equipment: »hybrid high resolution mass spectrometer coupled to a liquid chromatograph” to bidder, which meet all technical requirements and achieve the highest score of points for offered price and additional technical specifications according with scoring described below. The total of 100 points are available, of which up to 40 points for offered price and. 60 points for additional technical requirements described in the equation and table:

Table of additional technical specifications:

| TECHNICAL SPECIFICATION | TECHNICAL SPECIFICATION / CRITERA MET? YES/NO | Reference document | No. points awarded |
| --- | --- | --- | --- |
| Hybrid MS system (quadrupole analyser and high resolution – accurate mass detector): |  |  |  |
| Manufacturer specified resolution (FWHM) at m/z 200 more than 200.000* |  |  | 10 |
| Manufacturer specified resolution (FWHM) at m/z 200 in the range from at least 100.000 to 200.000* |  |  | 3 |
| Manufacturer specified resolution (FWHM) at m/z 200 in the range from at least 80.000 to 100.000* |  |  | 1 |
| Mass Stability: Mass accuracy, specified by the manufacturer, with less than 1 ppm RMS stable for at least 5 days without the need for recalibrating the instrument |  |  | 10 |
| Multiplexing: Hybrid MS system that offers the use of at least 10 combined quadrupole isolated precursors per scan |  |  | 10 |
| The system allows for an exchange of the ion transfer tube (atmospheric pressure to vacuum region ion transfer device) without the need for venting or calibrating the MS system |  |  | 10 |
| HPLC |  |  |  |
| HPLC Pump, Automatic Sample Handling System and Thermostated Column Management System must be able to operate in the pressure range from 50 bar to at least 1500 bar throughout the flow range of the pump, according to the minimal technical specification. |  |  | 10 |
| Two different operating principles of the Thermostated Column Management System is available (example: one principle uses fans or similar device do disperse heat around the column; other operating principle uses only heat convection without the need for a fan or similar device to disperse heat) |  |  | 10 |

*The bidder shall meet only the best specifications achieved according to the manufacturer’s reference document.

SELECTION OF TWO BIDS WITH THE SAME BEST EVALUATION RESULT

In the case if the two or more bidders achieve the same score of points, the bidder that will offer better service and technical support will be selected. If the two bids are still equal, the bidder who will offer better warranty conditions will be selected.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.16 Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.17 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno  18. 1. 2021 do 10:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

- 18 rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  27. 1 2021 /datumski rok za predložitev ponudb/ do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23196

2.19 ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 1. 2021  in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

2.20 Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

2.21 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.22 Rok veljavnostI ponudbe

Rok veljavnosti ponudbe  30. 6. 2021.

2.23 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št, 43/11 in spremembe, v nadaljevanju ZVPVPJN), po postopkih in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana., in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

3. OPIS PREDMETA JAVNEGA RAZPISA:

Ime opreme: Hibridni visoko ločljivostni masni spektrometer vezan s tekočinskim kromatografom (s kratico: hibridni LC-MS).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nabava in instalacija hibridnega visoko ločljivostnega masnega spektrometra vezanega s tekočinskim kromatografom (hibridni LC-MS) in opremljenega s programsko opremo za interpretacijo MS-MS spektrov in karakterizacijo malih organskih molekul.

Instrument se bo uporabljal za kvalitativno in kvantitativno netarčno ter tarčno analizo organskih spojin v sledovih v vzorcih iz okolja, vodi, hrani, zdravilih, bioloških vzorcih in podobnih snoveh ter materialih.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Hibridni LC-MS instrument mora vsebovati naslednje komponente in izpolnjevati naslednje minimalne tehnične karakteristike:

1.) Programska oprema

Programski paket za interpretacijo masnih spektrov analiziranih organskih spojin v nizkih koncentracijah. Programski paket, ki omogoča izračun možnih razgradnih poti ionov.

Programski paket za kontrolo instrumenta in enostavno nastavitev eksperimentalnih pogojev kvantitativnih metod, da omogočijo uporabniku kreiranje HRAM knjižnic za hitro identifikacijo in kvantifikacijo spojin.

HRAM knjižnica naj vsebuje vsaj 18000 spojin.

2.) Računalnik

Zmogljiva delovna postaja za krmiljenje in kontrolo instrumenta in obdelavo podatkov z operacijskim sistemom MS Windows 10, zaslonom in pripadajočim grafičnim vmesnikom.

3.) Generator dušika

Za proizvodno čistega dušika pri povišanem tlaku (okoli 6 barov) za optimalno delovanje ionskega izvora LC-MS instrumenta.

4.) Hibridni masni spektrometer (kvadrupolni analizator in visokoločljivostni masni analizator):

- Visokoločljivostni masni analizator za natančno določitev mase (HR-AM):

- Hitrost skeniranja najmanj 18Hz,

- Minimalna masna resolucija najmanj 50.000 (FWHM) pri m/z 200.

- Natančnost določitve mase: bolje kot 1 ppm

- Masno območje: 50 – 4000 m/z.

- Občutljivost: MS/MS signal proti ozadju (S/N) za injiciranje 200 fg reserpina na kolono je najmanj 100:1 pri najvišji masni resoluciji.

- Dinamično območje: >5.000:1 v enem skenu.

- Menjavanje polaritete: Celoten cikel skeniranja (en sken v pozitivnem načinu in en sken v negativnem načinu) v manj kot 1000 ms (<1s).

- Kvadrupolni masni analizator: Kvadrupolni masni filter za izbiro prekurzorskega iona s spremenljivo širino masnega okna od  najmanj  0.4 Da do 1200 Da in izbiro MS/MS prekurzorskega iona z visoko prehodnostjo od najmanj m/z 40 do m/z 2500.

- Trkovna celica: Za selektivno zajetje in razgradnjo izbranih ionov v izbranem masnem območju. Za trkovno razgradnjo naj bo na voljo izbira absolutne trkovne energije ali normalizirane trkovne energije.

- Moduli snemanja: Celotni sken, SIM, MS2, DIA (ali ekvivalentni), TopN DDA (N je vsaj 10).

- Ionski izvori:

- En termostatiran in temperaturno nastavljiv elektrosprej ionski izvor (ESI).

- En termostatiran in temperaturno nastavljiv ionski izvor s kemijsko ionizacijo pri atmosferskem tlaku (APCI).

- Razvodni ventil: Dvopozicijski šest potni ventil, ki naj bo neposredno usmerjan s programom in izbrano instrumentalno metodo.

- Črpalka za siringo: Avtomatsko nastavljiva črpalka za različne vrste siringov različnih dimenzij in proizvajalcev.

- Protihrupno ohišje za rotacijske vakuumske predčrpalke.

5.)Tekočinski kromatograf HPLC:

Črpalka

- Pretok v območju vsaj 0.001 do 5 mL/min pri delovnih tlakih od vsaj 50-1000 barov.

- Natančnost pretoka najmanj ±0.1% in natančnost pretoka najmanj <0.05% RSD ali <0.01 min SD, (karkoli od obojega je bolje).

- Pulziranje <0.4% ali <0.2 MPa, karkoli od obojega je bolje.

- Sposobnost tvorbe stabilnega gradienta mobilnih faz pri visokem tlaku.

- Natančnost tvorbe razmerja mobilnih faz najmanj ±0.2% v območju pretoka 0.2 do 4.0 mL/min in razmerju topil 1 do 99%).

- Točnost tvorbe razmerja mobilnih faz <0.15% SD v območju pretoka 0.2 do 4.0 mL/min in razmerju topil 1 do 99%).

- Vsaj šest linij za topila med katerimi izberemo dve liniji za istočasno delovanje.

- Razplinjevanje mobilnih faz za šest linij.

- Biokompatibilen sistem.

- Varnostna opozorila in mere ob zaznavanje puščanja, uhajanja topil ali preseganja tlakov v HPLC sistemu.

Sistem za injiciranje vzorcev

- Princip delovanja: injiciranje v pretočno zanko.

- Območje tlakov: 50–1000 barov.

- Območje volumna injiciranja: 0.01–100 μL v količini od 0.01 μL navzgor.

- Natančnost injiciranega volumna vzorca: ±0.5% za 10 μL vode.

- Točnost injiciranega volumna vzorca: <0.25% površine RSD za injiciranje 1 μL vzorca, npr. zmesi kafeina v vodi.

- Linearnost injiciranja vzorca: r > 0.9999 (npr. kafein v vodi).

- Prenos med vzorci (UV): <0.004% npr. injiciranje kafeina.

- Čiščenje igle: Zunanje in notranje pranje injekcijske igle.

- Temperaturno območje v komori za vzorce: 4 °C (vsaj 20 °C pod temperaturo okolja) do 40 °C.

- Temperaturna stabilnost komore za vzorce: ±1 °C.

- Kapaciteta sistema za injiciranje vzorcev:

- vsaj 216 × 12 mm OD vial (≤1.5 mL) ali

- vsaj 384 × 6, 7 in 8 mm OD vial (≤1.2 mL) ali

- vsaj 96 × 15 mm OD vial (≤4 mL) ali

- vsaj tri mesta za platoje z utori (96 in 384, globoki in plitvi).

- Biokompatibilnost sistema.

- Varnostna opozorila na sitemu za primere:

- zaznavanje prazne pozicije na nosilcu oz. platoju,

- preverjanje pravilnega nosilca za viale oz. platoja z utori za vzorce

- zaznavanje puščanja na sistemu za injiciranje vzorcev.

Termostatiran sistem za LC kolono

- Temperaturno območje 5 °C (vsaj 18 °C pod temperaturo okolice) – 100 ˚C v koraku po 0,1 ˚C.

- Temperaturna stabilnost v komori za kolono: ±0.05 ˚C.

- Točnost temperature v komori: ±0.5 ˚C (do 80 ˚C).

- Kapaciteta sistema: vsaj dve mesti za kolone v enem sistemu.

- Velikost kolon: 2 x do 300 mm skupaj s predkolono s premerom do 10 mm.

- Aktivni predgrelnik mobilnih faz: da.

- Ohlajevalnik kolone: da.

- Območje tlaka na koloni: 50–1000 barov.

- Biokompatibilnost sistema.

- Varnostna opozorila na sitemu za primere: odprtih vratc in puščanja tekočin.

Detektor z nizom fotodiod (DAD)

- Optična zasnova: enojno žarkovna, reverzna optika z nizom 1024 fotodiodnih elementov.

- Izvor svetlobe: Devterijeva žarnica.

- Območje valovnih dolžin: najmanj 190–680 nm.

- Spektralna pasovna širina: Optična ločljivost 1 nm (FWHM 1 nm širina reže).

- Širina reže: nastavljiva širina: 1 nm, 2 nm, 4 nm, 8 nm.

- Točnost valovnih dolžin: ±1 nm.

- Kalibracija valovne dolžine: Interna kalibracija z D-alfa črto devterijeve žarnice.

- Validacija valovne dolžine: Interna validacija s filtrom iz holmijevega oksida.

- Število kanalov signala: 8 + 3D polje.

- Hitrost zbiranja podatkov: 200 Hz ali več.

- Šum: <±3 μAU pri 230 nm.

- Odklon: <0.5 mAU/h pri 230 nm.

- Linearnost: <5% pri 2.0 AU.

- Velikost celic: ena standardna pretočna celica, biokompatibilna (10 mm ali podobno), ena visoko občutljiva celica, biokompatibilna (60 mm).

- Varnostna opozorila na detektorju: ob vklopu detektorja in ob zaznavanju puščanja.

6.) Ostale zahteve:

- Priložena naj bo dokumentacija in priročniki (v slovenskem ali angleškem jeziku) za strojno in programsko opremo masnega spektrometra in tekočinskega kromatografa, vključno z navodili za instalacijo in vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik.

- V ceni naj bo vključen strošek prevoza opreme, instalacije instrumenta, osnovno in nadaljevalno izobraževanje operaterjev na lokaciji uporabnika na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

- Ponudnik je zadolžen za učinkovito in hitro odzivno tehnično pomoč in servis LC-MS instrumenta. Ponudnik priloži tovarniški certifikat vsaj enega servisnega inženirja za LC-MS instrument.

- Pomoč s svetovanjem tudi na daljavo po elektronski pošti ali telefonu.

- Dobava in instalacija opreme v vsaj 5 mesecih od naročila.

- Garancija in podpora po garancijski dobi:

  - Garancijska doba najmanj 12 mesecev, velja za vso opremo, razen za potrošni material.

  - Odzivni čas za odpravo napake največ 5 delovnih dni od poziva na napako.

- Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo v obliki servisne podpore, zagotavljanja rezervnih delov in vzdrževanja opreme (letni servis) in  vsaj še 10 let od izteka garancijske dobe.

Name of equipment: “hybrid high resolution mass spectrometer coupled to a liquid chromatograph (shorter: hybrid LC-MS)”

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PUBLIC TENDER SUBJECT

The subject of a public tender is the purchase and installation of a hybrid high resolution mass spectrometer coupled to a liquid chromatograph (hybrid LC-MS) and equipped with software for the interpretation of MS-MS spectra and for characterization of small molecules.

The instrument will be used for qualitative and quantitative nontarget and target analysis of organic compounds in traces in samples from the environment, water, food, pharmaceuticals, biological samples and similar substances or materials.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Hybrid LC-MS instrument must have the following characteristics and includes following technical specifications:

Minimum technical specifications:

- Software:

- Software package must be capable of interpreting mass spectra of environmental trace-level components collected from instrument. Software package must be capable of calculating possible fragmentation paths.

- Also included must be a software package for instrument control and easy set-up of quantification methods, which enables the user to create HRAM libraries for faster identification and quantification of compounds.

- HRAM compounds library with at least 18.000 compounds.

2.) Computer:

- A Windows 10 based workstation must be included for control of the instrument and acquisition of data. Also included must be a monitor, keyboard and a mouse.

3.) Nitrogen generator:

- MS compatible nitrogen generator

4.) Hybrid MS system (quadrupole analyser and high resolution – accurate mass detector):

- Scan rate of at least 18 Hz,

- Minimal resolution of at least 50.000 (FWHM) at m/z 200.

- Mass accuracy: Less than 1 ppm .

- Mass range: 50 – 4000 m/z.

- Sensitivity: MS/MS: 200 fg reserpine on column produces a signal with at least S/N 100:1 with highest available resolution selected.

- Dynamic Range: >5.000 within a single Full Scan.

- Polarity Switching: One Full Scan cycle (scan in positive polarity and scan in negative polarity) in less than 1000 ms.

- Quadrupole mass analyzer: Segmented quadrupole mass filter for precursor ion selection with variable precursor isolation width from at least 0.4 to 1.200 Da and MS/MS precursor ion selection with high transmission from at least m/z 40 to 2.500.

- Collision cell: Robust ion trapping and fragmentation for precursor ion selectable mass range with optional use of absolute collision energy (CE) or normalized collision energy (NCE) for precursor fragmentation.

- Scan Modes: Full Scan, SIM, MS2, DIA (or equivalent), TopN DDA (N at least 10).

- Ion sources: One thermostated, temperature adjustable electrospray ionization probe (ESI), One thermostated, temperature adjustable atmospheric pressure chemical ionization (APCI) probe.

- Divert valve: Two Position – 6 Port Valve, directly controlled through the MS software and instrument method.

- Syringe Pump: Adjustable syringe pump (can accommodate different types of syringes).

- Noise cancelation housing for fore-vacuum pump(s).

5.) HPLC:

Pump

- Flow Range of at least 0.001–5 mL/min at pressure range of at least 50-1000 bar.

- Flow accuracy of at least ±0.1% and flow precision of at least <0.05% RSD or <0.01 min SD, whichever is greater.

- Pulsation <0.4% or <0.2 MPa, whichever is greater.

- High-pressure Gradient Formation.

- Proportioning Accuracy at least ±0.2% of full-scale (from 0.2 to 4.0 mL/min and 1 to 99%).

- Proportioning Precision <0.15% SD (from 0.2 to 4.0 mL/min and 1% to 99%).

- At least six (6) solvent lines (with up to 2 selected at the same time).

- Solvent Degassing for 6 channels.

- Biocompatible system.

- Safety Features: Leak detection and safe leak handling, excess pressure monitoring.

Automatic Sample Handling System

- Operating principle: Split-loop injection.

- Pressure Range: 50–1.000 bar.

- Injection Volume Range: 0.01–100 μL with step from including 0.01 μL upwards.

- Injection Volume Accuracy: ±0.5% for 10 μL water.

- Injection Volume Precision: <0.25% area RSD for 1 μL (caffeine in water).

- Injection Linearity: r > 0.9999 (caffeine in water).

- Carry Over (UV): <0.004% with caffeine.

- External and internal Needle wash.

- Sample compartment Temperature Range: 4 °C (20 °C below ambient or better) – 40 °C.

- Sample Temperature Stability: ±1 °C.

- Sample Capacity:

- at least 216 × 12 mm OD vials (≤1.5 mL) or

- at least 384 × 6, 7 and 8 mm OD vials (≤1.2 mL) or

- at least 96 × 15 mm OD vials (≤4 mL) or

- at least three available spaces for Well plates (96 and 384, deep and shallow).

- Safety Features:

- empty segment detection,

- rack/well plate verification,

- leak detection.

- Biocompatible: Yes

Thermostated Column Management System

- Temperature range: 5 °C (18 °C below ambient or better) – 100 ˚C in 0,1 ˚C increments.

- Temperature stability: ±0.05 ˚C.

- Temperature accuracy: ±0.5 ˚C (up to 80 ˚C).

- Capacity: 2 column slots in single management system.

- Column capacity: 2 x max. 300 mm w/ pre-heater or guard column or better with max. column i.d.: 10 mm or better.

- Pre-heater: Yes, active.

- Post-column cooler: Yes.

- Pressure range: 50–1000 bar.

- Biocompatible: Yes.

- Safety features: Closed door detection, fluid leak sensors.

Diode Array Detector (DAD)

- Optical design: Single-beam, reverse-optics design, 1024 element photodiode array.

- Light source: Deuterium lamp.

- Wavelength range: At least 190–680 nm.

- Spectral bandwidth: Optical resolution: 1 nm (FWHM with 1 nm slit width).

- Slit width: Settable: 1 nm, 2 nm, 4 nm, 8 nm.

- Wavelength accuracy: ±1 nm.

- Wavelength calibration: Internal calibration with D-alpha line of the deuterium lamp.

- Wavelength validation: Internal validation with holmium oxide filter.

- Number of signal channels: 8 + 3D field.

- Data collection rate: 200 Hz or more.

- Noise: <±3 μAU at 230 nm.

- Drift: <0.5 mAU/h at 230 nm.

- Linearity: <5% at 2.0 AU

- Flow/detector cells:

- one Standard flow cell, biocompatible (10 mm or similar),

- one High sensitivity flow cell, biocompatible (60 mm).

- Safety features: Power-up diagnostics, leak detection.

6. Other requirements:

- Technical documentation and manuals (in Slovene or English) for the hardware and software of the mass spectrometer and liquid chromatograph, including instructions for the installation and maintenance of the equipment achieve all the required characteristics must be attached.

- Price must include delivery charges, installation and training on location at Jožef Stefan Institute; offer must include all costs connected with traveling and accommodation.

- The bidder is responsible for technical support and service of LC-MS instrument. Proof (certificate) of at least one (1) factory certified service engineer must be attached.

- Technical support and remote help by phone and electronic mail.

- Delivery and installation of all equipment within at least 5 months from the order.

- Warranty at least 1 year, on all parts, excluding consumables.

- Service response time accessible within 5 working days after reporting error via phone or e-mail.

- After the warranty is over, the bidder must assure, against payment, the out-of warranty support at least for 10 years from the finished installation, i.e., spare parts, service and maintenance (annual service) of the delivered equipment.

OBRAZEC 1

4. PODATKI O PONUDNIKU

Na osnovi javnega razpisa »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.                                               ,                                             dajemo ponudbo, kot sledi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne                                  , pod številko objave                                          ,                                             , se prijavljamo na javni razpis »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM« ter prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe:

5. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC 2.1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne                                             , pod številko objave                                       ,                                     , pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

a)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 2.2

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Številka transakcijskega računa pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne                    , pod številko objave                                     ,                                          , se prijavljamo na vaš javni razpis »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM« in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

|  | POLNI NAZIV | PODROČJE DELA | VREDNOST DEL | RAZMERJE V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 2.3

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bomo sodelovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi OBRAZEC 1.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

OBRAZEC  2.4

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  |  |  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto prijavitelja poravnati podizvajalčeve terjatve do prijavitelja.

Če bo prijavitelj izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika podizvajalca) |

6. PREDRAČUN                                                                                                                   OBRAZEC 3

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transakcijski račun: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naročnik; PREDRAČUN. INSTITUT "JOŽEF STEFAN"; št.. Jamova cesta 39; kraj:. 1000 Ljubljana; datum:. NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom. |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |  |  |

| Opis blaga |  | Enota | Količina |  | EUR/količino | EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM |  | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DDV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ z DDV |  |  |  |

Obvezna priloga: Vsa originalna tehnična dokumentacija OPREME in ponudnikov PREDRAČUN v skladu z zahtevano konfiguracijo opreme.

| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi |  |
| --- | --- | --- |
| Garancijski rok (v letih od dneva podpisa prevzemne listine): | najmanj 12 mesecev |  |
| Veljavnost predračuna: | 30. 6. 2021 |  |

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

7.VZOREC POGODBE

OBRAZEC 4

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Boštjan Zalar (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

matična številka: 5051606000

TRR: 01100-6030344242 odprt pri UJP

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

matična številka:

TRR:                      odprt pri

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) za: »HIBRIDNI VISOKO LOČLJIVOSTNI MASNI SPEKTROMETER VEZAN S TEKOČINSKIM KROMATOGRAFOM«.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne           , št. objave           .

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbene dokumentacije vključno z vso tehnično dokumentacijo.

Ponudba dobavitelja je št.            z dne            je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost celotne opreme, znaša            EUR brez DDV.

ROKI

3.člen

Oprema se dostavi na mesto naročnika v Ljubljani, Institut "Jožef Stefan" v roku 5 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je najmanj 12 mesecev od dneva prevzema opreme in podpisa prevzemnega zapisnika in predaje vse originalne uporabniške in tehnične dokumentacije. Garancija velja za vso opremo, razen za potrošni material.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa v roku 30 dni od izstavitve računa na transakcijski račun dobavitelja. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa v elektronski obliki.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

5. člen

Ponudnik bo moral opremo dobaviti, sestaviti, montirati na lokaciji naročnika v Centru za masno spektrometrijo, Odseka za znanosti o okolju na Jamovi 39 v Ljubljani, preveriti njeno delovanje opreme.

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavnik dobavitelja in predstavnik naročnika.

Dobavitelj bo brezplačno poskrbel za transport in funkcionalno postavitev opreme na mesto naročnika sam s strokovno usposobljenimi sodelavci. Prav tako bo brezplačno izobrazil oz. šolal uporabnike opreme in demonstriral zmogljivost opreme.

Ob prevzemu opreme mora dobavitelj naročniku izročiti celotno dokumentacijo in priročnike (v slovenskem ali angleškem jeziku) za strojno in programsko opremo masnega spektrometra in tekočinskega kromatografa, vključno z navodili za instalacijo in vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih komponent, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

JAMSTVO DOBAVITELJA

- Člen

Dobavitelj opreme jamči, da je oprema nova, nerabljena, brezhibna in da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloge te pogodbe.

Vse dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) bodo izvedene strokovno in bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo naročnika.

Garancijski rok se podaljša za toliko, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati stvari. Garancijski rok začne teči znova od zamenjave oziroma od vrnitve naprave, če gre za bistveno popravilo. Če je bil bistveno spremenjen ali popravljen le kakšen del naprave, garancijski rok teče znova le za ta del naprave.

Opremo se redno letno servisira ob katerem se izvede pregled opreme, zamenjava obrabljenih delov, menjava olja, tesnil ipd. kritičnih delov, kalibracija instrumenta ipd. opravila, da se zagotavljajo pravilno delovanje opreme do naslednjega letnega pregleda. To izvede pooblaščeni servis, običajno servisni inženir ponudnika. Stroške letnega servisa se plačuje po ceniku, po predhodni najavi stroškov.

Enak obseg in način servisiranja opreme dobavitelj nudi tudi po preteku garancije.

Dobavitelj se obvezuje, da se bo v primeru okvare opreme odzval na obvestilo naročnika najkasneje naslednji delovni dan od prejema obvestila o okvari.  Odzivni čas za odpravo napake je največ 5 delovnih dni od poziva na napako, če ni z naročnikom dogovorjeno drugače.

Dobavitelj je zadolžen za učinkovito in hitro odzivno tehnično pomoč in servis LC-MS instrumenta. Ponudnik priloži tovarniški certifikat vsaj enega servisnega inženirja za LC-MS instrument.

Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo v obliki servisne podpore, zagotavljanja rezervnih delov in vzdrževanja opreme (letni servis) in  vsaj še 10 let od izteka garancijske dobe.

Dobavitelj se zavezuje, da bo nudil pomoč s svetovanjem tudi na daljavo po elektronski pošti e-naslov zaposlenega, ki nudi podporo:            ali telefonu  na tel. št. :          .

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije ob letnem servisu instrumenta. Cena vključuje material, razen potrošnega, delo, dnevnice in kilometrino.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

7. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RAZVEZNI POGOJ

8. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

9.a PODIZVAJALCI

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

1.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost del | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |
| Rok izvedbe dobav | Terminski plan |

2.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobava, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost dobav | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI 9.b

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejeta dela v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno angažirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

10.člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

KONČNE DOLOČBE

11. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Morebitni spori med pogodbenima strankama se bode reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišč v Ljubljani.

Pogodba je napisana v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po en (1) izvod.

| Naročnik: |  |  | Dobavitelj: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |  |  |
| Direktor: |  |  | Direktor: |  |
| prof. dr. Boštjan Zalar |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |

Priloge (po podpisu pogodbe):

Lastna izjava izvajalca o:

- njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila |  |
| Predmet naročila |  |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.  69/11, 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)