DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Oznaka javnega naročila | JN31/20 |
| --- | --- |
| Številka zadeve | PN120_04821-DR |
| Naročnik | INSTITUT »JOŽEF STEFAN« |
| Naziv | NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME |
| Vrsta postopka | ODPRTI POSTOPEK |
| Predmet naročila | STORITEV |
| Področje naročila | SPLOŠNO |
| Datum zadnje objave na e-JN | 10.06.2020 |
| Naslov za dostop ponudnikov v e-JN | https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18771 |
| Datum objave na PJN | 10.06.2020 |
| Številka na PJN | JN003675/2020-B01 |
| Povezava do objave na PJN | https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=356772 |

Ljubljana, 10.06.2020

VSEBINA

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. povabilo k oddaji ponudbe

2. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

3. tehnične specifikacije

4. ponudbena dokumentacija

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 - podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 - ponudba

- OBRAZEC 8 - vzorec pogodbe

5. PRILOGE

- PRILOGA 1 – Prevzemni zapisnik za javno naročilo

- PRILOGA 2 – Izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

# 1. povabilo k oddaji ponudbe

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne 10.06.2020, pod številko objave JN003675/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)  2020/S 112-271270   objavili obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila je »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME«.

Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

# 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

## OZNAKA  JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN31/20

## PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet: »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME«

## IZVAJANJE RAZPISA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

## DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

## JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik.

## PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.10.2020.

## SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

## PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci to označi v OBRAZCU 1 ter predloži pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3) oziroma izjavi, da NE zahteva neposrednega plačila.

## DOPUSTNA PONUDBA

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 - ponudba

- OBRAZEC 8 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

- OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 - ponudba

- OBRAZEC 8 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami") za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 3. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost") za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

## CENA PONUDBE

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

## POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

## MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. V primeru iste cene se upošteva ponudba, ki je bila oddana prej.

## POJASNILA IN ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 07.07.2020 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

## ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 15.07.2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18771

## ČAS ODPIRANJA PONUD

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in se bo začelo 15.07.2020 ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok veljavnosti ponudbe je 30.10.2020.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

## OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

## OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

# 3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije posamezne opreme:

1. Naprava na osnovi dvofotonske polimerizacije za tiskanje 3D objektov iz polimerov z ločljivostjo 150 nm.

Tehnične specifikacije:

- naprava temelji na osnovi polimerizacije monomera preko procesa dvofotonske absorbcije laserske svetlobe z osnovno valovno dolžino blizu 780 nm.

- naprava omogoča precizno lasersko fotolitografijo v 3D z ločljivostjo 120nm v 2D in 150 nm v 3D.

- naprava je v celoti računalniško vodena in omogoča nadzorovano izdelavo polimernih mikrostruktur, ki se zasnujejo računalniško

- premik polimernega ali drugega vzorca za dvofotonsko litografijo je izveden s kombinacijo preciznega premika mizice s pomočjo piezoelektričnih aktuatorjev v obsegu 300x300x300 kubičnih mikrometrov in motorizirane translacijske mizice z dosegom 100x100 mm2.

- ponovljivost premikanja s pomočjo piezotranslatorji je boljša kot 4 nm v celotnem obsegu, z resolucijo premika 1 nm.

- dvofotonsko polimerizacijo omogoča pulzni laserski izvor z valovno dolžino 780 +/- 10 nm, povprečno močjo >45mW, dolžino pulza < 150 fs, frekvenco 50MHz +/- 1MHz

- v napravi je kamera za invertni mikroskop, ki omogoča sprotno opazovanje procesa polimerizacije

- v napravi je objektiv s povečavo 100x za imerzijo v olju, NA=1.4, WD=0.17mm, s samodejnim krmiljenjem

- sestavni del naprave so polimerne snovi za dvofotonsko polimerizacijo

- različni nosilci za vzorce

2. Optična pinceta------------------------------------------------------------------------------------------

Kratek opis naročila ali nabave: Naprava ki temelji na močnostnem laserju in omogoča kontrolirano manipulacijo majhnih koloidnih delcev pod mikroskopom.

Tehnične specifikacije:

- Visokostabilni laserski vir v infrardečem področju z močjo 2-10W

- Računalniško krmiljeni akustooptični modulator s pripadajočo programsko opremo za sekvenčno ustvarjanje optičnih plasti

- Visokokvaliteteni difrakcijsko limitirani objektiv za fokusiranje laserskega snopa

- Visokokvalitetna polarizacijska optika

- Možnost temperaturne kontrole vzorca ter kontrole drugih pogojev

- Možnost spektralne analize svetlobe zajete na različnih mestih vzorca

3. Visokoenergijski pikosekundni laser

Kratek opis naročila ali nabave: Pulzni laser s frekvenco pulziranja okoli 10 Hz, ki ima valovno dolzino 1064 nm, energijo posameznega impulza nad 20 mJ, dolžina impulza reda 10 ps in omogoča pomnoževanje optične frekvence ter optično parametrično ojačevanje

Tehnični opis in specifikacije:

- valovna dolžina laserja: 1064 nm

- zunanja enota s pomnoževalniki frekvence

- valovne dolžine izhodov iz pomnoževalne enote: 1064 nm, 532 nm, 355 nm in 266 nm

- preklapljanje med valovnimi dolžinami

- minimalne energije: > 50 mJ pri 1064 nm, > 25 mJ pri 532 nm, > 15 mJ pri 355 nm in > 7 mJ pri 266 nm

- stabilnost energije sunka: 0.8% pri 1064 nm

- trajanje sunka: 30 ps

- frekvenca ponavljanja sunkov: 10 Hz

- divergenca žarka <0.5 mrad

- premer žarka 8 mm

- kvaliteta žarka >80% skladnost z Gaussovim profilom v bližnjem polju

- navpično linearno polariziran izhodni žarek pri 1064 nm

- zunanje proženje od posameznega sunka do največje frekvence sunkov

- “solid-state“ zasnova glavnega oscilatorja

- diodno črpanje glavnega oscilatorja

- diodno črpanje regenerativnega ojačevalnika

- izhodni visokoenergetski ojačevalnik črpan z bliskavico

- možnost poznejšnje nadgradnje laserja z optičnim parametričnim generatorjem, ki ima območje uglaševanja valovnih dolžin med 210 m in 2300 nm

- hladilna enota z zaprtim tokokrogom hladilne tekočine

4. Mikrovalovni izvor

Kratek opis narocila ali nabave: Visokofrekvenčni mikrovalovni izvor za EPR spektroskopijo v 100 in več GHz frekvenčnem območju

Tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila po odprtem postopku:

1. Modularni oddajnik visoke moči:

- frekvenčna področja delovanja: 24/48/72/96/192/288/384 GHz

- modularni izhod

- konfiguracija : synt/x3/amp/x2 (x3 for 72 GHz izhod)/x2/x2 (x3 for 288 GHz izhod)/x2

- povezava komponent: različni valovni vodniki in koaksialni vodniki

- 3dB pasovna širina: > 10% (5% za 384 GHz)

- minimalna izhodna moč: 2000/800/25/200/40/2.5/4 mW v področjih 24/48/72/96/192/288/384 GHz

- Tip izhoda: valovni vodnik v vseh področjih

- zvezno (CW) delovanje

- PC (USB) kontrola frekvence

- napetostni napajalnik (sintetizator, ojačevalnik) in DC tokovni napajalnik (za vse podvajalnike)

- napetostna kontrola atenuacije ojačevalnika

2. Frekvenčni izvor:

- sintetizator za osnovi YIG oscilatorja s permanentnim magnetom (fazno zaklenjen oscilator)

- osnovna frekvenca: 7-9 GHz

- eksterna referenčna frekvenca: 10 MHz

- korak: 500 kHz

- digitalna (PC) kontrola

- fazni šum: -118 dBc/Hz pri 100 kHz

- 94 dBc/Hz pri 10 kHz

3: Računalniški del:

- programska oprema za frekvenčno kontrolo (Windows OS)

5. Modul za FLIM (mikroskopijo s slikanjem življenjskih časov fluorescenece)

Kratek opis narocila ali nabave: Opremo predstavlja modul za mikroskopijo s slikanjem življenjskih časov fluorescence - FLIM. Glavni del modula je pomnoževalna večkanalna ploščica, katere pomnoževanja lahko spreminjamo zelo hitrov različnih časovnih načinih

Tehnične specifikacije

1) Modul za pomnoževanje:

- pomnoževalnik (ang., intensifier) : pomnoževalnik na osnovi Gen2 pomnoževalne večkanalne ploščice

- velikost pomnoževalnika in velikost piksla: premer 18 mm, velikost piksla manj kot 20 µm

- kvantni izkoristek: največja občutljivost v območju vidne svetlobe

- hlajenje: omogoča hlajenje z vodnim obtočnim hladilnikom

- ohišje: pomnoževalnik mora biti svetlobno zatesnjeno vgrajen v ohišje

- način delovanja: modul za pomnoževanje mora omogočati delovanje v časovnem (time gated) in frekvenčnem (gain modulated) načinu in s tem uporabo za t.i. »time domain« in »frequency domain« FLIM

- časovni način: modul za pomnoževanje mora omogočati zelo visoke hitrosti pulznega krmiljenja faktorja pomnoževanja do 110 MHz s širino pulza navzdol do 300 pikosekund ter s sipanjem začetka pulza do največ 20 pikosekund

- frekvenčni način: modul za pomnoževanje mora omogočati RF modulacijo faktorja pomnoževanja s frekvencami do 1 GHz

- prostorska resolucija: vsaj 10 lp/mm (par linij/mm)

- krmiljenje delovanja: modul za pomnoževanje mora omogočati priklop različnih kontrolnih enot za časovni ali fazni zamik

- možnost proženja in sinhronizacije preko TTL, ECL signalov

- modularna sklopitev na obstoječo CCD kamero: integrirana optika mora omogočati sklopitev z obstoječo kamero z velikostjo CCD približno 8mm x 8mm (512 x 16µm, 512 x 16µm)

2) Povezljivost s PC in obstoječo programsko opremo:

- standardni vmesnik za povezavo modula za pomnoževanje s PC, npr. RS 232 konektor

- gonilnik, programska oprema ali knjižnica, ki bo omogočala programerju konfiguriranje delovanja modula za pomnoževanje preko MatLab

- zgornje komponente morajo biti kompatibilne z okoljem Microsoft Windows

6. Vrstični mikroskop v bližnjem polju (SNOM)

Kratek opis narocila ali nabave: Vrstični mikroskop v bližnjem polju (SNOM-scanning near field optical microscope)

Tehnočne specifikacije:

- Vsi trije načini delovanja znotraj istega instrumenta: SNOM, AFM in konfokalni Raman

- Možnost dograditve fluorescentnega SNOM-a

- Nujno delovanje SNOM-a v reflektivnem načinu; presevni način zaželjen

- Konfokalna optična mikroskopija

- Konfokalna fluorescentna mikroskopija

- Visoko-občutljiva kamera za opazovanje SNOM/AFM konice in vzorca v refleksivnem (obvezno) in presevnem načinu (zaželjeno)

- Spreminjanje načina delovanja med ramansko spektroskopijo, AFM in SNOM brez potrebe premikanja vzorca.

- Mikroskop na atomsko silo (AFM): kontaktni način, bočni način, nekontaktni način

- AFM mora omogočati atomsko resolucijo pri uporabi standardnega AFM tipala

- Standardna optična resolucija SNOM čim manjša, a nujno pod 90 nm.

- Konfokalni Ramanski mikroskop: Lateralna resolucija pod 400 nm pri visoki stopnji konfokalnosti in majhnih časih integracije (<50ms).

- Nd-Yag laser, 532 nm, s frekvenčnim podvojevanjem in z najmanj 45 mW na koncu optičnega vlakna

- Fotopomnoževalka za štetje posameznih fotonov

- Računalniški sistem za kontrolo in zajemanje podatkov

- Natančnost pozicioniranja vzorca boljša kot 2 nm v X in Y-smeri ter boljša od 0.2 nm v Z-smeri.

- Možnost avtomatskega približevanja pravokotno na vzorec in ročnega premikanja v x in y smeri.

- Računalniški program za korelacijo pozicije na SNOM, AFM in Raman spektrih: izbira pozicije na AFM sliki mora omogočati takojšen Ramanski spekter na izbrani poziciji.

- Aktivni sistem za izolacije vibracij

- Vsi nujno potrebni deli za optimalno delovanje kombiniranega instrumenta (SNOM, AFM, konfokalni Raman).

- Optični mikroskop

- Video sistem za pozicioniranje

- Kölerjevo osvetljevanje z belo svetlobo

7. Optična pinceta

Kratek opis naročila ali nabave: Naprava ki temelji na močnostnem laserju in omogoča kontrolirano manipulacijo majhnih koloidnih delcev pod mikroskopom.

Tehnične specifikacije naprave:

- Visokostabilni laserski vir v infrardečem področju z močjo 2-10W

- Akustooptični modulator s pripadajočo programsko opremo

- Visokokvaliteteni difrakcijsko limitirani objektiv za fokusiranje laserskega snopa

- Visokokvalitetna polarizacijska optika

- Možnost temperaturne kontrole vzorca ter kontrole drugih pogojev

- Možnost spektralne analize svetlobe zajete na različnih mestih vzorca

8. Laserski sistam za razrez

Kratek opis naročila ali nabave: Oprema, ki temelji na pulznem IR laserju, omogoča natančen razrez različnih podlag, vključujoč nežgane keramične podlage, z avtomatiziranim pozicioniranjem in z mikrometrsko natančnostjo.

Tehnične specifikacije:

- Laserski sistem za hiter in visoko natančen razrez in strukturiranje substratov z možnostjo avtomatskega pozicioniranja s pomočjo markerjev

- Avtomatsko določanje fokusa na delovni površini minimalno 300x220mm s pripadajočim krmilnim vmesnikom

- Krmiljenje s računalnikom, podpirati mora standardne industrijske formate za prenos CAD podatkov: DXF, Gerber ipd.

- Delovna površina 300x220mm

- Maksimalna debelina obdelovanca 10mm, vakuumsko vpenjanje obdelovanca,

- Prepoznava markerjev in avtomatsko pozicioniranje

- IR laser 1064nm, delovanje CW, pulzno s frekvenco od 15-200kHz

- Preciznost pozicioniranja žarka: 2 mikrometra, premer žarka v fokusu =<25 mikrometrov

- Zaprt hladilni sistem

- Avtomatsko odsesovanje emisij in plinov

- Laserska varnost LaserClass 1.

9. Reometer

Kratek opis naročila ali nabave: Naprava z zračnimi ležaji in sinhronskim EC motorjem omogoča merjenje reoloških lastnosti tekočin v širokem temperaturnem območju.

Tehnične specifikacije:

- Masimalna hitrost: 1500 / min

- Minimalna sila: 0,01 N

- Maksimalna sila: 50N

- Temperatutno območje merjenja: -50 C  do 200 C

- Možnost menjave merilnih glav

- Programska oprema za meritve in obdelavo podatkov

10. Oprema za karakterizacijo keramičnih suspenzij s termično analizo

Kratek opis naročila ali nabave: Oprema, ki jo sestavljata peč in nosilec vzorca, ki je povezan z analitsko tehtnico, omogoča natančno spremljanje mase in temperature vzorca med segrevanjem po izbranem temperaturnem programu v različnih atmosferah, tudi v vakuumu.

Tehnične specifikacije:

- Visokotemperaturna cevna peč z grelnim elementom iz SiC z zamenljivo zaščitno cevjo in možnostjo segrevanja v atmosferah različnih plinov.

- Temperaturno območje peči: sobna temperatura do 15500C

- Hitrost segrevanja/ohlajanja do 50 K /min.

- Možnost enostavne zamenjave zaščitne cevi peči.

- Vakuumsko tesnjenje peči do 10-2 mBar

- Avtomatsko odpiranje peči

- Termotehtnica v vertikalni konfiguraciji

- Možnost zamenjave senzorjev za termogravimetrijo (TG), diferenčno termično analizo (DTA) in dinamično kalorimetrijo (DSC)

- Masa vzorca: do 18 g

- Merilno območje TG do 18 g

- Volumni lončkov za vzorce do 5 cm3

- Meritve DSC z resolucijo do 1µW

- Programska oprema za krmiljenje instrumenta in za analizo meritev

- Možnost povezave z masnim spektrometrom ali infrardečim spektrometrom za analizo.

11. Instrument za določanje stabilnosti disperzij

Kratek opis naročila ali nabave: Instrument omogoča merjenje zeta potenciala delcev, velikosti delcev in porazdelitve velikosti delcev v vodnih medijih v območju pH vrednosti od 2-12.

Tehnične specifikacije Instrumenta za določanje stabilnosti disperzij:

- instrument naj omogoča meritve zeta potenciala na osnovi Dopplerjevega efekta

- trdni laserski izvor 35mW

- temperaturno regulacijo nosilca vzorca za območje -10 st C do 140 st C

- meritve velikosti delcev v območju 5nm do 6 µm

- zaznavanje območja mobilnosti od 10 exp(-9 ) do 10 exp (-7) m2/V-s

- PALS opcija: območje mobilnosti od 10exp(-11) do 10exp (-7) m2/V-s

- omogoča meritve nepolarnih topil, olj, občutljivih delcev;

12. Sistem za merjenje toplotne prevodnosti

Kratek opis naročila ali nabave: Sistem za merjenje toplotne prevodnosti, toplotne difuzivnosti, in specifične toplote. Poleg standardnih izotropnih meritev volumenskih vzorcev, naprava omogoča tudi meritve plastnih vzorcev ter anizotropne meritve volumenskih vzorcev.

Tehnične zahteve naročnika:

- Toplotna prevodnost: od 0.005 do 500 W/mK

- Toplotna difuzivnost: od 0.1 do 100 mm²/s

- Specifična toplota do 5 MJ/m³K

- Temperaturno območje meritve: od sobne temperature do povišane temperature (600 °C)

- Najmanjše dimenzije vzorcev 0.5mm višina, 2mm premer (valjast vzorec)

- Rabljena oprema brez garancije.

- Ostali moduli:

- modul za meritve plastnih vzorcev (10-500 mikrometerski vzorci),

- modul za anizotropne meritve,

- modul za meritve specifične toplote,

- modul za meritev prevodnih plošč debelin 1-8 mm (toplotna prevodnost 10W/mK).

13. Dilatometer

Kratek opis naročila ali nabave: Instrument omogoča natančno merjenje spremembe dimenzij enega ali dveh vzorcev s tipalom na osnovi aluminijevega ali silicijevega oksida v odvisnosti od temperature in po izbranem temperaturnem programu v različnih atmosferah, tudi v vakuumu, ter na osnovi podatkov izračun linearnega termičnega raztezka.

Tehnične zahteve

- Instrument mora omogočati meritev termičnega raztezka dveh vzorcev hkrati.

- Instrument mora biti vakuumsko tesen tako, da bo omogočal delo do tlaka 10-2 Pa.

- Senzorji  pomika instrumenta morajo biti termostatirani.

- Merilno območje instrumenta mora biti ne manj kot 5000 mikrometrov,  resolucija senzorjev pomika  pa 0,125 nm/digit.

- Obremenitev na vzorcu naj bo standardno15 do 45 cN, maximalno  600 cN

- Instrument mora imeti možnost menjave peči in delo v temperaturnem območju od -180 ° C do 2000 ° C.

- Hitrost segrevanja in hlajenja peči:  0.01 to 100 K/min s in stabilnostjo pri  -180°C: +-0.3 K.

- Programska oprema mora omogočati nelinearno večtočkovno temperaturno kalibracijo termočlenov.

- Programska oprema mora omogočati programirano gretje, hlajenje in izotermalne segmente v eni meritvi v vsaj 90 stopnjah.

- Instrument mora imeti možnost menjave nosilca vzorca, to sta nosilca iz korunda in kremenčevega stekla.

- Instrument mora omogočati meritve termičnega raztezka tekočih, praškastih in pastoznih vzorcev.

- Instrument mora opcijsko omogočati meritve termičnega raztezka prevlek in meritev penetracije.

- Instrument ima mora imeti možnost povezave z instrumenti za merjenje sestave sproščenih plinov, to sta MS in FTIR metoda.

- Instrument mora opcijsko omogočati delo v definirani vlažni atmosferi v območju do 80% RH in 80°C.

- Instrument mora imeti možnost nadgradnje s programsko opremo za termokinetično optimizacijo sintranja.

- Instrument mora imeti programsko opremo, ki omogoča sočasno analizo termičnih efektov in spremembe dolžine vzorca.

- Dodan mora biti komplet verificiranih standardov za umeritev instrumenta.

14. Mikroskop na atomsko silo

Kratek opis naročila ali nabave: Mikroskop na atomsko silo z dodanimi moduli za lokalne piezoelektrične meritve in meritve lokalnega električnega toka. Naprava omogoča tudi meritve površine vzorcev v tekočini.

Tehnične zahteve:

- Visokonapetostni piezoelektrični modul (vključujoč meritev histerez na posameznem zrnu in mapiranje, napetost do 220 V)

- Sistem s sklenjeno zanko

- Računalnik in programska oprema

- Celica, ki omogoča meritve v tekočini

- Modul za merjenje prevodnosti vključujoč meritev v eni točki kot tudi mapiranje (najnižji tok naj bo približno 1pA z nivojem šuma nižje od 1pA)

- Vibracijsko in akustično izoliran sistem

- Sistem za gretje do najmanj 250 °C

15. Magnetometer na tresoči vzorec

Kratek opis naročila ali nabave: Magnetometer na tresoči vzorec je zmožen ustvariti zunanja magnetna polja vrednosti 2,6 Tesla in omogoča merjenje zelo šibkih magnetnih polj v zelo kratkem času. Uporablja se za merjenje magnetnih nano delcev različnih oblik in tankih filmov.

Tehnične specifikacije:

- največje magnetno polje: ± 2,6T (odprtina 3,5mm)

- resolucija magnetnega polja; pri 1 kGs je 2 mGs, šum 3 mGs

- šum pri meritvah magnetnega momenta: pri 10s/t=65 nemu, pri 1s/t=250 nemu

- točnost meritev magnetnega momenta: ± 1% + šum, če sta vzorec in standard za umerjanje enaka v obliki in velikosti.

- ponovljivost: Stdev 0,5% + šum, pri sobni temperature

- avtomatsko rotiranje vzorca: +/- 540º, resolucija 0.002º

16. Brezkontaktni dilatometer

Kratek opis naročila ali nabave:  Instrument za brezkontaktno merjenje skrčkov/raztezkov materialov do 1600 stC. oksidacijska in inertna atmosfera, računalniško krmiljenje

Tehnične zahteve:

- Instrument mora omogočati brezkontaktno merjenje raztezkov vzorca.

- Instrument mora imeti optični merilni sistem z dvema snopoma.

- Instrument mora omogočati vertikalno pozicijo vzorca.

- Merilno območje instrumenta mora omogočati: raztezek/skrček: +/- 30%

- Ločljivost: <0,8 mikrometra

- Instrument mora omogočati meritve vzorcev z naslednjimi dimenzijami: paralelipiped z višino 6 -:- 15mm, dolžino 3-:-6mm in širino 1-:-6mm ali valj z višino 6-:-15mm in premerom 3-:-6mm.

- Instrument mora imeti dodan verificiran standard za umeritev instrumenta (kalibracijo).

- Peč mora biti horizontalna, opremljena s Pt/Rh termočlenom.

- Instrument mora omogočati segrevanje vzorca od sobne temperature do 1600°C z maksimalno hitrostjo segrevanja vzorca 0,01-:-50 °C/min

- Instrument mora omogočati meritve v oksidacijski in inertni atmosferi

- Instrument mora omogočati računalniško krmiljeneje in zbiranje podatkov

- Rabljena oprema brez garancije.

- Pripadajoča programska oprema mora omogočati naslednje:

- Avtomatsko testiranje vzorca po vnaprej nastavljenih parametrih cikla segrevanja in ohlajanja

- Graf sintranja v realnem času

- Avtomatsko analizo sintranja in temperaturnega raztezka materiala

- Upravljanje v spominu shranjenih testov: vpogled vanje za kontrolo, modifikacijo in tiskanje podatkov testov

- Možnost izvoza podatkov merjenja v druge programe (Excell, Origin..)

- Možnost shranjevanja parametrov za analize materialov, kot na primer cikel žganja in interval pridobivanja podatkov in/ali slike

17. Naprava za hitro sintranje keramike

Kratek opis naročila ali nabave:  Peč, ki omogoča hitro sintranje v komori pod vakuumom (ali podtlaku N2 ali Ar) na osnovi vročega eno-osnega stiskanja v grafitnem modelu v pulzirajočem enosmernem toku.

Tehnične specifikacije, ki jim mora ustrezati oprema:

- Vakuumska komora: pokončni valj z vgrajenim vodnim hlajenjem

- Nivo vakuuma: ≤6Pa, z možnostjo nadgradnje do 0.006 Pa;

- Elektrode za sintranje z zaprtim vodnim hlajenjem

- Delovna razdalja med batoma:150 mm (prosta višina: 250mm)

- Maksimalna sila stiskanja: 100 kN

- Način kontrole tlaka: povratna regulacija preko proporcionalnega solenoidnega ventila

- Največje dimenzije komponente: 150mm

- Temperaturna regualcija: dvojna, in sicer s termočlenom tipa K in s pirometrom

- Možnost merjenja temperature horizontalno na stranski površini matrice

- Maksimalna delovna temperatura: 2200oC;

- Maksimalna hitrost segrevanja: 600 K/min

- Toplotna izolacija: dvojni jekleni reflektorji v komori za sintranje

- Delovna atmosfera: vakuum ali inertni plini (N2, Ar);

- Generator za sintranje: enosmerni pulzni ;

- Vhod: 3 faze, 380V, 50/60Hz, 62kVA

- Izhod: pulzni 10V, 3000A

- Napetost 0 ~ 10V, tok 0 ~ 3000A

- Dve možnosti krmiljenja: Avtomatsko preko digitalnega timerja v zaprti zanki in ročno.

18. Mikrovalovno-radiacijska peč

Kratek opis naročila ali nabave:  Oprema za sintezo in sintranje keramičnih materialov

Tehnične specifikacije, ki jim mora ustrezati oprema:

- Volumen 22 litrov

- Max. temperatura 1600 stC

- Max. priključna moč 12kW

- Mikrovalovno gretje  1.8 kW

- Radiacijsko gretje 9 kW

- 20-segmentni programski PID kontroler nadtemperaturna zaščita

19. Sistem za in-situ karakterizacijo vzorcev v presevnem elektronskem mikroskopu

Kratek opis naročila ali nabave: Posebni nosilec za presevni elektronski mikroskop (TEM) omogoča opazovanje strukture in morfoloških lastnosti vzorca v presevni svetlobi in hkratne in-situ meritve električne prevodnosti opazovanih nanostruktur.

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Sistem mora imeti nosilec z enojnim nagibom za merjenje nanosil in električne meritve s sistemom skeniranja

- Sistem mora omogočati in-situ AFM in električno karakterizacijo vzorcev v presevnem elektronskem mikroskopu (TEM)

- Sistem mora omogočati uporabo prevodnega in neprevodnega tipala

- Prevodni tip tipal mora omogočiti vzpostavitev enosmerne napetosti na vzorec ter meritve toka

- Nosilec mora biti uporaben v JEM 2100 HR in v JEM 2010F z UHR polovim čevljem

- Sistem mora imeti kontroler z ustrezno programsko opremo HA300

- Sistem mora imeti digitalno korelacijsko postajo EC 301, ki omogoča hkratno zajemanje podatkov v povezavi s TEM sliko.

20. Detektor za uklone razpršenih povratno sipanih elektronov

Kratek opis naročila ali nabave: Detektor omogoča izvajanje EBSD (Electron Backscatter Diffraction) analizne tehnike v vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM), kjer iz dobljenih Kikuchijevih uklonov pridobimo podatke o kristalni orientaciji posameznik kristaliničnih faz v vzoru. Tehnika je namenjena določevanju kristalografske teksture v materialih.

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Detektor mora vključevati hardware in software z bazami podatkov za indeksacijko EBS uklonov

- Sistem mora vključevati CCD detektor z visoko ločljivostjo (1344x1024 pikslov)

- Sistem mora kontrolirati goniometer in obstoječi mikroskop

- Detektor mora biti kompatibilen s sistemom INCA EDXSkslov)

- Zahtevani tok pri 100 Hz: 1nA

21. Visokokotni obročasti detektor za opazovanje vzorca v temnem polju

Kratek opis naročila ali nabave: Detektor omogoča tehnike slikanja v svetlem in temnem polju v vrstičnem presevnem elektronskem mikroskopu (STEM) na osnovi detekcije visokokotno sipanih elektronov, ki nosijo informacijo tudi o kemijski sestavi posameznih kolon atomov v kristaliničnih materialih.

Zahtevane tehnične specifikacije:

- YAP HAADF detektor za priklop na JEOL ASID sistem in SSP10.

- Linearni odziv signala v širokem območju intenzitete

- Oprema se nadgrajuje na obstoječi sistem TEM 2010F mikroskop in ASID sistem.

22. CCD kamera – charged coupled device kamera

Kratek opis naročila ali nabave: Kamera omogoča zajemanje visokoločljivostnih posnetkov v presevnem elektronskem mikroskopu v svetlem polju in v temnem polju.

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Visokoločljivostna CCD kamera

- Vsebovan modul za zajemanje podatkov

- CCD kamera se krmili preko DM programa

- CCD kamera je možno montirati v TEM mikroskop

23. Difuzijska sonda za NMR spektrometer

Kratek opis nabave: Sonda za merjenje difuzije s pomočjo NMR spektrov za temperaturno obmocje -80 do +160 C

Zahtevane tehnične specifikacije:

1. Sonda za 5mm vzorce in magnet s široko odprtino,

2. Enakomernost magnetnega  gradienta: 4%

3. Lineranost  gradienta: +/-3%

4. Jakost gradienta: > 50 G/A/ cm

5. Maksimalna dolžina pulza pri 60A: 5ms

6. Vodno hlajenje gradientne tuljave

7. Temperaturno območje: -80 stC  do 160 stC

8. Specialni RF vložek za povečano temperaturno območje,  notranji premer 5mm

# 4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 - ponudba

- OBRAZEC 8 - vzorec pogodbe

OBRAZEC 1 - PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Na podlagi javnega razpisa »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 10.06.2020, pod številko objave  JN003675/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)  2020/S 112-271270 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi:

|  | Samostojna prijava, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna prijava, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Prijava s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Prijava z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2– PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Na podlagi javnega razpisa »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 10.06.2020, pod številko objave  JN003675/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)  2020/S 112-271270 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca: |  |
| Vrednost del podizvajalca: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |
| Rok izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika podizvajalca) |

OBRAZEC 4 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE (zakonite zastopnike)

_______________________________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Institut »Jožef Stefan« , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci.

OBRAZEC 5 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME« po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| Moji osebni podatki so naslednji: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega |  |
| bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis pooblastitelja) |

Navodilo za izpolnjevanje: Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.

OBRAZEC 6 – ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

OBRAZEC 7 - PONUDBA

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zap. št. | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | Cena EURz DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naprava na osnovi dvofotonske polimerizacije za tiskanje 3D objektov iz polimerov z ločljivostjo 150 nm | 1 |  |  |
| 2 | Optična pinceta | 1 |  |  |
| 3 | Visokoenergijski pikosekundni laser | 1 |  |  |
| 4 | Mikrovalovni izvor | 1 |  |  |
| 5 | Modul za FLIM (mikroskopijo s slikanjem življenjskih časov fluorescenece) | 1 |  |  |
| 6 | Vrstični mikroskop v bližnjem polju (SNOM) | 1 |  |  |
| 7 | Optična pinceta | 1 |  |  |
| 8 | Laserski sistam za razrez | 1 |  |  |
| 9 | Reometer | 1 |  |  |
| 10 | Oprema za karakterizacijo keramičnih suspenzij s termično analizo | 1 |  |  |
| 11 | Instrument za določanje stabilnosti disperzij | 1 |  |  |
| 12 | Sistem za merjenje toplotne prevodnosti | 1 |  |  |
| 13 | Dilatometer | 1 |  |  |
| 14 | Mikroskop na atomsko silo | 1 |  |  |
| 15 | Magnetometer na tresoči vzorec | 1 |  |  |
| 16 | Brezkontaktni dilatometer | 1 |  |  |
| 17 | Naprava z hitro sintranje keramike | 1 |  |  |
| 18 | Mikrovalovna-radiacijska peč | 1 |  |  |
| 19 | Sistem za in-situ karakterizacijo vzorcev v presevnem elektronskem mikroskopu | 1 |  |  |
| 20 | Detektor za uklone razpršenih povratno sipanih elektronov | 1 |  |  |
| 21 | Visokokotni obročasti detektor za opazovanje vzorca v temnem polju | 1 |  |  |
| 22 | CCD kamera – charged coupled device kamera | 1 |  |  |
| 23 | DIFUZIJSKA SONDA ZA NMR SPEKTROMETER | 1 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| --- | --- |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.10.2020 |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC – VZOREC POGODBE

| Naročnik: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| INSTITUT »JOŽEF STEFAN« Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor | ki ga zastopa , direktor |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: SI |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka: |
| IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 | IBAN: SI56 |
| Številka pogodbe najemojemalca: | Številka pogodbe ponudnika: |

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO O NAKUPU RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME

- SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku za »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME« objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave dne 10.06.2020, pod številko objave  JN003675/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL),  in v Uradnem listu EU, datum objave 10.06.2020, številka objave 2020/S 112-271270 (odločitev o oddaji javnega naročila, _____/___, z dne ___);

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in ponudba ponudnika št.       ______ z dne      _______ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;

Naročnik je z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ____________ izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka te pogodbe.

S to pogodbo se stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in splošnih pogojih glede izvajanja javnega naročila. Ponudnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsemi določili te pogodbe, da jih je razumel.

- PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je »NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME« (v nadaljevanju: oprema).

Po tej pogodbi vključuje predmet namestitev opreme v prostore IJS, zagon in preizkus delovanja, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku. Potrošni material za uporabo opreme si po potrebi zagotavlja uporabnik.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel ponudnik v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VREDNOST POGODBE

3.člen

Vrednost navedene opreme znaša:

| Zap. št. | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | Cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naprava na osnovi dvofotonske polimerizacije za tiskanje 3D objektov iz polimerov z ločljivostjo 150 nm | 1 |  |  |
| 2 | Optična pinceta | 1 |  |  |
| 3 | Visokoenergijski pikosekundni laser | 1 |  |  |
| 4 | Mikrovalovni izvor | 1 |  |  |
| 5 | Modul za FLIM (mikroskopijo s slikanjem življenjskih časov fluorescenece) | 1 |  |  |
| 6 | Vrstični mikroskop v bližnjem polju (SNOM) | 1 |  |  |
| 7 | Optična pinceta | 1 |  |  |
| 8 | Laserski sistam za razrez | 1 |  |  |
| 9 | Reometer | 1 |  |  |
| 10 | Oprema za karakterizacijo keramičnih suspenzij s termično analizo | 1 |  |  |
| 11 | Instrument za določanje stabilnosti disperzij | 1 |  |  |
| 12 | Sistem za merjenje toplotne prevodnosti | 1 |  |  |
| 13 | Dilatometer | 1 |  |  |
| 14 | Mikroskop na atomsko silo | 1 |  |  |
| 15 | Magnetometer na tresoči vzorec | 1 |  |  |
| 16 | Brezkontaktni dilatometer | 1 |  |  |
| 17 | Naprava z hitro sintranje keramike | 1 |  |  |
| 18 | Mikrovalovna-radiacijska peč | 1 |  |  |
| 19 | Sistem za in-situ karakterizacijo vzorcev v presevnem elektronskem mikroskopu | 1 |  |  |
| 20 | Detektor za uklone razpršenih povratno sipanih elektronov | 1 |  |  |
| 21 | Visokokotni obročasti detektor za opazovanje vzorca v temnem polju | 1 |  |  |
| 22 | CCD kamera – charged coupled device kamera | 1 |  |  |
| 23 | DIFUZIJSKA SONDA ZA NMR SPEKTROMETER | 1 |  |  |

DOBAVNI ROK

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Ponudnik se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Ponudnik mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Ponudnik bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

5. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa na podlagi podpisanega prevzemnega zapisnika in dobavnice.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

6. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki ponudnika in predstavnika naročnika.

Ponudnik mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun, izstavi e-račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

JAMSTVA PONUDNIKA

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z ponudnika na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Ponudnik naročniku jamči:

- da oprema nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun ponudnika naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro ponudnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

9. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do ponudnika, če ponudnik:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Ponudnik ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

10. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

11. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

Sestavna dela pogodbe sta:

- dokumentacija javnega naročila,

- ponudbena dokumentacija ponudnika.

| NAROČNIK: |  |  | PONUDNIK: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |  |  |
| Direktor: |  |  | Direktor: |  |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

»NAKUP RABLJENE RAZISKOVALNE OPREME« - za vsak kos opreme se natisne ločen prevzemni zapisnik

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  |  | Institut “Jožef Stefan” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ime in priimek) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek) Oseba, zadolžena za nabavo |  |  |

PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila |  |
| Predmet naročila |  |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.  69/11) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |