POPRAVLJENA SPECIFIKACIJA DEL ZA „INSTRUMENT ZA DINAMIČNO MEHANSKO ANALIZO – DMA”

- Temperaturno območje : -150 °C do 500 °C, natančnost 0.5 K

- Frekvenca oscilacije : 0.001 – 1000 Hz

Možnost programiranja posamezne frekvence, serije frekvenc in multifrekvenčnih

Segmentov.

Izbira števila frekvenc ne sme biti omejena.

- Sila : 0.01 do 40 N

Tehnična resolucija : 0.2 mN v območju  0 do 3 N in 2 mN v območju 0 do 40 N;

občutljivost : 1 mN

- Premik (raztezek)

Območje : 10 do 108 N/m

Preciznost  minimalno 0.3 %

- Tan delta

Območje : 0.0001 do 100

Tehnična resolucija : 0.00001

Občutljivost : 0.0001

Dodatne zahteve:

- Možnost preučevanja vzorcev  do dimenzije 100 mm

- Inštrument mora imeti možnost priprave vzorca na test striga in napetostnega testa izven instrumenta

- Modularna zgradba instrumenta, ki omogoča kasnejšo nadgradnjo z merilnimi moduli oz. vpenjalnimi glavami za meritve na nateg, tritočkovni upogib, dva in enotočkovno obremenitev, stisk, strig in tekočinski strig

- Piezoelektrični senzor sile

- LVDT senzor premikov

- Testni vzorec in procedura za kalibracijo inštrumenta

- Programska oprema omogoča avtomatsko izvajanje meritev, obdelavo podatkov ter osnovne matematične operacije

- Računalniška strojna oprema z Windows XP ali novejšim operacijskim sistemom