RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO ODPRTEM POSTOPKU

ZA

- »LABORATORIJSKA OPREMA«

(predmet)

JN21/15

(Interna referenčna številka javnega naročila)

LJUBLJANA, MAREC 2015

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Podatki o ponudniku - obrazec 1

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.10

- OBRAZEC 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- OBRAZEC 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- OBRAZEC 4.3  – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- OBRAZEC 4.4  – Seznam podizvajalcev/Izjava o lastni izvedbi del

- OBRAZEC 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalca

- OBRAZEC 4.6  – Pooblastilo glavnega izvajalca/ponudnika

- OBRAZEC 4.7  – Soglasje podizvajalca

- OBRAZEC 4.8 – Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti

- OBRAZEC 4.9 – Potrdilo poslovnega partnerja

- OBRAZEC 4.10  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

8. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne, 26.03.2015, pod številko objave JN1912/2015, objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »LABORATORIJSKA OPREMA« (predmet), po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2)

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN:JN21/15

Predmet: »LABORATORIJSKA OPREMA«

  - Izvajanje razpisa:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 25. členom izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2.6 Jezik ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

  - PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.08.2015 .

  - SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

  - Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

  - POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - podatki o ponudniku  – obrazec 1

  - izjava – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.10 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

  - Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1 |
| --- | --- |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. Odstavka 42. Člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – OBRAZEC 4.2 |
| 3. | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki 6ab o naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Okvirni sporazum mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, 6ab o zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za 6ab o6t6, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |
| 4. | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka, 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski 6subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. Situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Vsak podizvajalec mora predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBRAZEC 4.7) ter naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Prav tako podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ne sme imeti 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. V primeru, 7da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: - Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) - Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- OBRAZEC 4.5 - Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 4.6 - Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 4.7 |
| 6. | Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih treh letih (2012, 2013, 2014) naslednje reference v EUR brez DDV. Dokazilo: Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – OBRAZEC 4.8 obvezno s potrdilom poslovnih partnerjev (referenčnih naročnikov) na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije – OBRAZEC 4.9 |
| 7. | Ponudnik zagotavlja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 13.500,00 EUR brez DDV. Dokazilo: Bančna garancija ali zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe – OBRAZEC 4.10 |

2.12 Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo glede na merilo razvrstila pravočasne ponudbe, preverila in odpravila računske napake ter preverila ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje. Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije. V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave. Variantne ponudbe niso dopustne.

2.13 Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.

2.14 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

MERILO – NAJNIŽJA CENA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno, bo izbran ponudnik  s krajšim dobavnim rokom. V primeru istega dobavnega roka pa ponudnik, ki je prej oddal ponudbo.

2.15 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

2.16 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 08.05.2015 (datum) do 10:00 (ura). Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.17 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe:

Ponudnik v obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 18.05.2015 (datum) do 10:00 (ura) ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.18 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe.

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.

2.19 Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 18.05.2015 (datum) ob 11:30 (ura) na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana – sejna soba (št. sobe). Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom  javnega  odpiranja  ponudb  komisiji  izročiti  pisna  pooblastila  za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.20 Rok veljavnostI ponudbe:

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj do: 30.08.2015 (datum)

2.21 Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 3.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za finance.

2.22 Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

2.23 obvestilo o oddaji naročila:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 8 delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

2.24 PODPIS pogodbE

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu z 13. točko 71. člena ZJN-2 mora izvajalec v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in podobno.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila:

INFRASTRUKTURNA OPREMA  LABORATORIJEV

SPLOŠNI OPIS IN ZAHTEVE

Predmet specifikacije je infrastrukturna  oprema laboratorijev za izvedbo in vgradnjo v  pripravljene prostore, z zaključenimi gradbenimi, instalacijskimi in obrtniškimi deli. Ta oprema zajema vse delovne pulte, digestorije, varnostne omare, laboratorijske omare in regale, kot je opisano v specifikaciji in prikazano v tlorisni dispoziciji.

Ponujena in vgrajena oprema mora zadostiti zahtevam in režimom dela v laboratorijih.

Oprema mora biti certificirana in skladna z EN standardi. Zadostiti  mora smernicam požarnega varstva in varstva pri delu, biti mora negorljiva.

V določenih prostorih, ki so čisti prostori (označeno v tlorisu in specifikaciji), mora vgrajena oprema zadostiti vsem zahtevam po čistosti in vzdrževanjustalne čistoče.

Vgrajena oprema mora zagotavljati konstrukcijsko stabilnost in negorljivost. Odporna mora biti na vsa omočenja z vodo in na kemijske učinkovine (kisline +topila), pri čemer se ne smejo pojaviti znaki korozije ali druge poškodbe. Prenesti mora postopke čiščenja in dezinfekcije, tudi z uporabo  vroče pare.

Vsi jekleni deli nosilnih konstrukcij, podnožij pultov in omaric morajo biti zaščiteni s postopki kemijskega cinkanja in elektrostatsko-prašnato lakirani  z epoksidnimi laki (brez vsebnosti topil).

Vsa okovja in mehanizmi predalov in krilnih vrat morajo biti kemijsko zaščiteni in odporni na topila in kisline. Zapiranja vseh krilnih vrat in predalov, morajo biti z »mehkim zapiranjem«.

Vse instalacije (elektro, voda, plin) vgrajene v opremo, so predmet dobavitelja opreme. Vsebovati morajo vse razvode in povezave na hišno pripravljene instalacije, katere se zaključujejo z zapornimi ventili. Enako velja za elemente prisilnega odzračevanja (digestoriji, varnostne omare lokalno odzračevanje),  katere se na hišno pripravljene odzračevalne priključke spoji z ustreznimi cevmi.

Vse elektro instalacije (vtičnice in ožičenja) vgrajene v stenah in elektrokanalih, vključno z elektrokanali niso predmet dobavitelja opreme (so predmet izvedbe elektroprojekta)

Vsa plinska instalacija, vključno z armaturami-odjemnimi mesti, vgrajenimi na stenah, ni predmet dobavitelja opreme, ampak izvedbe strojnega projekta.

Plinska instalacija v digestorijih; odjemna mesta-armature, vključno s povezavo na hišno pripravljeno instalacijo je predmet dobavitelja opreme.

Priklop-zagon instalacij in odzračevanja infrastrukturne opreme opravijo instalaterji izbranega ponudnika opreme, ob obvezni prisotnosti izvajalcev hišnih instalacij.

Vse potrebne nastavitve prezračevalnih režimov splošnega prezračevanja in sobnega klimata z regulatorjem vpiha zraka v prostor, opravijo pooblaščeni instalaterji dobavitelja klimata. Nastavitve in posege v digestorijih opravijo instalaterji dobavitelja opreme.

ETAŽA KLET

Prostor K.7.3 – čisti prostor

Vsa vgrajena oprema (delovna pulta) mora izpolnjevati zahtevam čistega prostora. Oprema mora prenesti postopke čiščenja, tudi z uporabo vroče pare.

| Poz. | Naziv | Št. kos |
| --- | --- | --- |
| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1500 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1500 mm x 750 mm x 30 s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 1 x podpultna omara, širine 600 mm, 3 predali | 1x |
| P2 | Obstanski delovni pult Širina : 1500 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 1500 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 1500 mm Nerjavne podpultne omare, predalniki: 1 x podpultna omara na kolesih, širine 450 mm, 3 predali. | 1x |

Prostor K.7.2 – čisti prostor

Vsa vgrajena oprema (delovna pulti, digestoriji,..) mora izpolnjevati zahtevam čistega prostora. Oprema mora prenesti postopke čiščenja, tudi z uporabo vroče pare.

| P1 | Digestorij za delo z agresivnimi kemikalijami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno, z variabilno regulacijo pretoka zraka pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna, kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 2 x omara za kisline/baze, širine 900 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. Odzračevanje obeh omar se poveže in spoji na hišno pripravljeno odzračevalno cev. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Sedeči delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 1200 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 1200 mm 1 x višinska bočna maska, na stiku s pultom P3. 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno. | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 1500 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1500 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 900 mm z dvokrilnimi vrati - instalacijska 1 x podpultna omara, širine 600 mm s krilnim vrati in izvlečno polico ( za MillyQ aparat) | 1x |
| P4 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno izvlečnoovilno korito na dnu. |  |
| P5 | Antivibracijska tehtalna miza z zaščitno komoro Širina : 900 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Miza ima vgrajeno masivno kamnito ploščo dim. 400 x 400 mm na nosilni konstrukciji, ločeni od zunanjega plašča. 1 x komora (izvedba kot namizni digestorij) pritrjena na zunanje ogrodje mize. Komora ima na vrhu odzračevalni nastavek DN 150 mm in 3 x vgrajeno vtičnico 230V na bočni strani. Komora je dimenzij: širina 900 mm, globina 600 mm in višina 1200 mm. Izdelana iz polykarbonata. Frontna šipa je dvižna, do višine 700 mm. | 1x |
| P6 | Obstenski delovni pult Širina : 3450 mm Globina : 600 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 3450 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 3 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 750 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 2 x podpultna omara, širine 900 mm z 2 predaloma, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico 2 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm s 3 predali | 1x |
| P7 | Mobilna miza Širina : 900 mm Globina : 600 mm Višina : 900 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa top lab+ 900 mm x 600 mm x 20 mm z zaokroženimi robovi. 1 x polica na višini 200 mm iz trespe top lab+ Nosilna konstrukcija jeklena – nerjavna | 2x |

ETAŽA PRITLIČJE

Prostori: K-3.3, K-3.2, K-3.1, K-0,  so čisti prostori. Vsa vgrajena oprema (delovna pulta) mora izpolnjevati zahtevam čistega prostora. Oprema mora prenesti postopke čiščenja, tudi z uporabo vroče pare.

Prostor K-3.1, K-3.2, K-3.3

m

| P1 | Antivibracijska tehtalna miza z zaščitno komoro Širina : 900 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Miza ima vgrajeno masivno kamnito ploščo dim. 400 x 400 mm na nosilni konstrukciji, ločeni od zunanjega plašča. 1 x komora (izvedba kot namizni digestorij) pritrjena na zunanje ogrodje mize. Komora ima na vrhu odzračevalni nastavek DN 150 mm in 3 x vgrajeno vtičnico 230V na bočni strani. Komora je dimenzij: širina 900 mm, globina 600 mm in višina 1200 mm. Izdelana iz polykarbonata. Frontna šipa je dvižna, do višine 700 mm. 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Delovni pult Širina : 950 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 950 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 2 x podpultna omara, širine 450 mm s 3 predali | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 900 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 900 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 900 mm z dvokrilnimi vrati - instalacijska | 1x |
| P4 | Obstenski delovni pult Širina : 2450 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 2450 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 2 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 1200 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 900 mm z 2 predaloma, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico 2 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm s 3 predali Nerjavne viseče omare: 2 x viseča omara, širine 1200 mm, višine 680 mm, globine 360 mm z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod vsako omaro je svetilka. | 1x |
| P5 | Nerjavna visoka omara na nogah, višine cca 160 mm Širina : 1200 mm Globina : 520 mm Višina : 2500 mm (2000 + 500) Spodnja omara (H/2000) in zgornja (H/500) sta z dvokrilnimi polnimi vrati in ključavnico. Med obema korpusoma je po širini 1200 mm nosilni profil za pritrditev lestve. 5 x nastavljiva polica v spodnjem korpusu 2 x nastavljiva polica v spodnjem korpusu | 1x |
| P6 | Antivibracijska tehtalna miza z zaščitno komoro Širina : 900 mm + pult 650 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Miza ima vgrajeno masivno kamnito ploščo dim. 400 x 400 mm na nosilni konstrukciji, ločeni od zunanjega plašča. 1 x komora (izvedba kot namizni digestorij) pritrjena na zunanje ogrodje mize. Komora ima na vrhu odzračevalni nastavek DN 150 mm in 3 x vgrajeno vtičnico 230V na bočni strani. Komora je dimenzij: širina 900 mm, globina 600 mm in višina 1200 mm. Izdelana iz polykarbonata. Frontna šipa je dvižna, do višine 700 mm. 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno Pult v podaljšku: Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 650 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali | 1x |
| P7 | Antivibracijska tehtalna miza z zaščitno komoro Širina : 900 mm + pult 650 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Miza ima vgrajeno masivno kamnito ploščo dim. 400 x 400 mm na nosilni konstrukciji, ločeni od zunanjega plašča. 1 x komora (izvedba kot namizni digestorij) pritrjena na zunanje ogrodje mize. Komora ima na vrhu odzračevalni nastavek DN 150 mm in 3 x vgrajeno vtičnico 230V na bočni strani. Komora je dimenzij: širina 900 mm, globina 600 mm in višina 1200 mm. Izdelana iz polykarbonata. Frontna šipa je dvižna, do višine 700 mm. 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno Pult v podaljšku: Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 650 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. V desnem delu izrez v plošči (ob montaži) Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali |  |

Prostor: K-0

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 900 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 900 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 900 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Obstenski kotni delovni pult Širina : 1480/1350 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 1480 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 1 x monolitna tehnična keramika 600 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Kotni spoj plošč raven inzatesnjen z epoxidnim kitom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 1480 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali | 1x |
| P3 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P4 | Obstenski delovni pult Širina : 1500 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 1500 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C jeklena-nerjavna konstrukcija, širine 600 mm Nerjavne podpultne omare, obešene na C konstrukcijo in dvignjene od tal cca 160 mm: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 900 mm z 2 predaloma, dvokrilna vrata, nastavljiva polica | 1x |

Prostor: K-5

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1800 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 1800 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Pult je odmaknjen od zidu. Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 600 mm s predalom, krilnimi vrati in nastavljivo polico 1 x podpultna omara, širine 600 mm s krilnimi vrati in odzračevalnim priključkom DN 100 mm. V omari, na hrbtni strani je vgrajena 1 x 230V vtičnica za priklop vakumske črpalke. Notranjost omare je zvočno izolirana. Dno omare za postavitev vak. Črpalke je antivibracijsko izolirano. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Delovni pult Širina : 1800 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: Fenol lamnatna plošča trespa top lab+ 1800 x 750 x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena konstrukcija, širine 1200 mm | 1x |

Prostor: K-6

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1500 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 900 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x omara za kisline/baze, širine 600 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. Odzračevanje obeh omar se združi in poveže s hišnim odzračevalnim sistemom. | 1x |
| P3 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1500 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 900 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x omara za kisline/baze, širine 600 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. Odzračevanje obeh omar se združi in poveže s hišnim odzračevalnim sistemom. | 1x |
| P4 | Obstenski delovni pult Širina : 1380 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1380 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 600 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x podpultna omara, širine 600 mm, krilna vrata, nastavljiva polica 1 x frontna maska,širine 180 mm 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| P5 | Varnostna omara za kisline/baze Širina : 600 mm Globina : 520 mm Višina : 2000 mm Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm. Omara je dvodelna s krilnim vrati v vsakem delu. Shranjevanje kislin (v zgornjem delu omare) in baz (v spodnjem delu omare) je ločeno. Notranjost v zgornjem delu (shranjevanje kislin) sta 2 x izvlečna polica iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, notranjost tega dela je iz polypropilena. Baze se shranjujejo v spodnjem delu omare. Notranjost in 2 x izvlečna polica sta iz nerjavnega jekla. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. | 1x |
| P6 | Obstenski delovni pult Širina : 3300 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 3300 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 450 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 600 mm s predalom, krilnimi vrati in nastavljivo polico 1 x podpultna omara, širine 450 mm s krilnimi vrati in nastavljivo polico 2 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica | 1x |

Prostor K-20

| P1 | Sedeči delovni pult Širina : 1350 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 1350 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena konstrukcija, širine 900 mm 1 x podpultna omara na soklu, širine 450 mm s 3 predali 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Sedeči delovni pult Širina : 1350 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa toplab+ 1350 mm x 750 mm x 20 mm z zaokroženim sprednjim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Nosilna konstrukcija: 1 x C jeklena konstrukcija, širine 900 mm 1 x podpultna omara na soklu, širine 450 mm s 3 predali 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno. | 1x |
| P3 | Sedeči delovni pult Širina : 1800 mm Globina : 900 mm Višina : 750 mm Delovna površina: monolitna tehnična keramika 1800 mm x 900 mm x 30 mm z glaziranimi robovi po obodu in dvignjenim protirazlivnim robom po obodu. Nosilna konstrukcija: 2 x podpultna omara na soklu, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 600 mm s krilnimi vrati in odzračevalnim priključkom DN 100 mm. V omari, na hrbtni strani je vgrajena 1 x 230V vtičnica za priklop vakumske črpalke. Notranjost omare je zvočno izolirana. Dno omare za postavitev vak. Črpalke je antivibracijsko izolirano. 2 x A - jeklena podporna noga | 1x |
| P4 | Sedeči delovni pult Širina : 1800 mm Globina : 900 mm Višina : 750 mm Delovna površina: monolitna tehnična keramika 1800 mm x 900 mm x 30 mm z glaziranimi robovi po obodu in dvignjenim protirazlivnim robom po obodu. Nosilna konstrukcija: 2 x podpultna omara na soklu, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 600 mm s krilnimi vrati in odzračevalnim priključkom DN 100 mm. V omari, na hrbtni strani je vgrajena 1 x 230V vtičnica za priklop vakumske črpalke. Notranjost omare je zvočno izolirana. Dno omare za postavitev vak. Črpalke je antivibracijsko izolirano. 2 x A - jeklena podporna noga | 1x |
| P5 | Mobilni pult Širina : 900 mm Globina : 600 mm Višina : 900 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa top lab+ 900 mm x 600 mm x 30 mm z zaokroženimi robovi. 1 x polica na višini 200 mm iz trespe top lab+ Nosilna konstrukcija jeklena | 1x |
| P6 | Mobilni pult Širina : 900 mm Globina : 600 mm Višina : 900 mm Delovna površina: fenol laminatna plošča trespa top lab+ 900 mm x 600 mm x 30 mm z zaokroženimi robovi. 1 x polica na višini 200 mm iz trespe top lab+ Nosilna konstrukcija jeklena | 1x |

Prostor K-21

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska | 1x |
| --- | --- | --- |

Prostor K-23

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x odsesovalna hauba iz nerjavnega jekla, širine 1200 mm, globine 600 mm. Hauba ima priključek DN 200 za povezavo na hišni odzračevalni sistem in vgrajeno zaporno loputo ON/OFF. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Obstenski delovni pult Širina : 4380 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 4380 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 2 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. 2 x stoječa armatura za hladno vodo Podpultne omare na soklu: 2 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm s krilnimi vrati in nastavljivo polico 2 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 1 x A podporna konstrukcija, širine 750 mm (za vgradnjo podpultnega hladilnika) 2 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 5580 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 5580 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 2 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. 2 x stoječa armatura za hladno vodo Podpultne omare na soklu: 3 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm s predalom, krilnimi vrati in nastavljivo polico 3 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 1 x niša za podpultni hladilnik 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| P4 | Centralni delovni pult Širina : 3000 mm Globina : 1200 mm Višina : 900/1700 mm Delovna površina: 2 x monolitna tehnična keramika 3000 x 600 mm x 30 mm s protirazlivnim robom na sprednji in obeh bočnih straneh in glaziranimi robovi. Obe plošči se na stiku zatesnita z epoxidnim kitom (na stiku ni protirazlivnega robu). 2 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. (armaturi za hladno vodo sta v energijski celici) Energijske celice: 2 x dvostranska celica, širine 1500 mm z dvostransko reagenčno polico na vrhu. Pritrditev celice je na pultu. Instalacije v celici: 8 x 230V vtičnice na vsaki strani, 4 x SI 230V, 1 x FID z interno povezavo, razdelitvijo na tokokroge in povezavo s hišnim elektro kablom (4 vtičnice na 1 tokokrog) 2 x armatura za hladno vodo z instalacijo in priklopom na hišni priključni ventil Podpultne omare na soklu: 4 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 2 x podpultna omara, širine 1200 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 2 x omara s krilnimi vrati, širine 600 mm – instalacijska. 2 x bočna zaključna maska omaric | 1x |

Prostor K-25

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Obstenski delovni pult Širina : 3630 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 3630 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Podpultne omare na soklu: 2 x podpultna omara, širine 450 mm s 3 predali 2 x podpultna omara, širine 600 mm s krilnimi vrati in odzračevalnim priključkom DN 100 mm. V omari, na hrbtni strani je vgrajena 1 x 230V vtičnica za priklop vakumske črpalke. Notranjost omare je zvočno izolirana. Dno omare za postavitev vak. Črpalke je antivibracijsko izolirano. 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica | 1x |
| P3 | Podokenski pult Širina : 2380 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Delovna površina: Fenol laminatna plošča2380 x 750 x 20 mm trespa top lab+ z zaokroženim sprednjim robom. Stik s ploščo pulta P2 zatesnjen z epoxidnim kitom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. V plošči je izrez za vgradnjo radiatorske rešetke (izrez ob montaži) 1 x radiatorska rešetka 1 x podpultna omara, širine 450 mm, 3 predali 1 x C – nosilna konstrukcija, širine 1200 mm 1 x C – nosilna konstrukcija, širine 600 mm 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno. | 1x |

Prostor K-27

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Digestorij za delo z agresivnimi kemikalijami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Digestorij je lociran na območju EX cone 2! Odzračevanje digestorija: s konstantnim pretokom zraka 800 – 900 qm/H Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN250 mm iz PPS-EL materiala. Odzračevalna cev za povezavo na hišno odzračevalno cev je DN 250 kislinoodporna in elektroprevodna – PPS-EL!. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke (izvedba mora ustrezati predpisom za EX cono 2). Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna in elektroprevodna!. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Izvedba vseh vgrajenih elektro instalacije mora ustrezati predpisom za EX cono2. Svetilka EX, 4 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 2 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno izvlečnoovilnokorito polico na dnu. | 1x |
| P3 | Digestorij za delo z agresivnimi kemikalijami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Digestorij je lociran na območju EX cone 2! Odzračevanje digestorija: s konstantnim pretokom zraka 900 – 1000 qm/H Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN250 mm iz PPS-EL materiala. Odzračevalna cev za povezavo na hišno odzračevalno cev je DN 250 kislinoodporna in elektroprevodna – PPS-EL!. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke (izvedba mora ustrezati predpisom za EX cono 2). Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna in elektroprevodna!. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Izvedba vseh vgrajenih elektro instalacije mora ustrezati predpisom za EX cono2. Svetilka EX, 4 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 2 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno izvlečnoovilnokorito polico na dnu. | 1x |
| P4 | Obstenski delovni pult Širina : 4830 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 4830 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 2 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. 2 x stoječa armatura za hladno vodo Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 4 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 1 x niša za podpultni hladilnik Viseče omare: 1 x viseča omara, širine 1200 mm, višine 680 mm, globine 360 mm z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod omaro je svetilka. 3 x viseča omara, širine 900 mm, višine 680 mm, globine 360 mm z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod vsako omaro je svetilka. 1 x odsesovalna hauba iz nerjavnega jekla, širine 1200 mm, globine 600 mm. Hauba ima priključek DN 200 za povezavo na hišni odzračevalni sistem in vgrajeno zaporno loputo ON/OFF. | 1x |
| P5 | Podokenski pult Širina : 3630 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: Fenol laminatna plošča 3630 x 750 x 20 mm trespa top lab+ z zaokroženim sprednjim robom. Stik s ploščo pulta P5 zatesnjen z epoxidnim kitom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. V plošči je izrez za vgradnjo radiatorske rešetke (izrez ob montaži) 2 x radiatorska rešetka 1 x C - nosilna konstrukcija, širine 1200 mm 2 x C – nosilna konstrukcija, širine 900 mm 1 x C – nosilna konstrukcija, širine 600 mm (niša za podpultni hladilnik) | 1x |

Prostor K-29

| P1 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno izvlečno lovilno korito na dnu. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka EXIP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 2 x odjemno mesto propan/butan, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno izvlečno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x odsesovalna hauba iz nerjavnega jekla, širine 1200 mm, globine 600 mm. Hauba ima priključek DN 200 za povezavo na hišni odzračevalni sistem in vgrajeno zaporno loputo ON/OFF. | 1x |
| P4 | Podokenski – kotni pult Širina : 3630 mm + 450 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: 1 x fenol laminatna plošča 3630 x 750 x 20 mm trespa top lab+ z zaokroženim sprednjim robom; 1 x monolitna tehnična keramika 450 x 750 x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu (ob digestoriju) Stik s ploščo pulta P5 in kotni spoj zatesnjen z epoxidnim kitom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. V plošči top lab+ je izrez za vgradnjo radiatorske rešetke (izrez ob montaži) 2 x radiatorska rešetka 3 x C - nosilna konstrukcija, širine 1200 mm | 1x |
| P5 | Obstenski delovni pult Širina : 3630 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 3630 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 2 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. 2 x stoječa armatura za hladno vodo Podpultne omare na soklu: 2 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 600 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica 2 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica Viseče omare: 2 x viseča omara, širine 900 mm, višine 680 mm, globine 360 mm z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod omaro je svetilka. 2 x viseča omara, širine 600 mm, višine 680 mm, globine 360 mm s krilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod vsako omaro je svetilka. 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |

Prostor K-30

| P1 | Antivibracijska tehtalna miza z zaščitno komoro Širina : 900 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Miza ima vgrajeno masivno kamnito ploščo dim. 400 x 400 mm na nosilni konstrukciji, ločeni od zunanjega plašča. 1 x komora (izvedba kot namizni digestorij) pritrjena na zunanje ogrodje mize. Komora ima na vrhu odzračevalni nastavek DN 150 mm in 3 x vgrajeno vtičnico 230V na bočni strani. Komora je dimenzij: širina 900 mm, globina 600 mm in višina 1200 mm. Izdelana iz polykarbonata. Frontna šipa je dvižna, do višine 700 mm. 1 x laboratorijski stol za sedeče delo, na kolesih, nastavljiv po višini, brez rokonaslona. Sedalni del in hrbtni naslon iz PU, podnožje nerjavno. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka EX IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 2880 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 2880 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 900 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 2 x podpultna omara, širine 600 mm, 3 predali 1 x C – nosilna konstrukcija, širine 780 mm (nosilec niše) 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. 1 x viseča omara, širine 1200 mm, višine 680 mm, globine 360 mm z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod omaro je svetilka. | 1x |

Prostor K-32

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Varnostna omara za kisline/baze Širina : 600 mm Globina : 520 mm Višina : 2000 mm Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm. Omara je dvodelna s krilnim vrati v vsakem delu. Shranjevanje kislin (v zgornjem delu omare) in baz (v spodnjem delu omare) je ločeno. Notranjost v zgornjem delu (shranjevanje kislin) sta 2 x izvlečna polica iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, notranjost tega dela je iz polypropilena. Baze se shranjujejo v spodnjem delu omare. Notranjost in 2 x izvlečna polica sta iz nerjavnega jekla. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. | 2x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 2550 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 2550 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 1 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. 1 x stoječa armatura za hladno vodo 1 x stoječa armatura za demineralizirano vodo 1 x izvlečni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm, 1 predal, krilnavrata, nastavljiva polica 1 x podpultna omara, širine 600 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica 1 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica Viseče omare: 2 x viseča omara, širine 1200 mm, višine 680 mm, globine 360 mm z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico. Pod omaro je svetilka. | 1x |
| P4 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna. Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka EX IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P5 | Varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Širina : 600 mm Globina : 520 mm Višina : 2000 mm Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Vrata so krilna s samozapornim mehanizmom. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS-EL materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 4 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P6 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka EX IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P7 | Obstenski delovni pult Širina : 1370 mm Globina : 750 mm Višina : 750 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 1350 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 450 mm, 1 predal, krilnavrata, nastavljiva polica 2 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica | 1x |
| P8 | Obstenski delovni pult Širina : 750 mm Globina : 600 mm Višina : 750 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 750 mm x 600 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 1 x C – nosilna konstrukcija, širine 750 mm 1 x odsesovalna hauba iz nerjavnega jekla, širine 750 mm, globine 600 mm. Hauba ima priključek DN 200 za povezavo na hišni odzračevalni sistem in vgrajeno zaporno loputo ON/OFF. | 1x |
| P9 | Centralni delovni pult Širina : 3000 mm Globina : 1080 mm (maximalna globina zaradi prehodov!) Višina : 900/1700 mm Delovna površina: 2 x monolitna tehnična keramika 3000 x 540 mm x 30 mm s protirazlivnim robom na sprednji in obeh bočnih straneh in glaziranimi robovi. Obe plošči se na stiku zatesnita z epoxidnim kitom (na stiku ni protirazlivnega robu). 2 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. (armaturi za hladno vodo sta v energijski celici) Energijske celice: 2 x dvostranska celica, širine 1500 mm z dvostransko reagenčno polico na vrhu. Pritrditev celice je na pultu. Instalacije v celici: 8 x 230V vtičnice na vsaki strani, 4 x SI 230V, 1 x FID z interno povezavo, razdelitvijo na tokokroge in povezavo s hišnim elektro kablom (4 vtičnice na 1 tokokrog) 2 x armatura za hladno vodo z instalacijo in priklopom na hišni priključni ventil Podpultne omare na soklu: 4 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 2 x podpultna omara, širine 1200 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 2 x omara s krilnimi vrati, širine 600 mm – instalacijska. 2 x bočna zaključna maska omaric | 1x |

Prostor K-34

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1200 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1200 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine1200 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x gibljiva in po višini nastavljiva roka za lokalno odsesovanje, za stensko montažo. Premer lovilne košare D350 mm. Roka ima lastno ON/OFF loputo. | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka EX IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 2580 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: 1 x monolitna tehnična keramika 2580 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranimi čelnimi robovi. 1 x vgrajeno keramično izlivno korito. Zgornji rob korita poravnan s ploščo. 1 x stoječa armatura za hladno vodo Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 600 mm s 3 predali 1 x podpultna omara, širine 450 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica 1 x podpultna omara, širine 600 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica 2 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica | 1x |

Prostor K-35

| P1 | Obstenski delovni pult Širina : 1500 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 1500 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. 1 x vgrajeno keramično korito 450 x 450 x 260 mm. Rob korita je poravnan s ploščo. 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za toplo/hladno vodo 1 x vgrajena stoječa laboratorijska armatura za demineralizirano vodo 1 x vgrajen izvlečni varnostni tuš za oči Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 900 mm z dvokrilnimi vrati – instalacijska 1 x podpultna omara, širine 600 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica | 1x |
| --- | --- | --- |
| P2 | Digestorij za delo z agresivnimi kislinami, certificiran po standardu EN14175 in DIN12924 T2. Širina : 1800 mm Višina : 2500 mm Globina : 950 mm Odzračevanje v sklopu dobave digestorija je zvezno z variabilno regulacijo pretoka zraka, pogojeno z odprtostjo frontne šipe digestorija. Zbirna odzračevalna hauba in priključna prirobnica DN 250 mm elektroprevodna in kislinoodporna Elektroprevodna in kislinoodporna regulacijska loputo z regulatorjem (Trox), s povezavo do hišno pripravljenega sobnega klimata- regulatorja vpiha sta predmet hišnih instalacij. Napetosti (voltaže) se nastavijo za doseganje pretokov od 250-300qm zraka/h v spodnjem položaju frontne šipe digestorija in 450-500qmzraka/h pri zgornjem varnostnem položaju frontne šipe digestorija. Vgrajen mora biti kontroler odprtost - položaja frontne šipe s senzorjem gibanja, z mehanizem za samodejno zapiranje frontne šipe do spodnjega položaja in mehanizmom za samodejni dvig frontne šipe. Elektronska krmilno - nadzorna enota mora biti opremljena s signalizacijo o pravilnosti pretoka zraka, vklop/izklop ventilatorja in svetilke. Frontna šipa mora biti enodelna, iz polykarbonata in dvižna le vertikalno. Notranja obloga komore je kislinoodporna keramika. Delovna plošča in vgrajeno izlivno korito sta iz keramike. Instalacije digestorija: Svetilka EX IP65, 6 x vtičnice 230V, 3 x SI 230V/16A, 1 x FID, 1 x odjemno mesto N2 čistoče 5.0, 1 x odjemno mesto za hladno vodo. Odjemno mesto za N2 je armatura z zapornim ventilom, regulacijskim ventilom z manometrom in finim izpustnim ventilom, za vstopne tlake do max 10 barr. Digestorij mora vsebovati vse notranje povezovalne instalacije do vključno s priklopom na hišno omrežje (hišne instalacije) in povezavo variabilne regulacije s hišno pripravljenim volumskim regulatorjem vpiha zraka v prostor. Nastavitev voltaže naj bo za pretoke od 250 – 450 m3 zraka / 1 uri. Konstrukcija digestorija je iz nerjavnega in kislinoodpornega jekla. Pod delovno ploščo digestorija je pozicionirana: 1 x omara za kisline/baze, širine 1200 mm. Omara je avtonomno in neprekinjeno prisilno odzračevana. Odzračevalni priključek DN 75 mm je na hrbtni strani. Notranjost omare in 2 x izvlečna polica sta iz polypropilena. Obe izvlečni polici sta izvedeni kot lovilna posoda, z dvignjenimi robovi (cca 6 cm) po obodu. Izvlečni mehanizmi so iz kislinoodpornega nerjavnega jekla, zunanja konstrukcija omar je iz nerjavnega kislinoodpornega jekla ali iz polypropilena. 1 x varnostna omara FWF-90 za topila in vnetljive tekočine, tehnologija po standardu EN 14470-1 (typ 90). Omara se avtonomno odzračuje, brez prekinitve. Priključna prirobnica DN 75 mm se poveže s hišno pripravljenim priključkom. Povezovalne cevi so iz PPS materiala. Konstrukcija omare, zunanji plašč in notranjost, je v celoti iz nerjavnega jekla. Omara ima ozemljitveni priključek in se jo poveže s hišnim kablom za ozemljitev – izenačitev elektropotenciala. Omara ima 1 x izvlečno polico z dvignjenimi - lovilnimi robovi in varnostno lovilno korito na dnu. | 1x |
| P3 | Obstenski delovni pult Širina : 3320 mm Globina : 750 mm Višina : 900 mm Delovna površina: Monolitna tehnična keramika 3320 mm x 750 mm x 30 mm s protirazlivnim robom po obodu in glaziranim čelnim robom. Stik z zidom zatesnjen s silikonskim kitom. Podpultne omare na soklu: 1 x podpultna omara, širine 900 mm, 2 predala, dvokrilna vrata, nastavljiva polica 2 x podpultna omara, širine 600 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica 2 x podpultna omara, širine 600 mm, 1 predal, krilna vrata, nastavljiva polica 1 x odsesovalna hauba iz nerjavnega jekla, širine 1200 mm, globine 600 mm. Hauba ima priključek DN 200 za povezavo na hišni odzračevalni sistem in vgrajeno zaporno loputo ON/OFF. | 1x |

- Lokacija dobave: Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani

- Roki: Zagotoviti dobavo celotnega naročila vključno z instalacijo najkasneje do 30.8.2015

- Prevzemni pogoji: Ponudnik bo moral opremo dobaviti, namestiti, konfigurirati, preizkusiti na lokaciji naročnika. Način prevzema blaga s prevzemnim zapisnikom, kateremu je priložena vsa uporabniška dokumentacija.

- Doba zagotavljanja rezervnih delov: 10 let od dneva instalacije

- Garancijski roki: vsaj 12 mesecev.

- Ocenjena vrednost opreme, katera je predmet specifikacije, vključno s transportom, montažo, instaliranjem in zagonom, znaša 450.000,00 EUR brez DDV.

4. PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 1

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN/______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe za obveščanje ponudnika: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka telefaxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

- IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

OBRAZEC  2

Naziv ponudnika:

Sedež(naslov) ponudnika:

Poštna številka in kraj:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,  z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo original

- da je ponujena oprema skladna z vsemi zahtevami specifikacije. (pri tem mora ponudnik predložiti ustrezne certifikate, tehnične kataloge opreme, ki jo zastopa in ponuja ter izjavo o skladnosti ponujene opreme s specifikacijo in tehnološkimi zahtevami).

in dajemo

SOGLASJE

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan”, iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA« objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. PREDRAČUN

OBRAZEC  3

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

Naročnik; PREDRAČUN. INSTITUT "JOŽEF STEFAN"; št.. Jamova cesta 39; kraj:. 1000 Ljubljana; datum:. NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom.

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrednost ponujene opreme: v skladu s tehničnimi specifikacijami |  |  |  |
| 2 | Vrednost montaže opreme, to je pozicioniranje in sestavljanje opreme na pozicije v pripravljene prostore | 1 |  |  |
| 3 | Vrednost instaliranja –priklopa instalacij opreme na hišno pripravljene mikrolokacijske priključke in zagon | 1 |  |  |
| 4 | Vrednost transporat do objekta in vnosa opreme v prostore: | 1 |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | SKUPAJ z DDV |  |

Obvezna priloga: Originalna tehnična dokumentacija.

| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi |
| --- | --- |
| Garancijski rok (v mesecih od dneva instalacije opreme): | vsaj12 mesecev |
| Veljavnost predračuna: | 30.08.2015 |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC  4.1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC  4.2

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  »LABORATORIJSKA OPREMA« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

OBRAZEC 4.3

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (OBRAZCA 4.1 in 4.2)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

OBRAZEC 4.4

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

obrazec 4.5

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| 1. | Zagotavljamo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| --- | --- |
| 2. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis odgovorne osebe podizvajalca) |

POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA

OBRAZEC 4.6

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Pooblastilo predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

soglasje podizvajalca

OBRAZEC 4.7

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ________________________________________________________________

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »LABORATORIJSKA OPREMA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Soglasje podizvajalca predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM REFERENC

OBRAZEC 4.8

Kot ponudnik izjavljamo, da so bili v zadnjih treh letih (2012, 2013, 2014) na področju Slovenije in EU, s sistemom, kot ga ponujamo in kot je predmet razpisne specifikacije, realizirani naslednji zahtevni objekti:

| Naročnik | Kontaktna oseba - tel. št. | Vrsta del | Leto izvedbe | Letna vrednost del (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

*Priloga: Potrditev reference - priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika- OBRAZEC 4.10«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na razpis

za

»LABORATORIJSKA OPREMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

OBRAZEC 4.9

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice            (št. pogodbe/naročilnice) sklenjene z nami kot naročnikom, v času od       do       oziroma dne      , za naše potrebe uspešno kakovostno in količinsko izvedel dobavo(-e) naslednjega blaga:                           (navedite vrsto dobavljenega blaga) v vrednosti            EUR z DDV.

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri:                 (ime in priimek) na telefonski številki            in/ali elektronskem naslovu:                .

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dobavo blaga in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.9.

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP 758)

OBRAZEC 4.10

Datum: ……………

Za: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (vpiše se naziv in naslov upravičenca)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA GARANCIJE:  ……………

GARANT: ……………………..……….……………………………………………………………...

NAROČNIK: ………………………………………………..…(tj. ponudnik v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (tj. naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost Naročnika iz njegove ponudbe za javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil št. …………..… z dne ……………., katerega predmet je »LABORATORIJSKA OPREMA« (naziv javnega naročila). Skladno z razpisno dokumentacijo je Naročnik dolžan ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 13.500,00 EUR brez DDV.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………….. EUR (z besedo: ……………. XX/100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………………………………………………………………….…………...

DATUM VELJAVNOSTI: ………   (še 30 dni po preteku opcije ponudbe)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (navede se podatke o stranki, običajno naziv in naslov naročnika garancije)

Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu Naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi oz. zahtevi za plačilo navesti, da:

1.	je Naročnik umaknil ali spremenil svojo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

2.	izbrani Naročnik na poziv upravičenca:

- ni sklenil ali je zavrnil sklenitev in podpis pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom  ali

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Ponudnik ponudbi priloži originalno bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu. Ponudnik ta vzorec le parafira in žigosa.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

8. VZOREC POGODBE

OBRAZEC 5

Št.:

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

matična številka: 5051606

TRR: 01100-6030344242 odprt pri UJP

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

matična številka:

TRR:                      odprt pri

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO o dobavi

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) za »LABORATORIJSKA OPREMA«.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 26.03.2015, št. objave JN1912/2015.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbene dokumentacijo dobavitelja.

| Opis | Količina | Cena brez DDV | DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost ponujene opreme: v skladu s tehničnimi specifikacijami |  |  |  |  |
| Vrednost montaže opreme, to je pozicioniranje in sestavljanje opreme na pozicije v pripravljene prostore | 1 |  |  |  |
| Vrednost instaliranja –priklopa instalacij opreme na hišno pripravljene mikrolokacijske priključke in zagon | 1 |  |  |  |
| Vrednost transporat do objekta in vnosa opreme v prostore: | 1 |  |  |  |

Ponudba dobavitelja št.            z dne            je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis v je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

2.člen

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko - razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Izobraževalno - raziskovalna infrastruktura.

Delež vseh upravičenih stroškov operacije znašajo 100%. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je 85,00 %. Delež slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 15,00 %.

Pogodba se sofinancira iz naslednjih proračunskih postavk (delež):

| Vir sredstev | Delež |  |
| --- | --- | --- |
| PP 688410, Razvoj RI infrastrukture – ESRR – 07-13 – EU |  | 85,00 % |
| PP 697310, Razvoj RI infrastrukture – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba |  | 15,00 % |
| Skupaj |  | 100,00% |

CENA

3. člen

Vrednost dobavljene opreme znaša       EUR brez DDV.

ROKI

4. člen

Za  opremo, ki  je  predmet  te  pogodbe, je  rok  dobave do 30.08.2015. Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste.

NAČIN PLAČILA

5. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve na transakcijski račun dobavitelja. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

GARANCIJE DOBAVITELJA

6. člen

Dobavitelj naročniku jamči:

  - da kupljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

  - da nima pravnih napak;

  - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloge te pogodbe.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je       mesecev od dneva primopredajnega zapisnika.

Dobavitelj za skrite napake jamči po določilih Obligacijskega zakonika.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo naročniku.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo (poleg tiste , ki je zahtevana v specifikacijah):

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- podpisane in potrjene garancijske liste,

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo.

Rezervni deli

8. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku 10 let od datuma dobave opreme zagotavljal nadomestne dele za opremo, ki je predmet te pogodbe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.

9. člen

Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

PODIZVAJALCI

10. člen

Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj z podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe, pa se ustrezno preštevilči.

Poleg dobavitelja bodo pri izvedbi pogodbenih del sodelovali tudi naslednji podizvajalci:

- _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(Navesti naziv, polni naslov, matično in davčno številko, številko transakcijskega računa ime banke, pri kateri je račun odprt,vrsto in količino del, ki jo bo opravil podizvajalec, vrednost opravljenih del, kraj in rok izvedbe del).

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, saj so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu, ki ureja javno naročanje, obvezna.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Dobavitelj za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če dobavitelj po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Odstop od pogodbe

11. člen

Naročnik lahko brez obveznosti do dobavitelja takoj odstopi od pogodbe, če je očitno, da dobavitelj ne bo zagotovil dobave v skladu z določili te pogodbe.

Prav tako naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj, ko je prišel v zamudo, v dodatnem roku, ki ga določi naročnik, pravilno in v celoti ne izpolni pogodbene obveznosti.

Pogodbena kazen

12. člen

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 promilov od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbeni stranki soglašata, da mora naročnik nemudoma sporočiti dobavitelju, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je dobavitelj z dobavo zamujal.

13. člen

Ugovore zaradi nedoseganja zahtevane in dogovorjene kakovosti ali napak bo pooblaščena oseba naročnika sporočila dobavitelju takoj, najpozneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga. Obenem bo naročnik dobavitelju sporočil dodatni rok za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

### Obveznosti dobavitelja

15. člen

- Dobavitelj se zavezuje, da:

- bo zagotavljal revizijsko sled in hranil vso dokumentacijo v zvezi z operacijo, ki je potrebna za zagotovitev ustrezne revizijske sledi v skladu z navodili in veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju operacije v skladu z navodili OU in 90. členom Uredbe 1083/2006/ES,

- da bo ministrstvu, pristojnim organom Republike Slovenije in pristojnim organom Evropske unije ali njihovim pooblaščencem (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe. Dobavitelj se zavezuje, da bo ukrepal skladno s priporočili in popravljalnimi ukrepi iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščal ministrstvo o izvedenih ukrepih.

- da bo nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe.

- V primeru kontrole na kraju samem bo omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Dobavitelj se obvezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol ter se nanje ustrezno pripravil. Nadzorni organi bodo upravičencu praviloma predhodno naznanili izvedbo kontrole na kraju samem, za nadzor pa lahko pooblastijo tudi zunanjega izvajalca.

Nadzorni organi lahko tekom izvajanja in tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju najmanj do 31. 12. 2020 preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi.

### KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

17. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

19. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Delovanje zagona (ON/OFF) je preverjeno |  |  |  |  |
| 5 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 6 | Priložena je vsa ustrezna programska oprema |  |  |  |  |
| 7 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 8 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

»LABORATORIJSKA OPREMA«

| Dobavitelj: |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik dobavitelja |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

PRILOGA 2: Predložitev ponudbe

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PREJEMNIK Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |  |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! »LABORATORIJSKA OPREMA«. (predmet javnega naročila). JN1912/2015. (številka objave na Portalu RS oziroma EU). |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |