## rekapitulacija površin
predvidena površina
elektronska mikroskopija
| CEM | 440
izobraževanje
| Izobraževanje | 580
fizika
| F1 | 84
| F3 | 70
| F4 | 50
| CON3-STMF5 | 140
| F5 | 470
| F7 | 456
| F9 | 100
kemija - biokemija
| K1 | 460
| K3 | 70
| K-3,5,6,7,8,9 | 30
| K-3,5,6,7,8,9, F-5,9 | 50
| K-5 CO NAMASTE | 0
| K6 | 148
| K7 | 100
| K8 | 326
centri odličnosti
| CO | 865
| K9 | 200
jedrska tehnika in energetika
| R4 | 200
| Skupaj | 4839
klet | 1529
pritličje | 1058
1. nadstropje | 844
2. nadstropje | 828
3. nadstropje | 580
Skupaj | 4839

## Elektronska mikroskopija
CNT | 15+5 | 20+5 | 20+5 | 15+5 | 30 - mail | 20+10 | 30+15 | 35+20 | 30+15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 4x10
Odsek: | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM | CEM
nomenklatura v shemi | CEM1 | CEM2 | CEM3 | CEM4 | CEM5 | CEM6 | CEM7 | CEM8 | CEM9 | CEM10 | CEM11 | CEM12 | CEM13 | CEM14 | CEM15 | CEM16
PROSTOR | CEM1 | CEM2 | CEM3 | CEM4 | CEM5 | CEM6 | CEM7 | CEM8 | CEM9 | CEM10 | CEM11 | CEM12 | CEM13 | CEM14 | CEM15 | CEM16
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1 | stavba 1
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | klet | klet | klet | klet | klet | klet | klet | klet | klet | pritličje | pritličje | pritličje | pritličje | klet | pritličje | pritličje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij | laboratorij | laboratorij | laboratorij | laboratorij | laboratorij | pisarna
PREDVIDENA POVRŠINA | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 45 | 55 | 45 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 40 | 440
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | standardna | standardna | standardna | standardna | 3.5 m | 3.5 m | 3.5 m | 4 m | 3.5 m | standardna | standardna | standardna | standardna | standardna | standardna | standardna
OPREMA: | JSM-5800 | JXA-840A | JSM-7600F | novi SEM | JEM-2000FX | JEM-2100 | JEM-2010F | CsTEM/STEM | TEM dodatni | TEM priprava 1 | TEM priprava 2 | TEM priprava 3 | SEM priprava | Shramba | UPS | Pisarna
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ | <3 μm | <3 μm | <3 μm | <3 μm | <2 μm | <2 μm | <1 μm | <0.2 μm | <1 μm | / | / | / | / | / | / | /
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ | <500 nT | <500 nT | <300 nT | <500 nT | <200 nT | <200 nT | <100 nT | <50 nT | <100 nT | / | / | / | / | / | / | /
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje) | bar: CEM1 to CEM16
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | da, ±1 °C | da, ±1 °C | da, ±0.5 °C | da, ±1 °C | da, ±0.5 °C | da, ±0.3 °C | da, ±0.1 °C | da, ±0.1 °C | da, ±0.1 °C | da | da | da, ±1 °C | da | ne | da, ±1 °C | da
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje) | da, ±10 % | da, ±10 % | da, ±5 % | da, ±10 % | da, ±5 % | da, ±5 % | da, ±5 % | da, ±5 % | da, ±5 % | ne | ne | da, ±10 % | ne | ne | ne | ne
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / | / | / | /
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da (občasno) | da | da | da | da | ne | ne | ne
POTREBEN PRETOK (l/mih.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | /
POTREBNA TEMPERATURA VODE | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | tekoča | / | / | /
ČISTA SOBA (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard) | bar: CEM1 to CEM16
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
TLAK PLINA | bar: CEM1 to CEM16
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
KATERI TEHNIČNI PLIN | / | / | / | / | / | / | / | / | / | zrak | zrak | zrak | zrak | / | / | /
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME (kW) | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | / | / | /
TRIFAZNI TOK (da/ne) | bar: CEM1 to CEM16
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | /
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | dnevna svetloba + zatemnitev, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 5 m2 so jeklenke, vrata 1,2 m x 2,0 m | dnevna svetloba + zatemnitev, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 5 m2 so jeklenke, vrata 1,2 m x 2,0 m | dnevna svetloba + zatemnitev, v ločenem prostoru 5 m2 so jeklenke, vrata 1,2 m x 2,0 m | dnevna svetloba + zatemnitev, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 5 m2 so jeklenke, vrata 1,2 m x 2,0 m | brez oken, zemlja <100 ohm, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 10 m2 so črpallke, jeklenke, napajenje, hladilni sistem, vrata 1,2 m x 2,0 m | brez oken, zemlja <100 ohm, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 10 m2 so črpallke, jeklenke, napajenje, hladilni sistem, vrata 1,2 m x 2,0 m | brez oken, zemlja <100 ohm, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 15 m2 so črpallke, jeklenke, napajenje, hladilni sistem, vrata 1,2 m x 2,0 m | brez oken, zemlja <100 ohm, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 20 m2 so črpallke, jeklenke, napajenje, hladilni sistem, vrata 1,2 m x 2,0 m | brez oken, zemlja <100 ohm, hlajenje EDX sistema z LN2, v ločenem prostoru 15 m2 so črpallke, jeklenke, napajenje, hladilni sistem, vrata 1,2 m x 2,0 m | dnevna svetloba | dnevna svetloba | dnevna svetloba + zatemnitev, jeklenke, vrata 1,2 m x 2,0 m | dnevna svetloba | brez oken | brez oken | dnevna svetloba

## Izobraževanje
CNT | 75 m2 | 75 m2 | 250 m2 | 70 m2 | 60 m2 | 50 m2
nomenklatura v shemi | MPŠ-1 | MPŠ-2 | MPŠ-3 | MPŠ-4 | MPŠ-5 | MPŠ-6
Odsek: | Izobraževanje | Izobraževanje | Izobraževanje | Izobraževanje | Izobraževanje | Izobraževanje
PROSTOR | predavalnica 1 | predavalnica 2 | predavalnica 3 | študijski prostori | sekretariat | Dekanat
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | 1. nadstropje | 1. nadstropje | 1. nadstropje + stekleni nadzidek | 1. nadstropje | 1. nadstropje | 1. nadstropje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | predavalnica 1 | predavalnica 2 | predavalnica 3 | študijski prostori | sekretariat | Dekanat
PREDVIDENA POVRŠINA | 75 | 75 | 250 | 70 | 60 | 50 | 580
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | običajna za pisarniški prostor | običajna za pisarniški prostor | dve etaži- stekleni nadzidek | običajna za pisarniški prostor | običajna za pisarniški prostor | običajna za pisarniški prostor
OPREMA:
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne)
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne)
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne)
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje)
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | DA | DA | DA
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje)
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne)
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw)
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) | DA | DA | DA
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne)
POTREBEN PRETOK (l/mih.)
POTREBNA TEMPERATURA VODE
ČISTA SOBA (da/ne)
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard)
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne)
TLAK PLINA
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne)
KATERI TEHNIČNI PLIN
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME
TRIFAZNI TOK (da/ne)
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU | do 60 | do 60 | do 150
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | nestandardna višina in širina vhodnih vrat | nestandardna višina in širina vhodnih vrat | nestandardna višina in širina vhodnih vrat

## FIZIKA
CNT |  | 84 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 140 m2 | 50+50=100 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 130 m2 | 126m^2 | 48m^2 | 56m^2 | 35m^2 | 35m^2 | 66m^2 | 70m^2
nomenklatura v shemi |  | F1 | F3-1 | F3-2 | F4-1 | CON3-STMF5 | F5-1 | F5-2 | F5-3 | F5-4 | F7-1 | F7-2 | F7-3 | F7-4 | F7-5 | F7-6 | F7-7 | F9-1 | F9-2
Odsek: | opombe | F1 | F-3 | F-3 | F4 | STM F5 | F5 - mikrofotonika | F5 | F5 - Helijev utekočinjevalnik - J Dolinšek | F5, NAMASTE | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F9 | F9
PROSTOR | [6 empty] | F7-1: Laboratorij za časovno ločljive optične spektroskopije; F7-2: Laboratorij za visokoresolucijsko optično časovnoločljivo spektroskopijo; F7-3: Laboratorij za časovno ločljivo elektronsko difrakcijo; F7-4: Laboratorij za kontinuirano optično spektroskopijo in biomedicinsko optiko; F7-5: Laboratorij za L-B optično elipsometrijo; F7-6: Predprostori za pripravo vzorcev in neposredno analizo meritev; F7-7: Kemijski laboratorij
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | Zaradi prostorske stiske želimo prostore v objektu, ki bo prej zgrajen. | 1 | 1 | 2 | 1 | CNT-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | težka oprema | 1. nadstropje | 1. nadstropje | pritličje | 1. nadstropje | klet | klet | klet | pritličje | klet | klet | klet | klet | klet | klet | klet | 1. nadstropje | 1. nadstropje | 1. nadstropje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | računalniki in magnetni shranjevalni mediji (diski, trakovi) | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij za karakterizacijo tankih plasti, 2 pisarni | naprave za nanos tankih plasti, 1 pisana | Laboratorij | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | enota za utekičinjevanje helija | laboratorij s posebnimi zahtevami s prilozeno skico | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij | laboratorij | laboratorij | laboratorij
PREDVIDENA POVRŠINA |  | 84 | 35 | 35 | 50 | 140 | 100 | 120 | 120 | 130 | 126 | 48 | 56 | 55 | 35 | 66 | 70 | 50 | 50 | 1370
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | v skladu z normativi za računalniško opremo |  | 3 m | 3m | okoli 3 m | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m | ni posebnih zahtev | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 2.5m | 3.3
OPREMA: | [6 empty] | F7-1: nizkoenergijski sunkovni laserski izvor (Rega), visokoenergijski laserski izvor (Legend), superprevodni optični magnet, nizkoenergijska čas. ločljiva spektroskopija, visokoenergijska časovno ločljiva spektroskopija, traherčna časovno ločljiva spektroskopija, časovno ločljivi Raman, časovno ločljiva spktroskopija v UV, SFG; F7-2: 7-fs sunkovni laserski izvor (Rainbow), visokoločljiva čas. ločljiva spektroskopija, visokoenergijska časovno ločljiva spektroskopija; F7-3: sunkovni laserski izvor, časovno ločljiv elektronski difraktometer, vakkumska komora za pripravo in karakterizacijo površine; F7-4: Ramanov spektrometer, UV-VIS-IR spektrometri, foto-termalna radiometrija; F7-5: mikro-kad za pripravo LB filmov, midi-kad za pripravo LB filmov, sistem za prenos filma na substrat, Elipsometer za analizo filmov (imaging) - CO Nanocenter, IR dodatek za elipsometer; F7-6: optični mikrosokopi, naprava za poliranje, diamantna žaga …; F7-7: digestoriji, hladilniki, sušilnik, ognjevarne omare, preša, centrifuga, tehtnica, pomivalni stroj …
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne) | v skladu z normativi za računalniško opremo | ne | da | ne | normalna | da | da, | da | ne | da | da | da | da | da | da | ne | ne | ne | ne
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ |  |  | vibracije pod 5 mikrometrov in 5 kHz |  |  | do 15 Hz: <1 mikrometer/s, 15-25 Hz: <4 mikrometer/s, nad 25 Hz: <6 mikrometer/s (vse v x,y,z smeri) | do 15 Hz: <1 mikrometer/s, 15-25 Hz: <4 mikrometer/s, nad 25 Hz: <6 mikrometer/s (vse v x,y,z smeri) | <3 mikrometer do 10 Hz, <5 mikrometer nad 10 Hz |  | VC-C standard (500 mikroinch/s) | 10 μm/s RMS merjeno v pasovih širine 1/3 oktave v področju 8-100Hz (bolje kot krivulja VC-C) | 10 μm/s RMS merjeno v pasovih širine 1/3 oktave v področju 8-100Hz (bolje kot krivulja VC-C) | 10 μm/s RMS merjeno v pasovih širine 1/3 oktave v področju 8-100Hz (bolje kot krivulja VC-C) | 10 μm/s RMS merjeno v pasovih širine 1/3 oktave v področju 8-100Hz (bolje kot krivulja VC-C) | 10 μm/s RMS merjeno v pasovih širine 1/3 oktave v področju 8-100Hz (bolje kot krivulja VC-C)
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne) | v skladu z normativi za računalniško opremo | ne | ne | ne |  | da | da, | da | ne | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ |  |  |  |  | normalni laboratorijski pogoji | DC <400 mG, AC< 5mG p-p | F5-1: DC <400 mG, AC< 5mG p-p; F5-2: DC <400 mG, AC< 5mG p-p; F5-4: zaščita pred 10kHz-10GHz (40 dBmikroV/m)+NIR/Vis/UV (absolutno temen prostor)
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne) | v skladu z normativi za računalniško opremo |  | ne | da | ne | ne | NE | ne | da | nesignifikantne (1mW 1 GHz izvor+1 kW xenon žarnica) | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | da
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje) |  |  |  | hrup, vibracije, RF motnje |  |  | F5-1: NE; F5-2: ne; F5-3: tresenje zaradi kompresorja, hrup 80 db; F5-4: glej zgoraj; F7-1: statično magnetno polje > 5 Gauss v radiju 3 m; F7-7: ne; F9-2: sevanje, izvori
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | v skladu z normativi za računalniško opremo | klimatiziran prostor, 22+-5 0C | dT<5K | dT<5 K | normalni laboratorijski pogoji | 20-25 C, +-0.25C | 22 stopinj C, +-1stopinja C | 24°C, +- 0.25°C, nadtlak, 25 kW hladilne moči, enakomerna distribucija zraka, HEPA filtri | 25 +/- 5 C | T sobna, dT<0.5K | ± 0.5oC | ± 0.5oC | ± 0.5oC | ± 0.5oC | ± 0.5oC | ± 0.5oC | klimatizacija, na 2 stopinji | +/- 2 | +/- 2
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje) | v skladu z normativi za računalniško opremo |  | dH<5% | dH<5% | normalni laboratorijski pogoji | 50-60% | 60% vlaga | 60-70% | ne | 40%<H<60%, dH<5% | 40 ± 10 % | 40 ± 10 % | 40 ± 10 % | 40 ± 10 % | 40 ± 10 % | 40 ± 10 % | v okviru klimatizacije
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne) |  | ne | ne | da | ne | ne | NE | da | ne | da (prikljucki na hladilno vodno linijo v celotnem laboratoriju | da | ne | ne | ne | ne | ne |  | ne | ne
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw) | ocena | 30 |  | 50 |  | cca 5 kW | F5-1: NE; F5-2: 15; F5-4: 40; F7-1: 30 | 55
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) |  | ne | da | da | da | da | da, | da | da | da, vsak del laboratorija | da | da | da | da | da | da | da | da | da
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne) |  | ne | ne | ne | ne | da | da, | da | da | ne | da | da | da | da | da | da | da | ne | ne
POTREBEN PRETOK (l/mih.) | [5 empty] | 5 | 5 L/min | 120 l/min | 72 |  | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | normalen pretok
POTREBNA TEMPERATURA VODE |  |  | 20 | 20 |  | 15-25 C | 15-20 stopinj | 20°C | vstopna temp 10 - 25 C |  | <20oC | <20oC | <20oC | <20oC | <20oC
ČISTA SOBA (da/ne) | v skladu z normativi za računalniško opremo | da | ne | ne | ne | ne | da, | da | ne | da | da | da | da | da | da | ne | ne | da | ne |  | 670
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard) | [6 empty] | 10000 | klasa iso 8 |  | ISO-6 (del laboratorija), ostalo ISO-7 | ISO 8 (ISO 14644-1) | ISO 8 (ISO 14644-1) | ISO 8 (ISO 14644-1) | ISO 8 (ISO 14644-1) | ISO 8 (ISO 14644-1) |  | normalno | ISO 7
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne) |  | ne | ne | ne | ne | ne | bar: F5-1 to F7-6
TLAK PLINA | bar: F5-1 to F5-2
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne) |  | ne | da | da | da | da | da, | ne | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da
KATERI TEHNIČNI PLIN |  |  | N2, Ar | N2, Ar | plinski dušik in komprimirani zrak | N2, He | DUŠIK | ne | zrak, dušik | O2, N2, Ar, CO2, zrak | čisti zrak, čisti dušik | čisti zrak, čisti dušik | čisti zrak, čisti dušik | čisti zrak, čisti dušik | čisti zrak, čisti dušik | čisti zrak, čisti dušik | dušik, stisnjen zrak | zrak | zrak
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME |  | 80 | 10 kW | 70 kW | 20 kW | 15 kW | 10 | 20 |  | 50 | 40kW | 20kW | 20kW | 15kW | 15kW | 5kW |  | 3x25 A | 3x25 A | 160
TRIFAZNI TOK (da/ne) |  | da | ne | da | da | da | da, | da | da | da | da | da | da | da | da | ne | da | da | da
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 63
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | oz. več kot maksimalna višina strežniške omare (42U) hitra povezava na institutsko mrežno hrbtenico | vhodna vrata: višina 2,2m |  | dostop z viličarjem (vrata 2m širine in 2.5 m višine) |  | vhodna vrata vsaj 2.2 m visine, tla locena od temeljev stavbe?, akusticna izolacija vrat, najmirnejsi del stavbe | TEMA-prostor je zatemnjen, tla vibracijsko ločena od stavbe, akustično izoliran od okolice. | zaščita pred EM sevanjem, akustična izolacija, namenska električna linija, ozemljitev, 2x dvokrilna vrata z akustično izolacijo | vhodna vrata širine 3 m višine x 3.2 m širine | tlačno tesna široka vrata, elektronska vhodna vrata, vsaj 10Pa nadtlaka v dveh prostorih laboratorija, v prostorih je potrebna izjemno nizka hitrost zraka zaradi dela z nanodelci | povratni vod za He | povratni vod za He | povratni vod za He | povratni vod za He | povratni vod za He |  |  | vrata sirina 160 cm, visina 210 cm | vrata sirina 160 cm, visina 210 cm
[8 empty] | 15 kW + 5 kW, ozemljitev, namenska električna linija |  | 3+3+1+1

## KB
CNT | 70 m2 (trije prostori: glavna delavnica, pomožna delavnica, predprostor) | 195 m2 (2x50m2; 2x25m2 1X 45 m2) | 195 m2 (2x50m2; 2x25m2 1X 45 m2) | 60 m2 | 30 m2 | 90 m2 laboratorij | 15 m2 pisarna | laboratorij 34 m2, pisarne 3x12m2 - mail | 30 m2 | 50 m2 | cca. 12 m2 | cca. 12 m2 | cca. 12 m2 | cca. 12 m2 | 25 m2 | 25 m2 | 50 m2 | 100 m2 | cca. 10 m2 | cca. 10 m2 |  | cca. 10 m2 | cca. 20 m2 | cca. 20 m2 | 75 m2 | 25 m2 | 50 m2 | 25 m2 | 25 m2 | 6 m2
nomenklatura v shemi | K1-1 | K1-2 | K1 | K1-3 | K1-4 | K1-5 | K1-6 | K3 | K-3,5,6,7,8,9 | K-3,5,6,7,8,9, F-5,9 | K6-1 | K6-2 | K6-3 | K6-4 | K6-5 | K6-6 | K6-7 | K7 | K8-1 | K8-2 | K8-3 | K8-4 | K8-5 | K8-6 | K8-7 | K8-8 | K8-9 | K8-10 | K8-11 | K8-12
Odsek: | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K-3 | K-3,5,6,7,8,9 | K-3,5,6,7,8,9, F-5,9 | K6 | K6 | K6 | K6 | K6 | K6 | K6 | K7 | K8 | K8 | k8 | K8 | K8 | K8 | K8 | K8 | K8 | K8 | K8 | K8
PROSTOR | nadomestni prostori | Laboratorij-nadomestni prostori | Laboratorij-nadomestni prostori | Pisarne-nadomestni prostori | Ramanski spektrometer bo deloval v okviru CO Nanoznanosti in nanotehnologije | Laboratorij za neklasične sinteze-laboratorij | Laboratorij za neklasične sinteze-pisarna |  | Laboratorij za mehanokemijo | Laboratorij za termično obdelavo | Pisarna 1 | Pisarna 2 | Pisarna 3 | Pisarna 4 | Laboratorij 1 | Laboratorij 2 | Laboratorij 3 | Laboratorij | Pisarna 6 | Pisarna 7 |  | Pisarna 8 | Pisarna 9 | Pisarna 10 | Laboratorij 1 | Laboratorij 2 | Laboratorij 3 | Laboratorij 4 | Laboratorij 5 | Laboratorij 6
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | CNT 2 | CNT 1 ali 2 | 2 | CNT 1 ali 2 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 2 | CNT 2 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 |  | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 | CNT1 ali CNT2 | CNT1 ali CNT2
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | Pritličje | 2. nadsropje | klet | 2. nadsropje | klet | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | klet | klet | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 1. nadsropje | 1. nadsropje | 2. nadsropje | 1. nadsropje | 1. nadsropje | 1. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 2. nadsropje | 1. nadsropje | 1. nadsropje | 1. nadsropje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | Steklopihaška delavnica - posebne zahteve | laboratoriji | laboratoriji | pisarne (5x skupaj 60m2) | laboratorij | laboratorij | pisarna | laboratorij in pisarne | Laboratorij | Laboratorij | Pisarna | Pisarna | Pisarna | Pisarna | Sinteza keramičnih materialov za uporabov medicini | Sinteza keramičnih materialov za uporabov medicini | Sinteza keramičnih materialov za uporabov medicini | laboratorij | Pisarna | Pisarna | pisarna | Pisarna | Pisarna | Pisarna | Sinteza nanodelcev in tankih plasti ter nanokompozitov | Nanodelci za uporabo v medicini - laboratorij za organsko/polimerno kemijo | Nanodelci za uporabo v medicini - laboratorij za funkcionalizacijo nanodelcev | Keramični materiali ("bulk") - procesni laboratorij | Keramični materiali ("bulk") - peči | Sinteza nanodelcev in tankih pastiter nanokompozitov - prostor z avtoklavi
PREDVIDENA POVRŠINA | 70 | 145 | 50 | 60 | 30 | 90 | 15 | 70 | 30 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 50 | 100 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 75 | 25 | 50 | 25 | 25 | 6 | 1184
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | 5 | ne | da 5m | - | - | - | - | normalna | standardna višina | standardna višina | standardna višina | standardna višina | standardna višina | standardna višina | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija | standardna | standardna višina | standardna višina |  | standardna višina | standardna višina | standardna višina | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija | standardna višina laboratorija
OPREMA: | [9 empty] | različne peči | Pisarniška oprema | Pisarniška oprema | Pisarniška oprema | Pisarniška oprema | 2 degistorija, delovni pulti | delovni pulti | 2 degistoriji, delovni pulti |  | Pisarniška oprema | Pisarniška oprema |  | Pisarniška oprema | Pisarniška oprema | Pisarniška oprema | 8 degistorijev, delovni pulti | 2 degistoriji, delovni pulti | 4 degistoriji, delovni pulti | metalografija, mlini, mešala, delovni pulti | peči | avtoklavi
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne) | ne | ne | ne | ne | da | da | ne | ne | ne | ne | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne) | ne | ne | ne | ne | da | da | ne |  | ne | ne | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne) | ne | ne | ne | ne | ne | da | ne | ne | da | delno? | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje) | [5 empty] | VF el. valovanje |  |  | povrzroča hrup in vibracije | nihanje napetosti?
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | ±3°C | ±2°C | ±2°C | ±3°C | ±0,5°C | ±2.0°C | ±3°C | 22 +- 3 oC | klima 23 +- 3oC | Prezračevanje, klima | Klima | Klima | Klima | Klima | Prisilno prezračevanje degistorijev, sušilnih omar, kontrolirana temperatura | kontrolirana temperatura | Prisilno prezračevanje degistorijev, sušilnih omar, kontrolirana temperatura |  | Klima | Klima |  | Klima | Klima | Klima | Prisilno prezračevanje 8 degistorijev, 2 sušilnih omar, sočasnost delovanja degistorijev s faktorjem 0,5, dovod kondicioniranega (ogretega/ohlajenega) zraka v prostor, cca. 7000 m3/h | Prisilno prezračevanje 2 degistorijev, 1 sušilne omare, sočasnost delovanja degistorijev s faktorjem 1, dovod kondicioniranega (ogretega/ohlajenega) zraka v prostor, cca. 1500 m3/h | Prisilno prezračevanje 4 degistorijev, 1 sušilne omare, sočasnost delovanja degistorijev s faktorjem 0,5, dovod kondicioniranega (ogretega/ohlajenega) zraka v prostor, cca. 3500 m3/h | Prezračevanje z odvodom, pri 3 do 5 kratni menjavi zraka na uro | Prezračevanje z odvodom, pri 8 do 10 - kratni menjavi zraka na uro | Prezračevanje z odvodom, pri 8 do 10 - kratni menjavi zraka na uro
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje) | ne | ne | ne | ne | da | ne | ne |  | ne | ne
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne) | ne | ne | ne | ne | da | da | ne | ne | ne | ne | bar: K6-1 to K6-7; K8-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw) |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 25 |  | 20 | [20 empty] | 51
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne) |  | da | da | ne | da | da | ne | ne | da/občasno | da/občasno | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
POTREBEN PRETOK (l/mih.) |  |  |  |  | 12 | 15 |  |  | 10l/min | 10-20l/min | K8-11: manjši pretoki; K8-12: manjši pretoki
POTREBNA TEMPERATURA VODE |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15oC | 15oC
ČISTA SOBA (da/ne) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard)
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne) | da | da | da | ne | ne |  | ne | ne | ne | ne | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
TLAK PLINA
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne) | da | da | da | ne | da | da | ne | ne | da | da | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
KATERI TEHNIČNI PLIN | O2, H2, zrak | N2, Ar, zrak | N2, Ar, zrak | ne | N2, | N2, zrak, Ar | ne |  | argon, dušik, zrak | O2, Ar, He, N2,H2-N2 | K6-5: O2, N2, H2, Ar; K6-6: O2, N2, H2, Ar; K6-7: O2, N2, H2, Ar; K8-7: O2, N2, H2; K8-8: O2, N2, H2; K8-9: O2, N2, H2; K8-10: O2, N2, H2; K8-11: O2, N2, H2
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME | 20 | 30 | 30 |  | 5 | 30 |  | 50 | 20 | 20 | K6-5: 15; K6-6: 15; K6-7: 15; K7: 220; K8-7: 10; K8-8: 5; K8-9: 7.5; K8-10: 7.5; K8-11: 50; K8-12: 20 | 570
TRIFAZNI TOK (da/ne) | da | da | da | ne | da | da | ne | ne | da | da | bar: K6-1 to K8-2; K8-4 to K8-12
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 |  |  | 84
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | Dodatno prezračevanje, klima, odsesavanje zraka z delovnega mesta (pri delu s kvarcem!!) Zaradi kontinuitete dela morajo biti nadomestni prostori zagotovljeni pred rušenjem obstoječih objektov. | Potrebujemo vsaj štiri ločene laboratorije, z višino 4,5 m, lokacija v pritličju (možen dostop z viličarjem), skladiščni prostor, tehtalni prostor, pet pisarn, odsesavanje za digestorije in napeljavo za tehnične pline. | Potrebujemo vsaj štiri ločene laboratorije, z višino 4,5 m, lokacija v pritličju (možen dostop z viličarjem), skladiščni prostor, tehtalni prostor, pet pisarn, odsesavanje za digestorije in napeljavo za tehnične pline. |  | Ramanski spektrometer bo deloval v okviru CO Nanoznanosti in nanotehnologije |  |  | laboratorij naj ne bo izpostavljen močni sončni svetlobi, naj bo zatemnjen; lahko je SV stran | Visokoenerijsko mletje povzroća hrup in vibracije in zato ločen od ostalih, Imel naj bi dva prostora, za pripravo vzorcev in prostro za mline. | Eventuelne motnje v napetosti zaradi elektronike in napetostnih sunkov pri vklopu oz. izklopu | K8-7: Dvokrilna vrata; K8-8: Dvokrilna vrata; K8-9: Dvokrilna vrata; K8-10: Dvokrilna vrata; K8-11: Dvokrilna vrata; K8-12: Dvokrilna vrata
220

## CENTRI ODLIČNOSTI
CNT |  |  |  |  | 120 m2 + 15 predprostor | 90 m2 | CO NAMASTE
Odsek: | CO Namaste | CO Namaste | CO Polimat+Fizika F5 | CO Polimat | K-5 CO NAMASTE | K-5 CO NAMASTE | K-5 | rekap
nomenklatura v shemi | CO-NAM-1 | CO-NAM-2 |  |  | CO-NAM-3 | CO-NAM-4 | CO-NAM-5
PROSTOR |  |  |  |  | Laboratorij s posebnimi zahtevami | Laboratorij za sestavljanje
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | 1 | 1 | 1 | 1 | CNT 1 | CNT 1 | CNT 1
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | klet | pritličje |  |  | pritličje | pritličje | pritličje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | Laboratorij SNOM | Laboratorij-Detektor nanodelcev | Laboratorij-tribometer | Laboratorij-elektropredilnica | Laboratorij | Laboratorij | Avla in predavalnica
PREDVIDENA POVRŠINA | 8 | 28 |  |  | 135 | 90 | 45 | 306
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | 2,5 m (ali standard) | 2,5 m ( ali standard) | 2,5 m (ali standard) | 2,5 m (ali standard) | standardna višina | standardna višina | 3 m
OPREMA:
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne) | DA | NE | NE | NE | ne | ne | ne
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ | pod 5 mikrometrov
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne) | DA | DA | NE | NE | ne | ne | ne
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne) | NE | NE | NE | DA | ne | ne | ne
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje) |  |  |  | Uporaba visoke napetosti do 60 kV.
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | 15-25 C; 1 stopinja | 20-25 C; 1 stopinja | 20-25 C; 1 stopinja | Izsesavanje iz komore-digestorijsko preko filtrov | Klima 23 +- 1oC | Klima 23 +- 1oC | Klima 23 +- 1oC
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje) | Manj od 65 % | Kontrolirana; manj od 65 % | Kontrolirana | Kontrolirana | 50 +- 10% | 50 +- 10% | ne
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne) | NE | NE | NE | NE | da | da | ne
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw) |  |  |  |  | 25 | 20
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) | DA | DA | DA | DA | da | da | da
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne) | NE | NE | NE | NE | ne | ne | ne
POTREBEN PRETOK (l/mih.)
POTREBNA TEMPERATURA VODE
ČISTA SOBA (da/ne) | DA | DA | NE | NE | da | ne | ne
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard) | ISO9 | ISO 6 ali ISO 7 |  |  | 10000
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne) | NE | NE | NE | NE | ne | ne | ne
TLAK PLINA
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne) | NE | NE | DA | NE | da | da | ne
KATERI TEHNIČNI PLIN |  |  | čist in suh zrak |  | zrak, argon, vodik, kisik, dušik | zrak, argon, dušik
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 60 | 10 kW | 7
TRIFAZNI TOK (da/ne) | NE |  | NE |  | da | da
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 0 | 3
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | Stabilna električna napetost; ločena ozemljitev. |  | Komprimiran zrak, min. 6 bar

## CO Nanocenter
CNT | 15 m2 | 30m2 (5m x 6m) | 50 - 60 m2 (idealno), 40m2 min. | 200 m2 | 50m2 | 40 m2 | 100m2 | 14 m2 |  | 50m2 | 50m2 | 50m2 | 50m2
CO NANOCENTER | MAGNETOMETER | NANOPROBE | FIB | NANOLITOGRAFIJA | Čista soba | STM - CO | PEČI in VAKUUMSKI SISTEMI | ZA RAČUNALNIK | opombe | XRD | MBE | PLD | Čista soba
nomenklatura v shemi | CON-K1 | CON-K2 | CON-FIB | CON-NAN | CON-1 | CON3-STM | CON3-2 | CON3-3 |  | K9-4 | K9-1 | K9-2 | K9-3
podrobne oznake prostorov | NANOCENTER-1-K8 | NANOCENTER-2-F7 | NANOCENTER-3-K7 | NANOCENTER-4-F7 | NANOCENTER-5-K9 | NANOCENTER-6-F5 | NANOCENTER-7-F7 | NANOCENTER-8-F1 |  | NANOCENTER-12-K9 | NANOCENTER-9-K9 | NANOCENTER-10-K9 | NANOCENTER-11-K9
PROSTOR | [9 empty] | K-9 | K-9 | K-9 | K-9
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | CNT 1 | 1 | v stavbi, kjer bodo ostali elektronski mikroskopi | 1 | CNT-1 | CNT-1 | sprememba - stavba 1 | sprememba - stavba 1 | Zaradi prostorske stiske želimo prostore v objektu, ki bo prej zgrajen. | CNT-1 | CNT-1 | CNT-1 | CNT-1
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | 1. nadstropje | klet | klet | pritličje | 1. nadstropje | klet | 1. nadstropje | 1. nadstropje | težka oprema | pritličje | pritličje | pritličje | pritličje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | laboratorij za magnetometer z vibrirajočim vzorcem | laboratorij | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | peči in vakuumski sistemi | laboratorij s posebnimi zahtevami | računalniki in magnetni shranjevalni mediji (diski, trakovi) | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami | laboratorij s posebnimi zahtevami
PREDVIDENA POVRŠINA | 15 | 80 | 60 | 200 | 50 | 40 | 100 | 14 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 759
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | standardna | 3m | normalna (3 m ) | 3m | običajno | 4 m | / |  | v skladu z normativi za računalniško opremo | standardna višina | standardna višina | standardna višina | standardna višina
OPREMA:
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne) | da | da (ločeni temelji) | da | ne | ne | da | ne | ne | v skladu z normativi za računalniško opremo | da | da | da | ne
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ |  | ZVOK: <50dCB (<350Hz), <45dCB (350Hz do 1000Hz), TLA: 1um/s(<10Hz), 3um/s(20Hz), 0.3um/s(40Hz), 1um/s>50Hz | 3 mikrometre (p-p) ali manj z sinusna nihanja s frekvenco nad 5 Hz |  |  | do 15 Hz: <1 mikrometer/s, 15-25 Hz: <4 mikrometer/s, nad 25 Hz: <6 mikrometer/s (vse v x,y,z smeri) | / |  |  | hitrosti do 1 um/s, od 1 do 100 Hz | hitrosti do 1 um/s, od 1 do 100 Hz | hitrosti do 1 um/s, od 1 do 100 Hz
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne) | ne | da | da | ne | ne | da | ne | ne | v skladu z normativi za računalniško opremo | ne | da | da | ne
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ |  | / | 0,3 mikroTesla (p-p) ali manj (pri 50 Hz sinusnega nihanja) |  |  | DC <400 mG, AC< 5mG p-p | / |  |  |  | AC magnetno polje do 5 mgauss, od 1 do 100 Hz | AC magnetno polje do 5 mgauss, od 1 do 100 Hz
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | v skladu z normativi za računalniško opremo | ne | ne | ne | ne
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje) |  | / |  |  |  |  | /
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | 18-28 | 23°C +- 2°C | temperatura 20°C +/- 5°C | 23+-1°C | kontrolirana temperatura, 23°C +/- 5°C | 20-25 C, +-0.25C | prezračevanje, ki zagotavlja temperaturo ≤25°C | klimatiziran prostor, 22+-5 0C | v skladu z normativi za računalniško opremo | kontrolirana temperatura, 23°C +/- 5°C | kontrolirana temperatura, 23°C +/- 5°C | kontrolirana temperatura, 23°C +/- 5°C | kontrolirana temperatura, 23°C +/- 5°C
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje) |  | <80% | vlaga 60% relativne ali manj | 50%-60% | kontrolirana vlažnost, relativno, 20-30% | 50-60% | / |  | v skladu z normativi za računalniško opremo | kontrolirana vlažnost, relativno, 20-30% | kontrolirana vlažnost, relativno, 20-30% | kontrolirana vlažnost, relativno, 20-30% | kontrolirana vlažnost, relativno, 20-30%
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne) | da | ne | da (nakup znotraj nabave) | ne | da | ne | ne | ne |  | da | da | da | da
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw) | 2.4 | / | ob nabavi bo dobavljen ustrezen hladilni sistem |  |  | 5 | / | 6 kW | ocena
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) | da | da | da | da | da | da | da | ne |  | da | da | da | da
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne) | ne | da | ne (zaprti sistem) | da | da | da | da | ne |  | da | da | da | da
POTREBEN PRETOK (l/mih.) |  | 20 |  | 5 l/min | 5 l/min | 5 | 5 l/min |  |  | 5 l/min | 5 l/min | 5 l/min | 5 l/min
POTREBNA TEMPERATURA VODE |  | ~20°C |  | 15-25 °C | 5 do 20C | 15-25 C | / |  |  | 5 do 20°C | 5 do 20C | 5 do 20C | 5 do 20C
ČISTA SOBA (da/ne) | ne | ne | ne | da | da | ne | ne | da | v skladu z normativi za računalniško opremo | ne | da- ni več pogoj | ne | da ni več pogoj
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard) |  | / |  | ISO 7 (razred 10000) | 1000 ali manj |  | / |  |  |  | 1000 ali manj? |  | 10.000 ali manj
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | ne | ne | ne | ne
TLAK PLINA |  | / |  | / |  |  | /
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne) | ne | da | potrebn je suh dušik (ISO 7/1 Rc) - običanjo preko jeklenke | da | da | da | da | ne |  | da | da | da | da
KATERI TEHNIČNI PLIN |  | zrak, dušik (čisti) | dušik | dušik, zrak | O2, Ar, He, N2 | N2, He | dušik, zrak |  |  | O2, Ar, He, N2 | O2, Ar, He, N2 | O2, Ar, He, Laser Premix, N2 | O2, Ar, He, N2
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME | 3 | 30 | 6 | 50 | 15 | 15 | 50 | 15 kW |  | 15 | 15 | 15 | 15
TRIFAZNI TOK (da/ne) | da (zagonski tok presega 65A) | da (vsaka faza 220V 32A) | ne | da | da | da | da | da |  | da | da | da | da
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | dvokrilna vrata | širina vrat >1,5m; izpust(odvod) za vakuumsko črpalko | vrata min. 1 x 2 m | ločen dovod/odvod prezračevanja za kemijske omare in digestorije; | čistost 10.000, nastavitev pretoka zraka | vhodna vrata vsaj 2.2 m visine, tla locena od temeljev stavbe?, akusticna izolacija vrat, najmirnejsi del stavbe | trifazni tok (400V) moči 40kW, število vtičnic 8, enofazni (230V) moči 20kW, število vtičnic 8, ventilacijsko prezračevanje prostorov | vhodna vrata: višina 2,2m | oz. več kot maksimalna višina strežniške omare (42U) hitra povezava na institutsko mrežno hrbtenico |  | nastavitev pretoka zraka, stinjen zrak, odzračevanje (200m3/h) | laboratorij ima laser razreda 4 - zaradi tega so potrebni dodatni varnostni ukrepi: pleksi steklo, elektronska ključavnica, varnostna opozorila, stisnjen zrak. Odzračevanje (300m3/h) | čistost 10.000, nastavitev pretoka zraka

## JEDRSKA TEHNIKA IN ENERGETIKA
CNT
nomenklatura v shemi | R4
Odsek: | R4
PROSTOR
STAVBA (v kateri stavbi bi želeli imeti prostore - 1,2,3) | 2
NADSTROPJE (klet, pritličje, 1. nadstropje) | 1. nadstopje
NAMEMBNOST PROSTORA (pisarna, laboratorij, laboratorij s posebnimi zahtevami) | laboratorij, 2 pisarniška boxa, ločen delovni prostor
PREDVIDENA POVRŠINA | 200
POTREBNA VIŠINA PROSTORA | 4 m
OPREMA:
OBČUTLJIVOST NA VIBRACIJE (da/ne) | NE (Coriolis flow meter, interferometry)
DOPUSTNE VREDNOSTI VIBRACIJ | /
OBČUTLJIVOST NA ELEKTRONSKE MOTNJE (da/ne) | NE
DOPUSTNE VREDNOSTI ELEKTRONSKIH MOTENJ | /
ALI OPREMA POVZROČA MOTNJE (da/ne) | DA
OPIS MOTENJ, V KOLIKOR JIH OPREMA POVZROČA (npr. prkomerni hrup, sevanje) | hrup, vibracije, elektronske motnje (inverterji)
POSEBNI KRITERIJI KLIMATIZACIJE PROSTORA (temperatura in dovoljeno odstopanje) | NE
POSEBNI KRITERIJI ZA VLAGO V PROSTORU (vlžnost in dovoljeno odstopanje) | /
ZAPRT HLADILNI SISTEM (da/ne) | DA
PRIKLJUČNA MOČ HLASILNEGA SISTEMA (Kw) | 30
ALI MORA IMETI PROSTOR VODOVODNI PRIKLJUČEK (da/ne) | DA
HLAJENJE S TEKOČO VODO (da/ne) | DA
POTREBEN PRETOK (l/mih.) | 30 l/min
POTREBNA TEMPERATURA VODE | 12 °C
ČISTA SOBA (da/ne) | NE
KLASIFIKACIJA ČISTOSTI (standard) | /
PRIKLJUČEK NA MESTNI PLIN (da/ne) | DA
TLAK PLINA | 22 mbar
PRIKLJUČEK NA TEHNIČNI PLINI (da/ne) | DA
KATERI TEHNIČNI PLIN | Ne ali He ali N2, komprimiran zrak
ZAHTEVANA PRIKLJUČNA MOČ OPREME | 100 kW
TRIFAZNI TOK (da/ne) | DA
ŠTEVILO PREDVIDENIH DELOVNIH MEST V PROSTORU | 5 (internet, telefon)
POSEBNE ZAHTEVE, ČE NISO ZAJETE V TABELI (npr.: nestandardna višina in širina vhodnih vrat) | - vnosa težkih naprav (ročni viličar) - širina vrat 1.2 m - talni sifoni za odtok vode - možnost vezave na toplotni ponor (bazen vode, hladilni stolp,…) - možnost hidravljične in električne povezave s streho - jašek - (SSE, fotovoltaika, ventilatorski konvektorji, kondenzatorji, lokalno merjenje jakosti sončnega sevanja, ...)