DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Oznaka javnega naročila | JN59/21 |
| --- | --- |
| Številka zadeve | ZN21_12887-DR |
| Naročnik | INSTITUT JOŽEF STEFAN |
| Naziv | PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM |
| Vrsta postopka | Odprti postopek |
| Predmet naročila | Blago |
| Področje naročila | Splošno |
| Datum zadnje objave na e-JN | 26.10.2021 |
| Naslov za dostop ponudnikov v e-JN | https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7898 |
| Datum objave na PJN | 26.10.2021 |
| Številka na PJN | JN007323/2021-B01 |
| Povezava do objave na PJN | https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=422281 |
| Rok za sprejem vprašanj: | 09. 11. 2021 do 10:00 |
| Rok za oddajo ponudb | 15. 11. 2021 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb | 15. 11. 2021 do 10:01 |
| Povezava do objave IJS | https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-ila_v_teku |

Ljubljana, 26.10.2021

VSEBINA

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. povabilo k oddaji ponudbe

2. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

3. tehnične specifikacije

4. ponudbena dokumentacija

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 - podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 – ponudba

- OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe

5. PRILOGE

- PRILOGA 1 – Prevzemni zapisnik za javno naročilo

- PRILOGA 2 – Izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

# 1. povabilo k oddaji ponudbe

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne 26.10.2021, pod številko objave  JN007323/2021-B01 objavili obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila je »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM«.

Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

# 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

## OZNAKA  JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN59/21

## PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet: »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM«.

## IZVAJANJE RAZPISA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3)  izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

## DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

## JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik, skladno z 36. členom ZJN3.

## PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.03.2022.

## SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

## PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci to označi v OBRAZCU 1 ter predloži pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3) oziroma izjavi, da NE zahteva neposrednega plačila.

## DOPUSTNA PONUDBA

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 – ponudba

- OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

- OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 - ponudba

- OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami") za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 3. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost") za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

## CENA PONUDBE

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

## POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

## MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša cena določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. V primeru enake cene je izbran dobavitelj s krajšim dobavnim rokom. V primeru enakega dobavnega roka pa dobavitelj, ki je prej oddal ponudbo.

## POJASNILA IN ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 09.11.2021 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

## ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 15.11.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

## ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in se bo začelo 15.11.2021 ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok veljavnosti ponudbe je 30.03.2022. Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

## OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

## OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l in 60/17, 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru 4. odst. 25. člena ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija (https://www.portalerevizija.si)

Taksa znaša 4.000,00 EUR in se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek – SI56 0110 0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

# 3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| Naziv predmeta JN v slovenščini: Pametni digestorij z dodatnim zunanjim delom | Naziv predmeta JN v angleščini: Smart fume hood with an additional external part |
| --- | --- |
| Kratek opis opreme in namena uporabe v slovenščini: Pametni digestorij je avtomatiziran digestorij, ki bo omogočal avtomatizirano izvajanje znanstvenih eksperimentov na področju razvoja novih nanomaterialov. Eksperimenti, ki bodo potekali v njem, bodo lahko vodeni preko računalnika in na daljavo. | Kratek opis opreme in namena uporabe v angleščini: The smart fume hood is an automated fume hood that will enable automated development of new nanomaterials. The experiments that will take place in the fume hood will be run remotely via a computer. |

Predmet razpisne dokumentacije mora izpolnjevati naslednje specifikacije, ki so navedene za vsak modul posebej. Moduli sestavljajo pametni digestorij in so izdelani tako, da se lahko enostavno zamenjajo. Za vse navedene tehnične značilnosti je zahtevan dokumentiran dokaz. Na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem lahko med natančnim načrtovanjem sistema za namen njegove izdelave pride do manjših odstopanj od spodaj zapisanih zahtev, ki pa nikakor ne zmanjšujejo funkcionalnosti predmeta razpisne dokumentacije.

|  | Pametni digestorij z dodatnim zunanjim delom Proizvajalec in tip opreme: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovne specifikacije |  |
| 1.1. | Material in barva notranjih površin: - vodno peskano nerjaveče jeklo tipa 1.4404 za dele, ki so dostopni iz delovne površine, - prašno barvano jeklo 1.0038 ali 1.0330 za sprednje panele in vrata, - nerjaveče jeklo 1.4301 za notranje površine, ki niso dostopne iz delovne površine, - PE-UHMW plastika v beli barvi za plastične dele v ali blizu delovnega območja. - Hrapavost Ra < 1,2 µm. Ponujeno: |  |
| 1.2. | Barva in hrapavost zunanjih površin: prašno lakirane, RAL 9010, gladka in svetleča površina. Ponujeno: |  |
| 1.3. | Mere: digestorij je umeščen v prostor z merami na sliki 1 in ima obliko prikazano na sliki 2(prezračevan del sistema se nadaljuje v pult s predali). Skupna mera sistema je 4080 (širina) × 3290 (višina) × 3190 (dolžina) mm. Ponujeno: |  |
| 1.4. | Višina delovnega pulta je 1000 mm. Ponujeno: |  |
| 1.5. | Digestorij je sidran v tla, zadnjo steno in del stene nad/pod oknom ter v strop, da zagotavlja stabilnost za delo robota. | Da / Ne |
| 1.6. | Ob digestoriju sta dve varnostni »STOP« stikali, ki ju namesti izvajalec. | Da / Ne |
| 1.7. | Togost konstrukcije: ustreza zahtevani natančnosti robota najmanj 0,2 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.8. | Zagotovljena mora biti povratna informacija o pretoku zraka v obliki digitalnega ali analognega električnega signala. | Da / Ne |
| 1.9. | Hitrost ventilatorja je kontrolirana s frekvenčnikom, ki ga dobavi izvajalec. Pretok zraka se lahko prilagaja v območju 0-1000 m3/h. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.10. | Odses zraka je iz prostora z delovno površino (glavni tok), dela pod delovno površino in nad delovno površino. Odses mora biti enakomeren po celotni širini glavnega dela vključno z UPLC delom. Odses zraka ni potreben iz dela pod pečjo in pomivalnim koritom. Izvajalec poskrbi za del cevi in kanalov, ki so v sobi. Za ventilacijsko cev do zunanje strani sobe poskrbi naročnik in je že pripravljena. | Da / Ne |
| 1.11. | Sistem mora vsebovati senzorje temperature (6× za merjenje temperature v prostoru z robotom, prostoru z UPLCjem, prostoru z napajalniki, prostoru s predalom za elektrolite, prostoru s termostati in v sobi), senzor tlaka, CO, CO2, relativne vlage, delcev, VOC in kisika. Potrebni so le indikatorji. Senzorje dobavi in instalira izvajalec, vrednosti se zapisujejo na PLC naročnika. Senzorji delujejo v naslednjih območjih: - 0-5000 ppm CO2 - 0-100 ppm CO - 0-500 ppm VOC Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.12. | Izgled pametnega digestorija v skladu s sliko 3. | Da / Ne |
| 1.13. | 3 steklena vrata z električnim pomikom. Največja odprtina, ko se odprejo vrata, je 880 mm. Steklo je laminirano (3+3 mm). Širina stekla pri UPLC delu je 815 mm, pri glavnem delu digestorija je 1840 mm in pri delu ob peči je 900 mm. Stekla se dvignejo 900 mm, dobimo povratni signal o odprti in zaprti poziciji. Hitrost premikanja vseh treh stekel je do 6 mm/s. Stekla se premikajo neodvisno eno od drugega. Zagotovljena mora biti varnost pri spuščanju stekel. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.14. | Na dovod za komprimiran zrak se namesti regulator tlaka, izločevalec olja in vode, filter 5 mikronov ter glavni ročni ventil. | Da / Ne |
| 1.15. | Poleg glavnega dela digestorija (prostor z robotom) se prezračuje tudi prostor z napajalniki, UPLC-jem, predel pod UPLCjem, regal z elektroliti ter povsod, kjer je odpad. Omara s steklovino ima zagotovljeno naravno kroženje zraka. | Da / Ne |
| 1.16. | Modularna izvedba celotnega digestorija. Dimenzije modulov se razlikujejo, se pa izdeluje module z globino 300, 600, 900 ali 1200 mm in širino 300, 450, 600 in 900 mm. Višina modula do delovne površine je 970 mm (ali manj v primeru, ko ni postavljen na tla). | Da / Ne |
| 1.17. | Moduli morajo imeti možnost niveliranja, da se jih lahko popolnoma natančno pozicionira, kar zagotavlja potrebno natančnost za delo robota. Poleg niveliranja mora modul omogočati tudi fino vodoravno nastavljanje. | Da / Ne |
| 1.18. | Moduli morajo biti postavljeni na dno digestorija ali pritrjeni na njegovo konstrukcijo. V nekaterih primerih je potrebno oboje. | Da / Ne |
| 1.19. | Luči v digestoriju (2 krmilnika) ter na njegovi zunanji površini (1 krmilnik) morajo omogočati osvetljenost delovnega prostora z 800 lux. Ločene morajo biti na tri dele, morajo biti RGBW ter nastavljive po barvi in intenziteti. Bela barva je 4000 K. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.20. | Elektriko, pline (Ar, N2, O2) in komprimiran zrak pripelje v prostor naročnik sam. Izvajalec razpelje vse napeljave po sistemu, ki ga izdeluje. | Da / Ne |
| 1.21. | Cevovodi in komponente morajo ustrezati vsaj razredu čistosti N5.0 ali višje. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.22. | Digestorij ima opozorilni sistem s svetlobnimi in zvočnimi signali. | Da / Ne |
| 1.23. | Izvajalec razvije in izdela pralno-sušilno komoro ter hladilno komoro v delovni površini. Ostale večje naprave zagotovi naročnik sam, izvajalec jih vključi v pametni digestorij in zagotovi vse potrebno za njihovo delovanje (priklope in napeljave znotraj digestorija). | Da / Ne |
| 1.24. | Zahteva se popolnoma natančen 3D model celotnega sistema, ki se bo uporabljal za simuliranje znanstvenih eksperimentov (3d model mora biti kompatibilen za simulacije v programu Visual Components). | Da / Ne |
| 1.25. | Vse sprednje stranice imajo maske (na vseh delih nad delovnim prostorom) in panele (na vseh delih pod delovnim prostorom), ki skrbijo za estetski izgled digestorija. Maske se lahko dvigne in zaklene v dvignjenem položaju, da se dostopa do prostora nad delovnim prostorom. Paneli (predali ali vratca) se odpirajo s »push-to-open principom/sistemom«. | Da / Ne |
| 2. | Zalogovnik materialov |  |
| 2.1. | Izveden v skladu s skico na sliki 4, priskrbi ga naročnik. Vodila ter horizontalni pogon priskrbi izvajalec. | Da / Ne |
| 2.2. | Zalogovnik se avtomatsko odpira v prostor in sicer s premikom po vodilih, ki jih izvajalec vgradi v okensko polico. Ponujeno: | Da / Ne |
| 2.3. | Zaznavanje navora servomotorja in kontrolerja preprečuje pretirano silo med premikanjem zalogovnika. | Da / Ne |
| 2.4. | Električni pomik integrira izvajalec, hod je 1800 mm s hitrostjo 120 – 150 mm/s, pozicioniranje v dveh (končnih) legah z natančnostjo 0,1 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 3. | Pult s pečjo in koritom, predal za steklovino, predal pod koritom in predal pod pečjo |  |
| 3.1. | Dimenzija tega dela je 1810 (širina) × 1000 (višina) × 770 (globina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 3.2. | Višina delovne površine je 1000 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 3.3. | Izgled delovne površine je enak tistemu v glavnem delu (delovni površini, na kateri dela robot). | Da / Ne |
| 3.4. | Izvajalec vgradi korito, za dozirki za milo in detergent predvidi prostor pod pultom. | Da / Ne |
| 3.5. | Izvajalec pripravi prostor za grelnik vode ter koš za smeti. | Da / Ne |
| 3.6. | Dimenzije predalov se določi v dogovoru z naročnikom. | Da / Ne |
| 3.7. | Na desni strani je predal za steklovino, ki ima pasivno prezračevanje. Predal za steklovino je pokončne oblike s horizontalnim izvlekom. V predalu so pripravljena obešala/nastavki za steklovino in lovilna posoda za vodo. | Da / Ne |
| 3.8. | Peč se pozicionira čim bližje desnih steklenih vrat digestorija z električnim pomikom, pri čemer se morajo vrata peči odpirati v notranjost digestorija (odpiranje vrat peči se izvede po odpiranju desnih vrat digestorija). | Da / Ne |
| 3.9. | Izvajalec za izbiro med plinom, ki ga bomo uporabljali pri peči (Ar, N2 in O2) instalira 3 ON/OFF ventile, ki morajo biti kompatibilni s kisikom. Poveže jih z Alicat MC series MFC 5ltr/min ventilom, ki ga priskrbi naročnik, instalira pa izvajalec. | Da / Ne |
| 3.10. | Predal pod pečjo je mogoče v celoti umakniti, da se omogoči dostop do desnega predala pod digestorijem. V poziciji pod pultom s pečjo je predal postavljen tako, da se lahko posamezni predali v sklopu tega predalnika odpirajo, brez da se premakne celoten predal. | Da / Ne |
| 4. | Desni predel glavnega dela |  |
| 4.1. | Pripravi se vse potrebno za instalacijo tiskalnika z aplikatorjem (ethernet, električna vtičnica, komprimiran zrak) ter dveh termostatov (mesto za instalacijo moxe ter električni vtičnici). | Da / Ne |
| 4.2. | Na delovni površini digestorija nad tiskalnikom z aplikatorjem je odprtina velikosti 25×25 mm, skozi katero se aplicira nalepke. Debelina delovne površine je v tem delu največ 50 mm. | Da / Ne |
| 5. | Predel s pralno-sušilno komoro |  |
| 5.1. | V predelu je pralno-sušilna komora, predal za vnos in iznos vzorcev ter prostor za dva tekoča odpada. | Da / Ne |
| 5.2. | Predal za vnos in iznos vzorcev se odpira s »push-to-open principom/sistemom«. Odpira se ločeno od celotnega predala. | Da / Ne |
| 5.3. | Velikost predala za vnos in iznos vzorcev je najmanj 280 (dolžina) × 280 (širina) × 350 (višina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.4. | Na spodnji površini so pozicionirni pini za stojala, ki bodo v predalu za vnos in iznos vzorcev. | Da / Ne |
| 5.5. | Zaprto pozicijo predala za vnos in iznos vzorcev je potrebno zaznavati s senzorjem. | Da / Ne |
| 5.6. | Sila zapiranja lopute predala za vnos in iznos vzorcev je manj kot 150 N. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.7. | Največja hitrost odpiranja/zapiranja lopute predala za vnos in iznos vzorcev je 150 mm/s. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.8. | Loputa se odpira in zapira avtomatsko. Ima dve končni poziciji, kateri zaznavamo električno in dobimo povratno informacijo o položaju. | Da / Ne |
| 5.9. | Ko je loputa zaprta, je poravnana z delovno površino. Površina (zgornji del) lopute je iz enakega materiala in z enako obdelavo kot delovna površina. | Da / Ne |
| 5.10. | Tekoča odpada imata prostor za 20 L posodo za odpad (2 posodi), zapira ju elektromagnetni ventil, predal s tekočima odpadoma se odpira ločeno od celotnega predala in sicer s pritiskom na gumb. | Da / Ne |
| 5.11. | Tekoča odpada predstavljata samostojen modul, ki je v celoti pod delovno površino. Med instalacijo se modul popolnoma poravna z luknjama v delovni površini. | Da / Ne |
| 5.12. | Za vsak tekoči odpad posebej izvajalec zagotovi nivojsko stikalo za tekočino. | Da / Ne |
| 5.13. | Dimenzije pralno sušilne komore so največ 950 (širina) × 1000 (višina) × 650 (globina) mm. | Da / Ne |
| 5.14. | Dimenzije kadi za pranje so najmanj 190 (širina) × 250 (višina) × 190 (globina) mm. | Da / Ne |
| 5.15. | Pralno-sušilna komora je samostojen modul/enota. Ima možnost niveliranja, tako da ga izvajalec ob instalaciji natančno pozicionira. | Da / Ne |
| 5.16. | Uporabljeni materiali: - Kovinski deli in površine v kontaktu s tekočino: nerjavno jeklo 1.4404 - Kovinski deli in površine, ki niso v kontaktu s tekočino: nerjavno jeklo 1.4301 - Plastični deli in površine v kontaktu s tekočino: PTFE, PEUHMW - Šobe: medenina - Instalacije: nerjavno jeklo - Fleksibilne cevi za priklop medijev: PTFE - Cevi za filtre: PP Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.17. | Površinska obdelava in izgled: - Notranja površina delovnega prostora pralno-sušilne komore: brušeno nerjavno jeklo, hrapavost Ra < 1,2 µm - Ostale površine: neobdelano nerjavno jeklo, hrapavost Ra < 1,2 µm Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.18. | Poraba elektrike za pralno-sušilno komoro manj kot 6 kW. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.19. | Poraba komprimiranega zraka manj kot 500 Nl/min. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.20. | Pralno-sušilna komora omogoča pranje z vročo demineralizirano vodo s šobami, ustvarjanjem mehurčkov ter z namakanjem. | Da / Ne |
| 5.21. | Pralno-sušilna komora ima enoto za pripravo demineralizirane vode iz vode iz vodovoda s senzorjem prevodnosti. Demineralizirana enota mora imeti filtre za delce večje od 10 µm. | Da / Ne |
| 5.22. | Pralno-sušilna komora ima temperaturni senzor za merjenje temperature vode za pranje in zraka za sušenje. | Da / Ne |
| 5.23. | Pralno-sušilna komora ima dve nivojski stikali za določanje spodnjega in zgornjega nivoja vode v komori. | Da / Ne |
| 5.24. | Sušenje se izvaja z vročim komprimiranim zrakom preko šob, ki morajo imeti nastavljiv pretok ali hitrost zraka. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.25. | Pralno-sušilna komora ima senzor za zaznavanje zaprtosti lopute. Loputa mora zatesniti pralno-sušilno komoro. Mora biti popolnoma poravnana z delovno površino in imeti enak izgled površine kot delovna površina. | Da / Ne |
| 5.26. | Loputo pralno-sušilne komore se premika pnevmatsko. Največja hitrost odpiranja/zapiranja je 150 mm/s. Velikost odprtine, ko je loputa popolnoma odprta, je najmanj 190 × 190 mm. Končni poziciji (zaprta in odprta) sta zaznani z ustrezno senzoriko. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.27. | Pralno-sušilna komora mora omogočati pranje z minimalno tremi načini: - Pranje s šobami - Pranje z mehurčki - Pranje s potapljanjem (loputa je med pranjem odprta) | Da / Ne |
| 5.28. | Ne glede na izbran način pranja morajo biti dosežene vsaj naslednje zahteve: - Komora se mora napolniti z vodo do najvišjega nivoja v manj kot 15 s - Voda mora biti segreta na nastavljeno temperaturo v manj kot 240 s - Komora se mora izprazniti v manj kot 120 s - Omogočeno je poljubno nastavljanje časa posamezne stopnje pranja in časa sušenja Ponujeno: | Da / Ne |
| 6. | Predel z elektroliti |  |
| 6.1. | Poleg dvižnega predala za elektroliti se zagotovi prostor za 2 trdna odpada ter 2 potenciostata. | Da / Ne |
| 6.2. | Za dvižni predal z elektroliti izvajalec zagotovi vodila in električni pogon za dvig predala, energetsko verigo za kable REED stikal ter prostor za vgradnjo predala, ki ga zagotovi naročnik in vsebuje embalaže z elektroliti. |  |
| 6.3. | Dvižni predal za elektrolite ima dve končni poziciji, ki sta zaznani s pozicijskim stikalom. | Da / Ne |
| 6.4. | Dimenzije dvižnega predala za elektrolite v zaprti poziciji so največ 980 (širina) × 1000 (višina) × največ 470 (globina) mm. V odprti poziciji je višina največ 1750 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.5. | Največja višina nad delovno površino digestorija je 750 mm (vrhnji del predala za elektrolite v odprtem položaju). Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.6. | Dvižni predal z elektroliti je prostostoječi modul. | Da / Ne |
| 6.7. | Dvižni predal z elektroliti se ob instalaciji fino nastavi z niveliranjem, da je njegova zgornja površina v zaprti poziciji popolnoma poravnana z delovno površino digestorija. | Da / Ne |
| 6.8. | Dvižni predal z elektroliti deluje pri 24 V enosmerne napetosti. Največji dvig je 750 mm, potuje s hitrostjo največ 50 mm/s. Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.9. | Za dostop do trdnih odpadov se na delovni površini izvedeta dve odprtini s premerom 3 cm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.10. | Trdna odpada imata prostor za 20 L posodo. Obe posodi zagotovi naročnik. | Da / Ne |
| 6.11. | Trdna odpada predstavljata samostojen modul. Med instalacijo se modul popolnoma poravna z delovno površino. | Da / Ne |
| 6.12. | Izvajalec pripravi omejilce ali uvodnike za posodi za trdni odpad. | Da / Ne |
| 6.13. | Pripravi se vse potrebno za instalacijo dveh potenciostatov. | Da / Ne |
| 7. | Predel pod UPLCjem |  |
| 7.1. | V predelu je prostor za 20 L posodo za odpad za mobilne faze. | Da / Ne |
| 7.2. | Posoda za odpad je povezana z UPLCjem s cevko premera 10 mm, ki poteka skozi rotacijsko mizo, na kateri je UPLC. Cev mora biti kljub vrtenju UPLCja ustrezno pritrjena na odpad in se zaradi rotacije ne sme poškodovat. | Da / Ne |
| 8. | Prostor z UPLCjem |  |
| 8.1. | Dimenzije prostora z UPLCjem so 850 (širina) × 1600 (višina) × 1200 (globina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.2. | UPLC se postavi na rotacijsko mizo, ki se lahko rotira za 180°. Ima 4 poglobitve, ki poskrbijo za pravilno pozicioniranje UPLCja na krožniku. Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.3. | Točnost pozicioniranja rotacijske mize in ponovljivost je 0,03°. | Da / Ne |
| 8.4. | V poziciji rotacijske mize za delo robota mora biti ta natančno in togo mehansko fiksirana, da se zagotovi popolnoma natančno pozicijo za delo robota. Pozicija je kontrolirana s pozicijskim stikalom. | Da / Ne |
| 8.5. | Izvajalec v ležišče UPLC integrira sistem za blaženje vibracij, ki reducira vpliv preostanka komore na delovanje UPLC. | Da / Ne |
| 8.6. | Prostor z UPLCjem je od glavnega dela komore z robotom ločen z avtomatskimi vratci/loputo. Loputa ima dimenzijo najmanj 350 (širina) × 360 (višina) mm in se odpira navzgor 360 mm. Maksimalna hitrost odpiranja/zapiranja lopute je 160 mm/s. Loputa ima dve končni poziciji (zaprta in odprta), za kateri se prejme povratno informacijo, da sta doseženi. Loputa je, ko je zaprta, poravnana s steno, v kateri je. Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.7. | Izvajalec na zadnji steni tega dela pripravi najmanj 4 električne vtičnice (230 V, 50 Hz, največ 500 W na vtičnico). Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.8. | Izvajalec zagotovi nastavljiv odvod zraka. | Da / Ne |
| 8.9. | Zagotovi se 4-točkovno niveliranje za natančno pozicioniranje krožnika z UPLCjem. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9. | Glavna komora z robotom |  |
| 9.1. | Dimenzije glavnega dela sistema so: 2822 (širina) × 1200 (globina) × 1600 (višina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9.2. | Robot KUKA KR10 R900 na linearni tračnici KL 100C dolžine 2,375 m se montira na strop glavnega dela digestorija. Robot s tračnico in montaža sta v domeni naročnika, izvajalec poskrbi za prostor in konstrukcijo v komori. | Da / Ne |
| 9.3. | Pripravi se mesto za pritrditev sistema za priklope medijev (komprimiran zrak, ethernet in elektrika). | Da / Ne |
| 9.4. | Tračnica robota je na višini najmanj 1550 mm od delovne površine. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9.5. | Zagotovi se natančnost robota najmanj 0,2 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9.6. | Povezava s krmilnikom robota, ki je nad glavno komoro z robotom, se zagotovi preko stropa glavne komore. | Da / Ne |
| 9.7. | Na del ob tračnici robota se pripelje komprimiran zrak ter ethernet povezavo. | Da / Ne |
| 9.8. | Na levi in desni strani digestorija se pripravi mesta za pritrditev dveh kamer. Točen položaj se dogovori z naročnikom. | Da / Ne |
| 10. | Delovna površina |  |
| 10.1. | Na delovni površini je minimalno 20 mest za foto-elektrokemijske celice. Pripravi se odprtine za vstavitev spodnjih delov celic v delovno površino (ležišča v delovni površini). Velikost spodnjih delov celic je 150 × 150 × 28 mm (D × Š × V). Naročnik bo na začetku zagotovil 6 celic, tako da za ostala ležišča izvajalec predvidi pokrove, ki zapirajo neuporabljena ležišča. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.2. | Za vsaj 3 celice se pripravi vse za delo s plini (Ar, N2 ali O2). To pomeni, da izvajalec zagotovi 3 ON/OFF ventile in en proporcionalni ventil za vsako celico. Naročnik bo uporabljal pline s čistostjo 5.0, kar pomeni, da izvajalec zagotovi primerne cevovode in ventile, ki morajo biti kompatibilni s kisikom. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.3. | Proporcionalni ventil mora omogočati nastavljanje pretoka v območju minimalno 0-500 ml/min. Zahtevano je, da nominalna vrednost pretoka skozi ventil ne presega 1000 ml/min. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.4. | V delovno površino in zadnjo steno digestorija se vgradi pripravo za odpiranje škatlic za vzorce, za katero naročnik zagotovi 3D model in samo napravo. Izvajalec predvidi prostor za instalacije. | Da / Ne |
| 10.5. | V delovno površino in zadnjo steno digestorija se vgradi pripravo za odpiranje vial, za katero naročnik zagotovi 3D model in samo napravo. Izvajalec predvidi prostor za instalacije. | Da / Ne |
| 10.6. | V delovni površini so dvoja avtomatska vratca/lopute in sicer za dostop do pralno-sušilne komore in predala za vnos in iznos vzorcev. | Da / Ne |
| 10.7 | Hladilna/grelna komora je zaprta z vratci, ki jih odpre in zapre robot. | Da / Ne |
| 10.8. | Hladilna/grelna komora ima uporabne dimenzije 307 (dolžina) × 197 (širina) × 93 (globina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.9. | Povprečna debelina izolacije (EPS) okoli komore je najmanj 28 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.10. | Izvajalec mora pripraviti hladilno/grelno ploščo z ON/OFF regulacijo s povratno informacijo o temperaturi v obliki 4-20 mA. Krmilje zagotovi naročnik. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.11. | Zmogljivost segrevanja in hlajenja komore: - Zmogljivost hlajenja: vsaj 150 W - Zmogljivost gretja: vsaj 250 W Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.12. | Na delovni površini so odprtine za trdni (2× Fi30 mm) in tekoči (2× Fi 30 mm) odpad in odprtina za apliciranje nalepk (1× 25 × 25 mm). | Da / Ne |
| 10.13. | Pod delovno površino se zagotovi kanale za priklop kablov in cevi na spodnje dele celic. | Da / Ne |
| 11. | Stene delovnega prostora |  |
| 11.1. | Zagotovi se prostor za prijemala za robota ter menjalnik prijemal – 4 točno določene pozicije na eni od sten digestorija. Montaža menjalnikov prijemal na nosilec je v domeni izvajalca. | Da / Ne |
| 11.2. | Zagotovi se prostor za stojala za pipete, pri čemer izvajalec stojala proizvajalca Sartorius prilagodi in vgradi v zadnjo steno digestorija. | Da / Ne |
| 11.3. | Pripravi se pozicije za montažo stojal za pokrove celic, ki se jih pozicionira na najbolj primerno mesto na steni digestorija. Določi se pozicije za minimalno 30 pokrovov s senzorji ter 30 srednjih delov celic. Pozicije so izvedene modularno in omogočajo priklope senzorjev na stojalih celic. Ponujeno: | Da / Ne |
| 11.4. | Vse, kar se vgradi v zadnjo steno digestorija, se izvede modularno, tako da je mogoče kasneje zamenjati nek del. | Da / Ne |
| 12. | Predel z napajalniki |  |
| 12.1. | Nad glavnim prostorom digestorija in UPLCjem se predvidi prostor za napajalnike in prezračevanje. | Da / Ne |
| 12.2. | Prostor z napajalniki je prezračevan po celotni širini komore in ima merilec temperature. | Da / Ne |
| 12.3. | V tem delu pridejo v prostor električni in komunikacijski kabli, plini (Ar, N2 in O2) ter komprimiran zrak. Tako izvajalec v tem delu montira tlačni senzor, ventile in komponente za pripravo komprimiranega zraka in plinov, cevi in vse, kar se razpelje do ostalih delov digestorija. | Da / Ne |
| 12.4. | Dostop do tega dela je omogočen z dvigom sprednje maske. Višina odprtine je najmanj 320 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 13. | Ostale zahteve |  |
| 13.1. | Potrebno je priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, priročnike o delovanju, servisu in odpravljanju napak v papirni ali elektronski verziji. | Da / Ne |
| 13.2. | Instalacija celotnega sistema razen robota s tračnico, tiskalnika z aplikatorjem in UPLCja ter preizkus zmogljivosti morata biti del ponudbe. | Da / Ne |
| 13.3. | Vnos sistema v prostor poteka skozi okno, ki ga izvajalec zamenja. Manjše dele se vnese v prostor skozi vrata in hodnik. | Da / Ne |
| 13.4. | Profil okna je v skladu z izgledom obstoječih profilov oken stavbe, katere del je tudi prostor, v katerega se postavi pametni digestorij. Okno je sestavljeno iz dveh delov in sicer nesteklenega dela, skozi katerega pride v prostor ventilacijska cev (premera 250 mm), ter steklenega dela, ki ima čim ožje profile, se ne odpira in obsega celoten del odprtine za okno, ki ni zakrita s pametnim digestorijem. Žaluzije zagotovi in montira naročnik. | Da / Ne |
| 13.5. | Garancija na predmet razpisne dokumentacije mora biti vsaj 12 mesecev od dneva instalacijskega zapisnika oziroma primopredaje. | Da / Ne |
| 13.6. | Ponudnik mora zagotoviti servisno podporo na območju Republike Slovenije. | Da / Ne |
| 13.7. | V vseh prostorih digestorija so električne vtičnice, okvirno skupno število električnih vtičnic je 25. Natančne podatke, kje in koliko jih je v katerem delu, sporoči naročnik. | Da / Ne |
| 13.8. | Digestorij ima kanale za komunikacijske kable, po katerih gredo komunikacijski kabli do vseh naprav, ki potrebujejo ethernet. | Da / Ne |

Slika 1 (dimenzije prostora)

Slika 2 (umestitev digestorija v prostor)

Slika 3 (izgled digestorija)

(izgled digestorija v prostoru)

Slika 4 (zalogovnik)

(prikaz odpiranja zalogovnika)

Vodila za odpiranje zalogovnika                      Smer izvleka zalogovnika                                     Smer odpiranja predalov zalogovnika

# 4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- OBRAZEC 7 – ponudba

- OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe

OBRAZEC 1 - PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Na podlagi javnega razpisa »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 26.10.2021, pod številko objave  JN007323/2021-B01 objavili obvestilo o javnem naročilu.se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi:

|  | Samostojna prijava, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna prijava, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Prijava s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Prijava z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2– PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Na podlagi javnega razpisa »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 26.10.2021, pod številko objave  JN007323/2021-B01 objavili obvestilo o javnem naročilu.se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

|  | Zap. št. | Polni naziv |  | Področje dela |  | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |  |  |
|  | Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |  |  |
|  | Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |  |  |
|  | Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |  |  |
|  | Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ponudnik: |  |  |
| (kraj, datum) |  |  | (žig) |  | (podpis predstavnika) |  |  |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca: |  |
| Vrednost del podizvajalca: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |
| Rok izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika podizvajalca) |

OBRAZEC 4 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE (zakonite zastopnike)

_______________________________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Institut »Jožef Stefan« , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM« po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci.

OBRAZEC 5 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM«  po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| Moji osebni podatki so naslednji: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega |  |
| bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis pooblastitelja) |

Navodilo za izpolnjevanje: Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.

OBRAZEC 6 – ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

OBRAZEC 7 - PONUDBA

PREDRAČUN

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zap. št. | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | Cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM | 1 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| --- | --- |
| Dobavni rok in instalacija: največ 180 dni od podpisa pogodbe |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.03.2022 |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

Popolno upoštevanje vseh tehničnih zahtev, saj so vse zahteve ključne za želeno uporabo avtomatiziranega digestorija

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 8 – IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije (vse zahteve v tabeli so podane kumulativno):

|  | Pametni digestorij z dodatnim zunanjim delom Proizvajalec in tip opreme: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovne specifikacije |  |
| 1.1. | Material in barva notranjih površin: - vodno peskano nerjaveče jeklo tipa 1.4404 za dele, ki so dostopni iz delovne površine, - prašno barvano jeklo 1.0038 ali 1.0330 za sprednje panele in vrata, - nerjaveče jeklo 1.4301 za notranje površine, ki niso dostopne iz delovne površine, - PE-UHMW plastika v beli barvi za plastične dele v ali blizu delovnega območja. - Hrapavost Ra < 1,2 µm. Ponujeno: |  |
| 1.2. | Barva in hrapavost zunanjih površin: prašno lakirane, RAL 9010, gladka in svetleča površina. Ponujeno: |  |
| 1.3. | Mere: digestorij je umeščen v prostor z merami na sliki 1 in ima obliko prikazano na sliki 2(prezračevan del sistema se nadaljuje v pult s predali). Skupna mera sistema je 4080 (širina) × 3290 (višina) × 3190 (dolžina) mm. Ponujeno: |  |
| 1.4. | Višina delovnega pulta je 1000 mm. Ponujeno: |  |
| 1.5. | Digestorij je sidran v tla, zadnjo steno in del stene nad/pod oknom ter v strop, da zagotavlja stabilnost za delo robota. | Da / Ne |
| 1.6. | Ob digestoriju sta dve varnostni »STOP« stikali, ki ju namesti izvajalec. | Da / Ne |
| 1.7. | Togost konstrukcije: ustreza zahtevani natančnosti robota najmanj 0,2 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.8. | Zagotovljena mora biti povratna informacija o pretoku zraka v obliki digitalnega ali analognega električnega signala. | Da / Ne |
| 1.9. | Hitrost ventilatorja je kontrolirana s frekvenčnikom, ki ga dobavi izvajalec. Pretok zraka se lahko prilagaja v območju 0-1000 m3/h. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.10. | Odses zraka je iz prostora z delovno površino (glavni tok), dela pod delovno površino in nad delovno površino. Odses mora biti enakomeren po celotni širini glavnega dela vključno z UPLC delom. Odses zraka ni potreben iz dela pod pečjo in pomivalnim koritom. Izvajalec poskrbi za del cevi in kanalov, ki so v sobi. Za ventilacijsko cev do zunanje strani sobe poskrbi naročnik in je že pripravljena. | Da / Ne |
| 1.11. | Sistem mora vsebovati senzorje temperature (6× za merjenje temperature v prostoru z robotom, prostoru z UPLCjem, prostoru z napajalniki, prostoru s predalom za elektrolite, prostoru s termostati in v sobi), senzor tlaka, CO, CO2, relativne vlage, delcev, VOC in kisika. Potrebni so le indikatorji. Senzorje dobavi in instalira izvajalec, vrednosti se zapisujejo na PLC naročnika. Senzorji delujejo v naslednjih območjih: - 0-5000 ppm CO2 - 0-100 ppm CO - 0-500 ppm VOC Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.12. | Izgled pametnega digestorija v skladu s sliko 3. | Da / Ne |
| 1.13. | 3 steklena vrata z električnim pomikom. Največja odprtina, ko se odprejo vrata, je 880 mm. Steklo je laminirano (3+3 mm). Širina stekla pri UPLC delu je 815 mm, pri glavnem delu digestorija je 1840 mm in pri delu ob peči je 900 mm. Stekla se dvignejo 900 mm, dobimo povratni signal o odprti in zaprti poziciji. Hitrost premikanja vseh treh stekel je do 6 mm/s. Stekla se premikajo neodvisno eno od drugega. Zagotovljena mora biti varnost pri spuščanju stekel. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.14. | Na dovod za komprimiran zrak se namesti regulator tlaka, izločevalec olja in vode, filter 5 mikronov ter glavni ročni ventil. | Da / Ne |
| 1.15. | Poleg glavnega dela digestorija (prostor z robotom) se prezračuje tudi prostor z napajalniki, UPLC-jem, predel pod UPLCjem, regal z elektroliti ter povsod, kjer je odpad. Omara s steklovino ima zagotovljeno naravno kroženje zraka. | Da / Ne |
| 1.16. | Modularna izvedba celotnega digestorija. Dimenzije modulov se razlikujejo, se pa izdeluje module z globino 300, 600, 900 ali 1200 mm in širino 300, 450, 600 in 900 mm. Višina modula do delovne površine je 970 mm (ali manj v primeru, ko ni postavljen na tla). | Da / Ne |
| 1.17. | Moduli morajo imeti možnost niveliranja, da se jih lahko popolnoma natančno pozicionira, kar zagotavlja potrebno natančnost za delo robota. Poleg niveliranja mora modul omogočati tudi fino vodoravno nastavljanje. | Da / Ne |
| 1.18. | Moduli morajo biti postavljeni na dno digestorija ali pritrjeni na njegovo konstrukcijo. V nekaterih primerih je potrebno oboje. | Da / Ne |
| 1.19. | Luči v digestoriju (2 krmilnika) ter na njegovi zunanji površini (1 krmilnik) morajo omogočati osvetljenost delovnega prostora z 800 lux. Ločene morajo biti na tri dele, morajo biti RGBW ter nastavljive po barvi in intenziteti. Bela barva je 4000 K. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.20. | Elektriko, pline (Ar, N2, O2) in komprimiran zrak pripelje v prostor naročnik sam. Izvajalec razpelje vse napeljave po sistemu, ki ga izdeluje. | Da / Ne |
| 1.21. | Cevovodi in komponente morajo ustrezati vsaj razredu čistosti N5.0 ali višje. Ponujeno: | Da / Ne |
| 1.22. | Digestorij ima opozorilni sistem s svetlobnimi in zvočnimi signali. | Da / Ne |
| 1.23. | Izvajalec razvije in izdela pralno-sušilno komoro ter hladilno komoro v delovni površini. Ostale večje naprave zagotovi naročnik sam, izvajalec jih vključi v pametni digestorij in zagotovi vse potrebno za njihovo delovanje (priklope in napeljave znotraj digestorija). | Da / Ne |
| 1.24. | Zahteva se popolnoma natančen 3D model celotnega sistema, ki se bo uporabljal za simuliranje znanstvenih eksperimentov (3d model mora biti kompatibilen za simulacije v programu Visual Components). | Da / Ne |
| 1.25. | Vse sprednje stranice imajo maske (na vseh delih nad delovnim prostorom) in panele (na vseh delih pod delovnim prostorom), ki skrbijo za estetski izgled digestorija. Maske se lahko dvigne in zaklene v dvignjenem položaju, da se dostopa do prostora nad delovnim prostorom. Paneli (predali ali vratca) se odpirajo s »push-to-open principom/sistemom«. | Da / Ne |
| 2. | Zalogovnik materialov |  |
| 2.1. | Izveden v skladu s skico na sliki 4, priskrbi ga naročnik. Vodila ter horizontalni pogon priskrbi izvajalec. | Da / Ne |
| 2.2. | Zalogovnik se avtomatsko odpira v prostor in sicer s premikom po vodilih, ki jih izvajalec vgradi v okensko polico. Ponujeno: | Da / Ne |
| 2.3. | Zaznavanje navora servomotorja in kontrolerja preprečuje pretirano silo med premikanjem zalogovnika. | Da / Ne |
| 2.4. | Električni pomik integrira izvajalec, hod je 1800 mm s hitrostjo 120 – 150 mm/s, pozicioniranje v dveh (končnih) legah z natančnostjo 0,1 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 3. | Pult s pečjo in koritom, predal za steklovino, predal pod koritom in predal pod pečjo |  |
| 3.1. | Dimenzija tega dela je 1810 (širina) × 1000 (višina) × 770 (globina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 3.2. | Višina delovne površine je 1000 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 3.3. | Izgled delovne površine je enak tistemu v glavnem delu (delovni površini, na kateri dela robot). | Da / Ne |
| 3.4. | Izvajalec vgradi korito, za dozirki za milo in detergent predvidi prostor pod pultom. | Da / Ne |
| 3.5. | Izvajalec pripravi prostor za grelnik vode ter koš za smeti. | Da / Ne |
| 3.6. | Dimenzije predalov se določi v dogovoru z naročnikom. | Da / Ne |
| 3.7. | Na desni strani je predal za steklovino, ki ima pasivno prezračevanje. Predal za steklovino je pokončne oblike s horizontalnim izvlekom. V predalu so pripravljena obešala/nastavki za steklovino in lovilna posoda za vodo. | Da / Ne |
| 3.8. | Peč se pozicionira čim bližje desnih steklenih vrat digestorija z električnim pomikom, pri čemer se morajo vrata peči odpirati v notranjost digestorija (odpiranje vrat peči se izvede po odpiranju desnih vrat digestorija). | Da / Ne |
| 3.9. | Izvajalec za izbiro med plinom, ki ga bomo uporabljali pri peči (Ar, N2 in O2) instalira 3 ON/OFF ventile, ki morajo biti kompatibilni s kisikom. Poveže jih z Alicat MC series MFC 5ltr/min ventilom, ki ga priskrbi naročnik, instalira pa izvajalec. | Da / Ne |
| 3.10. | Predal pod pečjo je mogoče v celoti umakniti, da se omogoči dostop do desnega predala pod digestorijem. V poziciji pod pultom s pečjo je predal postavljen tako, da se lahko posamezni predali v sklopu tega predalnika odpirajo, brez da se premakne celoten predal. | Da / Ne |
| 4. | Desni predel glavnega dela |  |
| 4.1. | Pripravi se vse potrebno za instalacijo tiskalnika z aplikatorjem (ethernet, električna vtičnica, komprimiran zrak) ter dveh termostatov (mesto za instalacijo moxe ter električni vtičnici). | Da / Ne |
| 4.2. | Na delovni površini digestorija nad tiskalnikom z aplikatorjem je odprtina velikosti 25×25 mm, skozi katero se aplicira nalepke. Debelina delovne površine je v tem delu največ 50 mm. | Da / Ne |
| 5. | Predel s pralno-sušilno komoro |  |
| 5.1. | V predelu je pralno-sušilna komora, predal za vnos in iznos vzorcev ter prostor za dva tekoča odpada. | Da / Ne |
| 5.2. | Predal za vnos in iznos vzorcev se odpira s »push-to-open principom/sistemom«. Odpira se ločeno od celotnega predala. | Da / Ne |
| 5.3. | Velikost predala za vnos in iznos vzorcev je najmanj 280 (dolžina) × 280 (širina) × 350 (višina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.4. | Na spodnji površini so pozicionirni pini za stojala, ki bodo v predalu za vnos in iznos vzorcev. | Da / Ne |
| 5.5. | Zaprto pozicijo predala za vnos in iznos vzorcev je potrebno zaznavati s senzorjem. | Da / Ne |
| 5.6. | Sila zapiranja lopute predala za vnos in iznos vzorcev je manj kot 150 N. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.7. | Največja hitrost odpiranja/zapiranja lopute predala za vnos in iznos vzorcev je 150 mm/s. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.8. | Loputa se odpira in zapira avtomatsko. Ima dve končni poziciji, kateri zaznavamo električno in dobimo povratno informacijo o položaju. | Da / Ne |
| 5.9. | Ko je loputa zaprta, je poravnana z delovno površino. Površina (zgornji del) lopute je iz enakega materiala in z enako obdelavo kot delovna površina. | Da / Ne |
| 5.10. | Tekoča odpada imata prostor za 20 L posodo za odpad (2 posodi), zapira ju elektromagnetni ventil, predal s tekočima odpadoma se odpira ločeno od celotnega predala in sicer s pritiskom na gumb. | Da / Ne |
| 5.11. | Tekoča odpada predstavljata samostojen modul, ki je v celoti pod delovno površino. Med instalacijo se modul popolnoma poravna z luknjama v delovni površini. | Da / Ne |
| 5.12. | Za vsak tekoči odpad posebej izvajalec zagotovi nivojsko stikalo za tekočino. | Da / Ne |
| 5.13. | Dimenzije pralno sušilne komore so največ 950 (širina) × 1000 (višina) × 650 (globina) mm. | Da / Ne |
| 5.14. | Dimenzije kadi za pranje so najmanj 190 (širina) × 250 (višina) × 190 (globina) mm. | Da / Ne |
| 5.15. | Pralno-sušilna komora je samostojen modul/enota. Ima možnost niveliranja, tako da ga izvajalec ob instalaciji natančno pozicionira. | Da / Ne |
| 5.16. | Uporabljeni materiali: - Kovinski deli in površine v kontaktu s tekočino: nerjavno jeklo 1.4404 - Kovinski deli in površine, ki niso v kontaktu s tekočino: nerjavno jeklo 1.4301 - Plastični deli in površine v kontaktu s tekočino: PTFE, PEUHMW - Šobe: medenina - Instalacije: nerjavno jeklo - Fleksibilne cevi za priklop medijev: PTFE - Cevi za filtre: PP Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.17. | Površinska obdelava in izgled: - Notranja površina delovnega prostora pralno-sušilne komore: brušeno nerjavno jeklo, hrapavost Ra < 1,2 µm - Ostale površine: neobdelano nerjavno jeklo, hrapavost Ra < 1,2 µm Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.18. | Poraba elektrike za pralno-sušilno komoro manj kot 6 kW. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.19. | Poraba komprimiranega zraka manj kot 500 Nl/min. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.20. | Pralno-sušilna komora omogoča pranje z vročo demineralizirano vodo s šobami, ustvarjanjem mehurčkov ter z namakanjem. | Da / Ne |
| 5.21. | Pralno-sušilna komora ima enoto za pripravo demineralizirane vode iz vode iz vodovoda s senzorjem prevodnosti. Demineralizirana enota mora imeti filtre za delce večje od 10 µm. | Da / Ne |
| 5.22. | Pralno-sušilna komora ima temperaturni senzor za merjenje temperature vode za pranje in zraka za sušenje. | Da / Ne |
| 5.23. | Pralno-sušilna komora ima dve nivojski stikali za določanje spodnjega in zgornjega nivoja vode v komori. | Da / Ne |
| 5.24. | Sušenje se izvaja z vročim komprimiranim zrakom preko šob, ki morajo imeti nastavljiv pretok ali hitrost zraka. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.25. | Pralno-sušilna komora ima senzor za zaznavanje zaprtosti lopute. Loputa mora zatesniti pralno-sušilno komoro. Mora biti popolnoma poravnana z delovno površino in imeti enak izgled površine kot delovna površina. | Da / Ne |
| 5.26. | Loputo pralno-sušilne komore se premika pnevmatsko. Največja hitrost odpiranja/zapiranja je 150 mm/s. Velikost odprtine, ko je loputa popolnoma odprta, je najmanj 190 × 190 mm. Končni poziciji (zaprta in odprta) sta zaznani z ustrezno senzoriko. Ponujeno: | Da / Ne |
| 5.27. | Pralno-sušilna komora mora omogočati pranje z minimalno tremi načini: - Pranje s šobami - Pranje z mehurčki - Pranje s potapljanjem (loputa je med pranjem odprta) | Da / Ne |
| 5.28. | Ne glede na izbran način pranja morajo biti dosežene vsaj naslednje zahteve: - Komora se mora napolniti z vodo do najvišjega nivoja v manj kot 15 s - Voda mora biti segreta na nastavljeno temperaturo v manj kot 240 s - Komora se mora izprazniti v manj kot 120 s - Omogočeno je poljubno nastavljanje časa posamezne stopnje pranja in časa sušenja Ponujeno: | Da / Ne |
| 6. | Predel z elektroliti |  |
| 6.1. | Poleg dvižnega predala za elektroliti se zagotovi prostor za 2 trdna odpada ter 2 potenciostata. | Da / Ne |
| 6.2. | Za dvižni predal z elektroliti izvajalec zagotovi vodila in električni pogon za dvig predala, energetsko verigo za kable REED stikal ter prostor za vgradnjo predala, ki ga zagotovi naročnik in vsebuje embalaže z elektroliti. |  |
| 6.3. | Dvižni predal za elektrolite ima dve končni poziciji, ki sta zaznani s pozicijskim stikalom. | Da / Ne |
| 6.4. | Dimenzije dvižnega predala za elektrolite v zaprti poziciji so največ 980 (širina) × 1000 (višina) × največ 470 (globina) mm. V odprti poziciji je višina največ 1750 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.5. | Največja višina nad delovno površino digestorija je 750 mm (vrhnji del predala za elektrolite v odprtem položaju). Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.6. | Dvižni predal z elektroliti je prostostoječi modul. | Da / Ne |
| 6.7. | Dvižni predal z elektroliti se ob instalaciji fino nastavi z niveliranjem, da je njegova zgornja površina v zaprti poziciji popolnoma poravnana z delovno površino digestorija. | Da / Ne |
| 6.8. | Dvižni predal z elektroliti deluje pri 24 V enosmerne napetosti. Največji dvig je 750 mm, potuje s hitrostjo največ 50 mm/s. Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.9. | Za dostop do trdnih odpadov se na delovni površini izvedeta dve odprtini s premerom 3 cm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 6.10. | Trdna odpada imata prostor za 20 L posodo. Obe posodi zagotovi naročnik. | Da / Ne |
| 6.11. | Trdna odpada predstavljata samostojen modul. Med instalacijo se modul popolnoma poravna z delovno površino. | Da / Ne |
| 6.12. | Izvajalec pripravi omejilce ali uvodnike za posodi za trdni odpad. | Da / Ne |
| 6.13. | Pripravi se vse potrebno za instalacijo dveh potenciostatov. | Da / Ne |
| 7. | Predel pod UPLCjem |  |
| 7.1. | V predelu je prostor za 20 L posodo za odpad za mobilne faze. | Da / Ne |
| 7.2. | Posoda za odpad je povezana z UPLCjem s cevko premera 10 mm, ki poteka skozi rotacijsko mizo, na kateri je UPLC. Cev mora biti kljub vrtenju UPLCja ustrezno pritrjena na odpad in se zaradi rotacije ne sme poškodovat. | Da / Ne |
| 8. | Prostor z UPLCjem |  |
| 8.1. | Dimenzije prostora z UPLCjem so 850 (širina) × 1600 (višina) × 1200 (globina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.2. | UPLC se postavi na rotacijsko mizo, ki se lahko rotira za 180°. Ima 4 poglobitve, ki poskrbijo za pravilno pozicioniranje UPLCja na krožniku. Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.3. | Točnost pozicioniranja rotacijske mize in ponovljivost je 0,03°. | Da / Ne |
| 8.4. | V poziciji rotacijske mize za delo robota mora biti ta natančno in togo mehansko fiksirana, da se zagotovi popolnoma natančno pozicijo za delo robota. Pozicija je kontrolirana s pozicijskim stikalom. | Da / Ne |
| 8.5. | Izvajalec v ležišče UPLC integrira sistem za blaženje vibracij, ki reducira vpliv preostanka komore na delovanje UPLC. | Da / Ne |
| 8.6. | Prostor z UPLCjem je od glavnega dela komore z robotom ločen z avtomatskimi vratci/loputo. Loputa ima dimenzijo najmanj 350 (širina) × 360 (višina) mm in se odpira navzgor 360 mm. Maksimalna hitrost odpiranja/zapiranja lopute je 160 mm/s. Loputa ima dve končni poziciji (zaprta in odprta), za kateri se prejme povratno informacijo, da sta doseženi. Loputa je, ko je zaprta, poravnana s steno, v kateri je. Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.7. | Izvajalec na zadnji steni tega dela pripravi najmanj 4 električne vtičnice (230 V, 50 Hz, največ 500 W na vtičnico). Ponujeno: | Da / Ne |
| 8.8. | Izvajalec zagotovi nastavljiv odvod zraka. | Da / Ne |
| 8.9. | Zagotovi se 4-točkovno niveliranje za natančno pozicioniranje krožnika z UPLCjem. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9. | Glavna komora z robotom |  |
| 9.1. | Dimenzije glavnega dela sistema so: 2822 (širina) × 1200 (globina) × 1600 (višina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9.2. | Robot KUKA KR10 R900 na linearni tračnici KL 100C dolžine 2,375 m se montira na strop glavnega dela digestorija. Robot s tračnico in montaža sta v domeni naročnika, izvajalec poskrbi za prostor in konstrukcijo v komori. | Da / Ne |
| 9.3. | Pripravi se mesto za pritrditev sistema za priklope medijev (komprimiran zrak, ethernet in elektrika). | Da / Ne |
| 9.4. | Tračnica robota je na višini najmanj 1550 mm od delovne površine. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9.5. | Zagotovi se natančnost robota najmanj 0,2 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 9.6. | Povezava s krmilnikom robota, ki je nad glavno komoro z robotom, se zagotovi preko stropa glavne komore. | Da / Ne |
| 9.7. | Na del ob tračnici robota se pripelje komprimiran zrak ter ethernet povezavo. | Da / Ne |
| 9.8. | Na levi in desni strani digestorija se pripravi mesta za pritrditev dveh kamer. Točen položaj se dogovori z naročnikom. | Da / Ne |
| 10. | Delovna površina |  |
| 10.1. | Na delovni površini je minimalno 20 mest za foto-elektrokemijske celice. Pripravi se odprtine za vstavitev spodnjih delov celic v delovno površino (ležišča v delovni površini). Velikost spodnjih delov celic je 150 × 150 × 28 mm (D × Š × V). Naročnik bo na začetku zagotovil 6 celic, tako da za ostala ležišča izvajalec predvidi pokrove, ki zapirajo neuporabljena ležišča. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.2. | Za vsaj 3 celice se pripravi vse za delo s plini (Ar, N2 ali O2). To pomeni, da izvajalec zagotovi 3 ON/OFF ventile in en proporcionalni ventil za vsako celico. Naročnik bo uporabljal pline s čistostjo 5.0, kar pomeni, da izvajalec zagotovi primerne cevovode in ventile, ki morajo biti kompatibilni s kisikom. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.3. | Proporcionalni ventil mora omogočati nastavljanje pretoka v območju minimalno 0-500 ml/min. Zahtevano je, da nominalna vrednost pretoka skozi ventil ne presega 1000 ml/min. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.4. | V delovno površino in zadnjo steno digestorija se vgradi pripravo za odpiranje škatlic za vzorce, za katero naročnik zagotovi 3D model in samo napravo. Izvajalec predvidi prostor za instalacije. | Da / Ne |
| 10.5. | V delovno površino in zadnjo steno digestorija se vgradi pripravo za odpiranje vial, za katero naročnik zagotovi 3D model in samo napravo. Izvajalec predvidi prostor za instalacije. | Da / Ne |
| 10.6. | V delovni površini so dvoja avtomatska vratca/lopute in sicer za dostop do pralno-sušilne komore in predala za vnos in iznos vzorcev. | Da / Ne |
| 10.7 | Hladilna/grelna komora je zaprta z vratci, ki jih odpre in zapre robot. | Da / Ne |
| 10.8. | Hladilna/grelna komora ima uporabne dimenzije 307 (dolžina) × 197 (širina) × 93 (globina) mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.9. | Povprečna debelina izolacije (EPS) okoli komore je najmanj 28 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.10. | Izvajalec mora pripraviti hladilno/grelno ploščo z ON/OFF regulacijo s povratno informacijo o temperaturi v obliki 4-20 mA. Krmilje zagotovi naročnik. Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.11. | Zmogljivost segrevanja in hlajenja komore: - Zmogljivost hlajenja: vsaj 150 W - Zmogljivost gretja: vsaj 250 W Ponujeno: | Da / Ne |
| 10.12. | Na delovni površini so odprtine za trdni (2× Fi30 mm) in tekoči (2× Fi 30 mm) odpad in odprtina za apliciranje nalepk (1× 25 × 25 mm). | Da / Ne |
| 10.13. | Pod delovno površino se zagotovi kanale za priklop kablov in cevi na spodnje dele celic. | Da / Ne |
| 11. | Stene delovnega prostora |  |
| 11.1. | Zagotovi se prostor za prijemala za robota ter menjalnik prijemal – 4 točno določene pozicije na eni od sten digestorija. Montaža menjalnikov prijemal na nosilec je v domeni izvajalca. | Da / Ne |
| 11.2. | Zagotovi se prostor za stojala za pipete, pri čemer izvajalec stojala proizvajalca Sartorius prilagodi in vgradi v zadnjo steno digestorija. | Da / Ne |
| 11.3. | Pripravi se pozicije za montažo stojal za pokrove celic, ki se jih pozicionira na najbolj primerno mesto na steni digestorija. Določi se pozicije za minimalno 30 pokrovov s senzorji ter 30 srednjih delov celic. Pozicije so izvedene modularno in omogočajo priklope senzorjev na stojalih celic. Ponujeno: | Da / Ne |
| 11.4. | Vse, kar se vgradi v zadnjo steno digestorija, se izvede modularno, tako da je mogoče kasneje zamenjati nek del. | Da / Ne |
| 12. | Predel z napajalniki |  |
| 12.1. | Nad glavnim prostorom digestorija in UPLCjem se predvidi prostor za napajalnike in prezračevanje. | Da / Ne |
| 12.2. | Prostor z napajalniki je prezračevan po celotni širini komore in ima merilec temperature. | Da / Ne |
| 12.3. | V tem delu pridejo v prostor električni in komunikacijski kabli, plini (Ar, N2 in O2) ter komprimiran zrak. Tako izvajalec v tem delu montira tlačni senzor, ventile in komponente za pripravo komprimiranega zraka in plinov, cevi in vse, kar se razpelje do ostalih delov digestorija. | Da / Ne |
| 12.4. | Dostop do tega dela je omogočen z dvigom sprednje maske. Višina odprtine je najmanj 320 mm. Ponujeno: | Da / Ne |
| 13. | Ostale zahteve |  |
| 13.1. | Potrebno je priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, priročnike o delovanju, servisu in odpravljanju napak v papirni ali elektronski verziji. | Da / Ne |
| 13.2. | Instalacija celotnega sistema razen robota s tračnico, tiskalnika z aplikatorjem in UPLCja ter preizkus zmogljivosti morata biti del ponudbe. | Da / Ne |
| 13.3. | Vnos sistema v prostor poteka skozi okno, ki ga izvajalec zamenja. Manjše dele se vnese v prostor skozi vrata in hodnik. | Da / Ne |
| 13.4. | Profil okna je v skladu z izgledom obstoječih profilov oken stavbe, katere del je tudi prostor, v katerega se postavi pametni digestorij. Okno je sestavljeno iz dveh delov in sicer nesteklenega dela, skozi katerega pride v prostor ventilacijska cev (premera 250 mm), ter steklenega dela, ki ima čim ožje profile, se ne odpira in obsega celoten del odprtine za okno, ki ni zakrita s pametnim digestorijem. Žaluzije zagotovi in montira naročnik. | Da / Ne |
| 13.5. | Garancija na predmet razpisne dokumentacije mora biti vsaj 12 mesecev od dneva instalacijskega zapisnika oziroma primopredaje. | Da / Ne |
| 13.6. | Ponudnik mora zagotoviti servisno podporo na območju Republike Slovenije. | Da / Ne |
| 13.7. | V vseh prostorih digestorija so električne vtičnice, okvirno skupno število električnih vtičnic je 25. Natančne podatke, kje in koliko jih je v katerem delu, sporoči naročnik. | Da / Ne |
| 13.8. | Digestorij ima kanale za komunikacijske kable, po katerih gredo komunikacijski kabli do vseh naprav, ki potrebujejo ethernet. | Da / Ne |

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM«.

Opomba naročnika:

Vlagatelj mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati na manjkajoča polja in predložiti ustrezne dokumente, tehnično poročilo o testu, prospekte ali potrdila s strai proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 9 – VZOREC POGODBE

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| - IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana ki ga zastopa prof. dr. BOŠTJAN ZALAR, direktor | ki ga zastopa , direktor/ica |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: SI |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka: |
| IBAN: SI56 0110 0603 0344 242, UJP | IBAN: SI56 |
| Številka pogodbe naročnika: | Številka pogodbe ponudnika: |

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO O DOBAVI PAMETNega DIGESTORIJa Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) za: »PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM«.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 26.10.2021, pod številko objave  JN007323/2021-B01.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbene dokumentacije vključno z vso tehnično dokumentacijo.

Ponudba izvajalca je št.        z dne        je sestavni del te pogodbe.

VREDNOST POGODBE

2. člen

Vrednost navedene opreme  znaša:

| Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | DDV | Cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM | 1 |  |  |  |

DOBAVNI ROK

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave       (največ 90 dni) od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Stroški p	revoza in transportnega zavarovanja so vključeni v ceno navedeno v 2. členu te pogodbe. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

5. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo(:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

JAMSTVA DOBAVITELJA IN ODGOVORNOST

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 7 delovnih dneh po prijavi napake.

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

7.člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj 10 let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

8. člen

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Cena vključuje material, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

10. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja in brez odpovednega roka, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

11. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| - IJS V angl.jeziku: JSI |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. BOŠTJAN ZALAR |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

»PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM«

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena in inštalirana |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent in/ali del ustreza tehničnim specifikacijam naročila |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- | --- |
| (ime in priimek) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek) Oseba, zadolžena za nabavo |  |

PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | - IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN59/21 |
| Predmet naročila | PAMETNI DIGESTORIJ Z DODATNIM ZUNANJIM DELOM |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |