Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

(V nadaljevanju: Razpisna dokumentacija)

ODPRTI POSTOPEK

(vrsta postopka)

ZA

- »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«

(predmet)

JN14/16

(interna referenčna številka javnega naročila)

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Podatki o ponudniku - obrazec 1

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 1.1

Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev – obrazec 2

- Ponudba – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.6.

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

- OBRAZEC 4.3 – Seznam znanstvenih objav raziskav

- OBRAZEC 4.4.1 – Vzorec menične izjave za zavarovanje restnosti ponudbe

- OBRAZEC 4.4.2 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

- OBRAZEC 4.5 – Lastna izjava ponudnika – finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

- OBRAZEC 4.6 – Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

7. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne, 12.10.2016, pod številko objave JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336, objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

2.1 naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2.2 OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna številka javnega naročila: JN14/16

Predmet: »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«

2.3 Izvajanje razpisa

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2.4 dOSTOP DO RAZPISNE DokumentacijE

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu:

http://www.ijs.si/ijsw/Objave

2.5 PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

2.6 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem ali angleškem jeziku.

  - PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 28.2.2017.

2.8   ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

V ponudbi se zahteva predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v višini 21.000,00 EUR. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 31.3.2017, z možnostjo podaljšanja.

V primeru, če ponudba zahtevanega finančnega zavarovanja ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za vrnitev predplačila v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena finančna zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Naročnik ima pravico do unovčitve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca finančnega zavarovanja in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

2.9 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.12) in prvo točko pogoja 2.13.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.10 Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajelec posebaj mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.12) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolniti ESPD obrazce teh podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 4.2) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. V tem primeru predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBRAZEC 2).

2.11 DOPUSTNA PONUDBA

Za dopustnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - obrazec 1 – Podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - OBRAZEC 3 – Ponudba

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazcI 4.1, 4.3 do 4.6 s  priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - OBRAZEC 1.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci

  - OBRAZEC 3 – Ponudba

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.6 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 6. točko 91. člena ZJN-3 mora izvajalec v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (211. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 3. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 5. | Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih: a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti okoljskega, socialnega ali delovnega prava; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona; h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 6. | Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik predloži Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBRAZEC 4.1) |

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

2.13.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec in kopijo registracije |
| --- | --- |

2.13.2 TEHNIČNA sposobnost ponudnika

| 1. | Ponudnik zagotavlja, da so različni raziskovalci v uglednih znanstvenih revijah z faktorjem vpliva (Thomson Reuters Science Citation Index) vsaj 5, objavili vsaj 5 znanstvenih objav raziskav, opravljenih z vsaj petimi različnimi STED mikroskopi ponudnika. Dokazilo: Seznam znanstvenih objav raziskav (OBRAZEC 4.3) |
| --- | --- |

2.13.3  DRUGI NAROČNIKOVI POGOJI

| 1. | Ponudnik zagotavlja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 21.000,00 EUR. Dokazilo: Menica ali kavcijsko zavarovanje ali bančna garancija – OBRAZEC 4.4.1 in menica ali OBRAZEC 4.4.2 |
| --- | --- |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat.

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Za ponudnike iz Slovenije bo naročnik podatke iz uradnih evidenc na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.14 Postopki in način ocenjevanja ponudb

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

2.15 Cena ponudbe

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v ponudbi ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbe.

2.16 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo izbran ponudnik z najugodnejšimi garancijskimi pogoji.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom.

2.17 Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil, se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.18 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 15.11.2016 do 10:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.19 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe

Ponudnik v obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika:

Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 23.11.2016 do 10:00 ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.20 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe.

2.21 Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 23.11.2016 ob 12:00 na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana v sejni sobi glavne stavbe.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji  izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.22 Rok veljavnostI ponudbe

Rok veljavnosti ponudbe je 28.2.2017.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.23 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 3.500 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

3. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

- 3.1 Uporabljene okrajšave

ADC	analogno-digitalni pretvornik (analogue-to-digital converter)

APD	plazovna fotodioda (avalanche photodiode)

CCD	vezje za zajem slike (charge coupled device)

DIC	diferenčni interferenčni kontrast (differential interference contrast)

FLIM	slikanje življenjskega časa fluorescence (fluorescence lifetime imaging)

FWHM	polna širina na polovični širini (full width at half-maximum)

FOV	vidno polje (field of view)

HDD	trdi disk (hard disk drive)

I/O	vhod/izhod (input/output)

LED	svetleča dioda (light emitting diode)

MP	megapiksli (megapixels)

NA	numerična apertura (numerical aperture)

NIR	bližnje infrardeči (near infrared)

PC	fazni kontrast (phase contrast)

PMT	fotopomnoževalka (photomultiplier tube)

PSF	funkcija razširjanja svetlobe (point-spread function)

QE	kvantni izkoristek (quantum efficiency)

RAM	bralno-pisalni pomnilnik (random-access memory)

ROI	področje zanimanja (region of interest)

SDK	razvojno programsko orodje (software development kit)

SSD	solid-state drive

STED	praznjenje stanj s stimulirano emisijo (stimulated emission depletion)

t	čas

TCSPC	štetje posameznih fotonov s časovno korelacijo (time-correlated single photon counting)

VIS	vidni (visible)

WD	delovna razdalja (working distance)

XY	lateralna ravnina vzorca (pravokotna na optično os)

Z	vzdolžna smer vzorca (vzporedna z optično osjo)

1PE	enofotonsko vzbujanje (single-photon excitation)

2PE	dvofotonsko vzbujanje (two-photon excitation)

- 3.2 Predmet naročila/opis predmeta naročila

Predmet javnega naročila je superločljivi optični mikroskop, ki bo omogočal eno- ali dvofotonsko vzbujanje fluorescence ter s tehnologijo STED dosegel 2D ločljivost pod 30 nm in 3D ločljivost pod 90 nm. Hkrati mora omogočati superločljivo slikanje življenjskega časa fluorescence, popoln nadzor nad polarizacijo svetlobe ter nadaljnje nadgradnje in modifikacije laserjev, optike, detektorjev in nadzorne programske opreme.

- 3.3 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- 3.3.1 Funkcionalnost celotne naprave

Naprava mora omogočati opazovanje mikroskopskih vzorcev v naslednjih načinih:

- presevna optična mikroskopija,

- epifluorescenčna mikroskopija,

- konfokalna fluorescenčna mikroskopija,

- 2PE fluorescenčna mikroskopija,

- 2D STED fluorescenčna mikroskopija,

- 3D STED fluorescenčna mikroskopija,

- FLIM.

V načinih 3-7 mora omogočati naknadno vgradnjo elementov za

- popoln nadzor nad polarizacijo svetlobe tako na vzbujevalni kot detekcijski strani.

Posamezne komponente morajo zadoščati naslednjim zahtevam:

- 3.3.2 mikroskop

- invertni mikroskop

  - polno motoriziran

  - vsaj dva optična I/O v področju neskončne optike med objektivom in izstopno lečo (»tube lens«)

    - preklop z ogledali/dikroiki/filtri na motoriziranem vrtljivem kolesu

    - vsaj 8 mest za različne dikroike/filtre na kolesu vsakega I/O

    - ohišji koles s filtri zatesnjeni pred vdorom tekočin

  - poleg okularja vsaj še en optični I/O s konvergentno optiko, na katerega bo povezan laserski konfokalni sistem

  - deljenje svetlobe med optičnim I/O in okularjem v različnih razmerjih

    - 100% na I/O, 0% na okular

    - 0% na I/O, 100% na okular

    - hkratno vodenje svetlobe na oba izhoda (v razmerju 50:50 ali 80:20)

  - možnost nadgradnje z elementi za PC in DIC mikroskopijo

  - nadzor preko računalnika in kontrolne plošče na dotik

  - masa >50 kg (skupaj z objektivi, revolverji, okular, mizica itd.)

- motorizirana mizica (XY)

  - hod vsaj 70 mm × 50 mm

  - največja hitrost >25 mm/s

  - korak <0.3 m

  - nastavek za standardna mikroskopska stekla

  - možnost menjave nastavkov (za petrijevke, mikrotitrske plošče, inkubator …)

  - nadzor preko računalnika in vrtljivih gumbov oz. igralne palice

  - največja dovoljena obtežitev >0.5 kg

- motoriziran fokus

  - hod >1 cm

  - natančnost <15 nm

  - največja hitrost >2.5 mm/s

- motorizirana izmenjava objektivov

  - mesta za vsaj 6 objektivov

  - tesnenje pred vdorom tekočin

  - čas menjave objektivov med sosednjimi mesti <5 s

- okular

  - povečava 10×

  - ročno nastavljiv medočesni razmak

  - ročna korekcija dioptrije

- osvetljevanje za presevno mikroskopijo

  - ročni odmik nosilca osvetlitvenih elementov z nagibom za vsaj 30°

  - halogenska žarnica z največjo močjo vsaj 100 W (nastavljivo) ali jakostno in barvno primerljiv LED izvor

  - ročno nastavljiva zaslonka

  - vsaj 4 nosilci za filtre

  - kondenzor (ročni ali motoriziran) na nosilcu s hodom vsaj 80 mm

- vsaj 4-barvno LED osvetljevanje za epifluorescenco

  - valovne dolžine v razponu med 400 in 650 nm

  - svetlobna moč posamezne diode > 80 mW

  - nastavljanje intenzitete posamezne diode v razponu 0–100%

  - korak nastavljanja intenzitete <5% celotnega razpona

  - časovna nestabilnost jakosti osvetlitve <0.5%

  - ustrezne kombinacije filtrov in dikroikov

    - vsaj dva kompleta – po eden za opazovanje zelenih in rdečih barvil

    - centra prepustnih spektralnih pasov emisijskih filtrov okoli 520 oz. 660 nm

    - širine prepustnih spektralnih pasov emisijskih filtrov 40–80 nm

    - standarde dimenzije dikroikov in filtrov (okrogli premer 25 mm, pravokotni 25 mm × 36 mm)

- enobarvna kamera za detekcijo presevne ali epifluorescenčne svetlobe

  - velikost tipala vsaj 1/2''

  - ločljivost vsaj 1 MP

  - največja frekvenca zajemanja slik pri polni ločljivosti > 15 fps

  - dinamični razpon vsaj 12 bit

  - upravljanje s programom za nadzor celotne naprave in z ločenim programom

- 3.3.3 objektivi

- povečava 100×

  - oljni imerzijski

  - NA >1.4

  - WD >0.1 mm

  - uporaba s standardnimi krovnimi stekelci (debelina 0.17 mm)

  - primeren za super-ločljivo mikroskopijo

  - zatesnitev proti vdoru tekočin

  - vzmet za preprečevanje poškodb objektiva ob naletu v vzorec/nosilec

- povečava 60×

  - vodni imerzijski

  - NA >1.2

  - WD >0.25 mm

  - prepustnost v območju valovnih dolžin 400–1300 nm >0.3

  - obroč za kompenzacijo različnih debelin krovnega stekelca vsaj v razponu 0.13–0.20 mm

  - primeren za super-ločljivo mikroskopijo

  - zatesnitev proti vdoru tekočin

  - vzmet za preprečevanje poškodb objektiva ob naletu v vzorec/nosilec

- povečava 10×

  - zračni (brez tekoče imerzije)

  - NA >0.25

  - WD >8 mm

  - primeren za presevno in epifluorescenčno mikroskopijo

- 3.3.4 2D skener žarka

- frekvenca skeniranja vrstic >2 kHz oz. čas zajema slike velikosti 512 × 512 točk pri velikosti točke 15 nm <0,25 s

- velikost vidnega polja z objektivom 100× vsaj 80 µm × 80 µm

- kompenzacija distorzij slike ob robovih vidnega polja

- 3.3.5 VIS laserski sistem za vsaj dvobarvno 1PE rdečih fluorescenčnih barvil

- vsaj dve valovni dolžini v območju 550–650 nm

- razmikmed valovnima dolžinama vzbujanja večji od 70 nm (vsaj za 2 vzbujevalni valovni dolžini

- trajanje sunkov <200 ps

- največja frekvenca ponavljanja sunkov >30 MHz

- največja povprečna moč pri največji frekvenci sunkov >300 µW

- zvezno nastavljiva moč vzbujevalne svetlobe preko nadzornega programa

- dostopen prostor za optične elemente za kontrolo polarizacije vsakega od laserjev

- 3.3.6 NIR laserski sistem za 2PE fluorescenčnih barvil

- laser z nastavljivo valovno dolžino v območju vsaj 800–1300 nm

- hitrost spreminjanja valovne dolžine vsaj 40 nm/s

- vsaj 2 hkratna prostorsko ločena izhodna žarka z različnima valovnima dolžinama

- trajanje sunkov <200 fs v celotnem razponu valovnih dolžin

- frekvenca sunkov nastavljiva vsaj v območju 5 kHz–80 MHz

- povprečna moč >800 mW v celotnem razponu valovnih dolžin

- zvezno nastavljiva moč laserske svetlobe

- dostopen prostor za optične elemente za kontrolo polarizacije

- dostopen prostor za možnost preusmeritve

- 3.3.7 STED (2D/3D) modul za rdeča fluorescenčna barvila

- STED laser z valovno dolžino v območju 750–800 nm

- trajanje sunkov med 0.5 ns in 5 ns

- največja frekvenca ponavljanja sunkov >30 MHz

- povprečna moč laserja >1 W

- zvezno nastavljiva izhodna moč laserja preko nadzornega programa

- sinhronizacija z vzbujevalnimi laserji, skenerjem in detektorji

  - nastavljiv zamik glede na ostale laserje in detektorje z ločljivostjo <100 ps

- prilagodljivost PSF za kompenzacijo distorzij v vzorcu

- poravnavanje optičnih osi STED in vzbujevalnih laserjev preko programa ali avtomatsko

- končna ločljivost celotnega sistema

  - v 2D STED načinu (XY) <30 nm

  - v 3D STED načinu (XYZ) <100 nm (izotropno)

  - zvezno nastavljiva (v 3D STED načinu tudi XY proti Z)

- dostopen prostor za optične elemente za kontrolo polarizacije

- 3.3.8 detekcija

- konfokalne luknjice spremenljive velikosti v razponu vsaj 30–1000 µm

- 2 APD ali hibridna detektorja za štetje posameznih fotonov

  - QE >0.6 v razponu valovnih dolžin 600–700 nm

  - signal v odsotnosti osvetlitve (dark current) <300 counts/s

  - časovna ločljivost detekcije posamenih fotonov <0.5 ns

  - širina posameznega pulza <15 ns

  - mrtvi čas <30 ns

  - saturacija pri frekvenci >35 Mcounts/s

  - verjetnost dodatnih zakasnelih sunkov (afterpulse) <1%

- dikroiki in filtri za dva detekcijska kanala

  - optimizirani glede na vzbujanje s svetlobo v vidnem delu spektra

  - izmenljivi filtri s strani uporabnika

  - standarde dimenzije dikroikov in filtrov (okrogli premer 25 mm, pravokotni 25 mm × 36 mm)

- dodatni detektor za optimizacijo PSF

  - svetlobna občutljivost vsaj 5 MV/lm

  - dinamični razpon vsaj 12 bit

- TCSPC enota za FLIM

  - pogostost vzorčenja <1 ps

  - časovna ločljivost elektronike <3 ps

  - število časovnih kanalov >4k

  - največja frekvenca zajemanja >5 MHz

  - polno integrirana v kontrolni program

- dostopen prostor za optične elemente za nadzor polarizacije detektirane svetlobe

- 3.3.9 kontrola, povezljivost, sinhronizacija

- <100 ps časovna ločljivost sinhronizacije vzbujanja, STED in (aktivirane) detekcije

- vsaj 16 logičnih detekcijskih kanalov (prosto pripisljivih detektorjem, zakasnilnim nastavitvam, usmerjevalnim signalom ipd.)

- kontrola vsaj 6 laserjev

- vsaj 2 sinhronizacijska vhodna signala zunanjih naprav

- analogni in digitalni I/O vhodi za zunanje naprave

- SDK za integracijo zunanjih naprav in implementacijo dodatnih analiznih postopkov

- kontrolna plošča

  - vsaj 4 vrtljivi gumbi, programabilni s strani uporabnika

  - vsaj 4 pritisni gumbi, programabilni s strani uporabnika

- 3.3.10 programska oprema

- popolna kontrola motoriziranih/elektronskih komponent

- popolno prilagodljive nastavitve zajemanja (zakasnitve, aktivacija, dimenzije)

- omogočanje večdimenzionalnih eksperimentov

  - vsaj 4D

  - prikazovanje skladov poljubnega 2D prereza vzdolž merjenih osi

- omogočanje vsaj 16 TCSPC kanalov (glede na usmerjevalni signal)

  - možnost prikaza v dodatni dimenziji ali kot posamezni skladi

  - pretok surovega signala na disk

  - omogočanje dodajanja oznak in datotek z merskimi meta-podatki

  - možnost kalibracije vsakega kanala

- obdelava podatkov

  - intenziteta v ROI

  - intenziteta vzdolž črte

  - dekonvolucija

  - življenjski čas fluorescence

- izvoz slik in rezultatov obdelave v splošno uporaben format slikovnih oz. podatkovnih datotek (npr. tif, gif, png, jpg oz. txt, dat, csv)

- možnost zaklepanja določenih funkcij različnim uporabniškim profilom

- možnost shranjevanja nastavitev različnih eksperimentov

- licenca prenosljiva na nov kontrolni računalnik

- proste licence za analizo podatkov na osebnih računalnikih

- Licenca mora vključevati garancijo za brezplačne posodobitve oz. nadgradnje, ki zagotavljajo kompatibilnost s trenutnim operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami vsaj 3 leta; po tem obdobju mora licenca omogočati delovanje programske opreme brez posodobitev operacijskega sistema in gonilnikov, če se kompatibilnosti z operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami ne da več vzdrževati.

- 3.3.11 računalnik

- delovni pomnilnik RAM

  - velikost vsaj 16 GB

  - tip DDR4 ali hitrejši

  - prenos podatkov >2 GT/s

- hiter več-jedrni procesor

  - vsaj 4 jedra

  - vsaj 8 niti

  - frekvenca >3 GHz

  - cache pomnilnik vsaj 8 MB

- zmogljiva grafična kartica

  - podpora za CUDA

  - vsaj 1500 CUDA jeder

  - pomnilnik vsaj 4 GB GDDR5

  - osnovna frekvenca > 1 GHz

- disk

  - SSD 256 GB ali večji

  - HDD 1 TB ali večji

  - HDD frekvenca >7000 rpm

  - povezava SATA3

- I/O

  - USB3 vsaj 3×

  - vseh USB vsaj 5×

  - digitalni video (DVI, HDMI, DP) vsaj 2×

  - vsaj 1 prosto PCIe mesto

  - audio

  - Gigabit Ethernet

  - Firewire 800

- monitor

  - 30'' ali večji (ali 2 manjša s primerljivo površino)

  - frekvenca osveževanja >50 Hz

  - gamut vsaj 100% sRGB

  - barvna globina vsaj 30 bit

  - svetlost >250 cd/m2

- operacijski sistem

  - 64-bitni

  - preferenčno Windows, različica 7 ali 10

- zunanje naprave

  - tipkovnica normalne velikosti

  - brezžična miška

- 3.3.12 fizične lastnosti

- dimenzije sistema na optični mizi po možnosti v okviru 1.2 m × 2.5 m

- svetlobno zatesnjena optična pot

- izvedba v skladu z regulativo za delo z laserji (varnostna stikala ipd.)

- napajanje 230 V/50 Hz

- delovanje v prostoru s temperaturno stabilnostjo 1 K v območju 20–25 °C

- 3.3.13 dodatne zahteve naročnika

- dodatni optični vhod za optično pinceto v področju neskončne optike (npr. na enem od vhodov za epifluorescenco)

- dostopen prostor dimenzij vsaj 80 cm × 50 cm za dodatne sheme vzbujanja in detekcije, s preklopom na osnovno optično pot preko treh dvižnih zrcal (2 pred in 1 za dikroiki VIS laserjev v smeri proti detektorjem)

- dostopen prostor za dodatne optične elemente za kontrolo polarizacije vsakega vzbujevalnega laserja, STED laserja ter zaznavane svetlobe (v načinu laserskega skeniranja)

- dostopen prostor za vstavitev optičnih elementov za preusmeritev NIR laserja pred vhodom v instrument

- vsaj 2 optična vhoda za zunanje laserje (po zraku ali svetlobnem vlaknu)

- vsaj 1 optični vhod do detektorjev (npr. za ne-deskenirano detekcijo)

- vsaj 1 optični izhod za dodatne detektorje

- odstranljivi dikroiki VIS, STED in NIR laserjev (ponovna optična poravnava s strani uporabnika)

- 3.3.14 kompatibilnost z nadgradnjami dobavitelja

- 2–4 dodatni VIS laserji za vzbujanje

- 2D/3D STED modul za zelena barvila (valovna dolžina STED laserja v območju 550–600 nm)

- 3.4 sprejemni testi

- vse povezane komponente (mikroskop, mizica, skener, laserji, SLM, izmenjevalec konfokalnih luknjic, detektorji, itd.) dostopne preko programa

- izmerjene moči laserjev na vhodu v objektiv skladne s specifikacijami

- območje skeniranja poravnano z FOV kamere, oba kalibrirana na realne enote

- PSF pri vzbujanju z vsemi laserji: VIS, NIR in STED, izmerjene v sipalnem načinu s kovinskimi kroglicami velikosti pod uklonsko limito na več mestih FOV, z obema objektivoma (60× in 100×):

  - velikost omejena z uklonom svetlobe: FWHM pod ½ ustrezne valovne dolžine vzbujevalne svetlobe (FWHM < 300 oz. 400 nm za vzbujevalno svetlobo pri valovni dolžini 600 oz. 800 nm)

  - simetrične v XY

  - nagnjene za manj kot 10° glede na optično os (Z)

  - poravnane bolje kot na 40 nm (XY) / 80 nm (Z)

- detektorji poravnani s konfokalnimi luknjicami

- demonstracija krajevne ločljivosti s fluorescenčnimi kroglicami znane velikosti (premer < 25 nm) za vsako smiselno kombinacijo vzbujevalnega in STED laserja:

  - XY ločljivost pod 300 nm v konfokalnem načinu

  - XY ločljivost pod 30 nm v 2D STED načinu (FWHM < 40 nm)

  - izotropna ločljivost pod 90 nm v 3D STED načinu (FWHM < 100 nm)

Vsi testi ločljivosti naj bodo izvedeni po sledečem postopku:

    - na neprocesirani sliki se določi profil intenzitete preko vzorčnega objekta

    - s prilagajanjem Gaussove funkcije se določi FWHM

    - postopek se ponovi za vsaj 10 objektov na vsaj treh neodvisno posnetih slikah

    - 50% tako določenih vrednosti mora biti manjših ali enakih zahtevani vrednosti FWHM

- demonstracija največje hitrosti skeniranja, npr. z meritvijo časa zajema slike velikosti 512 × 512 točk pri velikosti točke 15 nm, ki mora biti <0,25 s

- demonstracija sinhronizacije in aktivacije laserjev/detektorjev

- demonstracija FLIM (npr. z meritvijo življenjskih časov dveh različnih barvil), skladno z zahtevanimi specifikacijami

- demonstracija polne funkcionalnosti programa (kontrola, zajem, obdelava, shranjevanje), skladno z zahtevami

- prikaz izvedbe dodatnih zahtev naročnika, skladno z zahtevami: dostop do optičnih komponent, dodatnega prostora in vhodov/izhodov

- 3.5 DRUGE ZAHTEVE

- 3.5.1 dokumentacija

- cena naj vključuje prevoz, testiranje in usposabljanje na lokaciji naročnika

- sistem mora biti označen CE

- priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z osnovno optično shemo, opisom elektronskega vmesnika za priklop zunanjih naprav ter navodili za preverjanje optičnih poti in vzdrževanje naprave za doseganje vseh zahtevanih karakteristik

- 3.5.2 dostava

- instalacija pri naročniku do polne funkcionalnosti naprave (sprejemni testi zgoraj)

- vsaj enodnevno aktivno usposabljanje raziskovalcev z dobavljeno napravo pri naročniku

- 3.5.3 podpora

- oddaljena podpora v primeru težav s strojno ali programsko opremo (vsaj delavniki 9h–15h)

- po potrebi servis pri naročniku najkasneje v 5 delovnih dneh od javljene okvare

- garancijski rok vsaj 1 leto

- strokovni nasveti pri eksperimentalnih težavah (priprava vzorcev, barvila in označevanje ipd.) po elektronski pošti ali telefonu

OBRAZEC 1

4. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Številka transakcijskega računa pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 12.10.2016, pod številko objave objave JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 1.1

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Številka transakcijskega računa pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 12.10.2016, pod številko objave objave JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

|  | POLNI NAZIV | PODROČJE DELA | VREDNOST DEL | RAZMERJE V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 2

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bomo sodelovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

OBRAZEC 3

5. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 04720/2016 vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Popust % | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP | 1 Komplet |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | SKUPAJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | POPUST |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OSNOVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DDV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |  |  |  |
| Dobava (število tednov): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji: |  | 20 % pogodbenega zneska kot predplačilo po prejemu podpisane pogodbe in naročila, ki se plača po prejemu predračuna in garancije za vrnitev predplačila 60 % pogodbenega zneska po dobavi opreme in prejemu končnega računa. 20% pogodbenega zneska po instalaciji in tehničnem prevzemu, po prejemu končnega računa in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. |  |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  |  | 28.2.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

6. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

- OBRAZEC 4.3 – Seznam znanstvenih objav raziskav

- OBRAZEC 4.4.1 – Vzorec menične izjave za zavarovanje restnosti ponudbe

- OBRAZEC 4.4.2 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

- OBRAZEC 4.5 – Lastna izjava ponudnika – finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

- OBRAZEC 4.6 – Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

OBRAZEC 4.1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 12.10.2016, pod številko objave JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

c)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika podizvajalca) |

Opomba naročnika:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.

Ponudniku, ki ne nastopa z podizvajalci, ni potrebno predložiti tega obrazca.

OBRAZEC 4.3

SEZNAM ZNANSTVENIH OBJAV RAZISKAV

Kot ponudnik izjavljamo, da so različni raziskovalci v uglednih znanstvenih revijah s faktorjem vpliva (Thomson Reuters Science Citation Index) vsaj 5, objavili vsaj 5 znanstvenih objav raziskav, opravljenih z vsaj petimi našimi STED mikroskopi.

|  | Naslov članka | Avtorji | Ime revije | Volumen in št. revije | Stran | Leto objave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na razpis

za

»DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP «

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.4.1

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Ponudnik:

…………………………

…………………………

…………………………

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št. …………………… z dne ……………… vam izročamo bianco menico za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo št. JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336 – »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«, v višini 21.000,00 EUR.

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

……………………………………………………………………………………………………………….

(ime in priimek)						 (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

− umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali

− podamo v ponudbi lažne podatke ali

− zavrnemo sklenitev pogodbe ali

− v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila in ob sklenitvi pogodbe ne priložimo garancije za vrnitev predplačila,

pooblaščamo Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, da lahko našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri ………………………………………………………

ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………..

Ta izjava velja do datuma veljavnosti ponudbe.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 4.4.2

VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Datum:             (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:                            (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:                    (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:                     (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:             (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnik v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz njegove ponudbe za javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336. z dne 12.10.2016, katerega predmet je »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: 21.000,00 EUR (enaindvajsted tisoč evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:                 (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: 31.3.2017

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:                (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem finančnim zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska finančnega zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik finančnega zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Finančno zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil garancije za vrnitev predplačila v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem finančnem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti finančnega zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem finančnim zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                                                        (žig in podpis)

OBRAZEC 4.5

LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z našo prijavo na javni razpis katerega naročnik je Institut “Jožef Stefan”, z oznako JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336 za »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«.

I Z J A V L J A M O,

da bomo v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v predpisanem roku in znesku) naročniku tega posla ob podpisu primopredajnega zapisnika sposobni izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavno še 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka, vse v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja iz obrazca 4.6 razpisne dokumentacije.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.6

VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (po EPGP-758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Institut »Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336) za »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                                                        (žig in podpis)

Ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo, da bo pridobil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z zgornjim vzorcem.

Ponudnik ta vzorec le parafira in žigosa.

OBRAZEC 5

7. Vzorec pogodbe

Št.:

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila na osnovi določil 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) za nakup »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 12.10.2016, št. objave JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, z dne      , izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila, ki je strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je nakup »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, katere del so tudi tehnične specifikacije naročila, sta sestavni del te pogodbe.

VREDNOST POGODBE

3. člen

Vrednost navedene opreme znaša  .......................... . Cena ne vsebuje DDV.

DOBAVNI ROK

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave ........................ od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od dobavitelja povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Dobavitelj lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo.

PLAČILNI POGOJI

5. člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 20 % pogodbenega zneska kot predplačilo po prejemu podpisane pogodbe in naročila, ki se plača po prejemu predračuna in garancije za vrnitev predplačila

- 60 % pogodbenega zneska po dobavi opreme in prejemu končnega računa

- 20 % pogodbenega zneska po instalaciji in tehničnem prevzemu, po prejemu končnega računa in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PLAČILNE GARANCIJE

- člen

Vsak ponudnik je dolžan skupaj s ponudbo predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v obliki menice, kavcijskega zavarovanje zavarovalnice ali bančne garancije) v višini 21.000,00 EUR brez DDV. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 31.3.2017, z možnostjo podaljšanja.

Da bi zagotovili uspešno realizacijo pogodbe in predplačilo naročnika, dobavitelj predloži garancijo za vrnitev predplačila. Veljavnost te garancije mora biti en dodaten dan po funkcionalni instalaciji opreme.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% skupne pogodbene vrednosti (z DDV), ki mora veljati še 30 (trideset) dni po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

PREVZEM BLAGA

- člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

JAMSTVA DOBAVITELJA

8. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu en delovni dan po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme na sedežu naročnika, ga mora dobavitelj zagotoviti v 5 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

9. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj se zavezuje, da bo       let, zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

VIŠJA SILA

10. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POGODBENA KAZEN

11. člen

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi opreme ali nepravilne dobave, ki presega dva tedna od dobaviteljevega predvidenega dobavnega roka in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen: 0,5 % dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se odšteje od plačila naročnika.

POOBLAŠČENE OSEBE

12. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren                     , s strani ponudnika pa                                .

REŠEVANJE SPOROV

13. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

15. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za

»DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLUORESCENČNI MIKROSKOP«

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Dobavitelj: |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik dobavitelja |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

PRILOGA 2: Ovojnica za

PREDLOŽITEV PONUDBE

(izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PREJEMNIK Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |  |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! »DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOČLJIVI FLOURESCENČNI MIKROSKOP«. (predmet javnega naročila). JN006347/2016 in TED: 2016/S 200-360336. (številka objave na Portalu RS oziroma EU). |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |