| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 17/10 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | FT-IR spektrometer |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 9. 11. 2010 do 10.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ – FT-IR spektrometer« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne  9. 11. 2010 ob  12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 25. 10. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Popolna ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 28. 2. 2011.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

| Ljubljana, dne | 25. 10. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

Priloga: tehnična specifikacija opreme.

Tehnična specifikacija

Predmet javnega naročila je FT-IR spektrometer z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:

1. FT-IR spektrometer:

- spektrometer naj ima optični del popolnoma zatesnjen in v suhi atmosferi

- standardni nosilec vzorca naj omogoča meritve v transmisiji (tekočin, plinov in trdnih vzorcev)

- vgrajen naj bo validacijski komplet sledljivih standardov za vsakodnevno preverjanje inštrumenta

- vgrajen naj bo absolutni standard metana, ki omogoča absolutno umerjanje spektrometra na fundamentalne frekvence

- inštrument naj vnaprej meri referenčni spekter ozadja in tako omogoča večjo prepustnost analiz. Vzorce naj spektrometer avtomatsko zazna

- optični elementi spektrometra naj bodo prevlečeni s snovjo, ki odbija vlago

- za meritve naj ima spektrometer ustrezno odziven detektor (temperaturno stabilizirani DTGS), ustrezno frekvenčno območje (7800 - 225 cm-1), ustrezno resolucijo (boljšo kot 0.5 cm-1) in ustrezno razmerje signal šum (50.000/1 RMS (oziroma 15.000:1 p-p) v 5 sekundah merjeno z DTGS detektorjem pri 4 cm-1 z Beer-Nortonovo apodizacijo

- točnost valovnih dolžin (Wavelength accuracy) naj bo vsaj ±0.02cm-1 pri 2000 cm-1

- spektrometer naj omogoča naknadno montažo drugega detektorja (s tekočim dušikom hlajenega visokoodzivnega MCT detektorja)

- spektrometer naj omogoča naknadno montažo zunanje optične klopi in na njej dodatnega s tekočim dušikom hlajenega visokoodzivnega MCT detektorja

- spektrometer naj bo uporaben za takojšnje analize s transmisijskimi tehnikami (polimerni film tehnike namaza, Cast Film in Hot Melt Film, suspenzija v Nujolu)

- spektrometer naj bo popolnoma nadgradljiv za analize z nekaterimi dodatnimi transmisijskimi tehnikami (temperaturno kontrolirani pogoji, analiza plinov, tehnika KBr tabletke)

- spektrometer naj bo popolnoma nadgradljiv za analize z refleksijskimi tehnikami (difuzna refleksija, spekularna refleksija, ATR)

- spektrometer naj bo popolnoma nadgradljiv za analize z infrardečim mikroskopom

- spektrometer naj bo popolnoma nadgradljiv za analize z daljnem infrardečem območju do 30 cm-1

- spektrometer naj komunicira preko standardnega mrežnega vmesnika in s standardnim TCP/IP protokolom; uporabnik naj ima možnost izbire dostopa do spektrometra bodisi z direktnim priklopom osebnega računalnika bodisi s priklopom preko lokalne mreže LAN.

2. Programska oprema za delo s spektrometrom:

- programska oprema za delo s spektrometrom naj bo validirana za delo v okolju Windows XP SP3, Vista SP1 in Windows 7

- programska oprema naj vsebuje program za multikomponento kvantitativno analizo podatkov

- programska rutina naj avtomatsko odpravlja efekte vlage in ogljikovega dioksida v infrardečem spektru

- programska oprema vsebuje komparacijsko funkcijo za zagotavljanje identitete vzorcev, dekonvolucijo in spektralni kalkulator

- programska oprema naj omogoča uporabniku postavitev novih metod s preprosto programsko pomočjo (Wizard)

- programska oprema naj avtomatsko preverja kvaliteto posnetega spektra

- programska oprema naj vsebuje tudi iskalni program z možnostjo napovedovanja in analize strukture. Iskalni program naj omogoča postavitev lastnih knjižnic IR spektrov ter iskanje po knjižnjicah IR spektrov

S spektrometrom je potrebno ponuditi tudi naslednje nastavke:

3. Diamantni horizontalni nastavek za ATR (atenuirano totalno refleksijo) z diamantnim kristalom z enim odbojem in podlago iz KRS-5 ; omogoča naj analizo v območju spektrometra, t.j. do 225 cm-1. Omogoča naj tudi:

- -    avtomatsko prepoznavanje nastavka z njegovo serijsko številko.

- uporabo brez ročnih nastavitev in justiranj

- uporabo nastavka kot integralnega dela spektrometra

- uporabo nastavka z elektronskim merjenjem sile, s katero pritiskamo vzorec ob kristal. Uprabljena sila naj bo avtomatsko dokumentirana pri vsakem posameznem eksperimentu.

4. Nastavek za difuzno refleksijo DRIFT

Omogoča naj analizo v območju spektrometra, t.j. do 225 cm-1.

Omogoča naj tudi:

- - avtomatsko prepoznavanje nastavka z njegovo serijsko številko.

- uporabo nastavka kot integralnega dela spektrometra

- avtomatsko optimizacijo optike glede na uporabo različnih tipov vzorčevanja: prašek v KBr, SiC in diamantna abrazija

- uporabo brez ročnih nastavitev in justiranj, nastavek naj uporablja avtomatsko fokusiranje

5. Nastavek za variabilno spekularno VASR

Omogoča naj analizo ravnih vzorcev v spekularni refleksiji z uporabo variabilnega kota oplazenja (15o do 80o ). Vključuje naj tudi plosko referenčno zrcalo in aperturne maske premera 2mm, 5mm in 10mm

6. Komplet za uporabo KBr tabletk naj vsebuje 13 mm jekleni nastavek za izdelavo tabletk in vsa potrebna držala za transmisijsko snemanje KBr tabletke (npr. nosilec 13 mm tabletk, morebitni nosilci in adapterji)

7. Komplet za transmisijsko delo s tekočinsko celico, parom cirkularnih KBr okenc z distančniki (za viskozne vzorce, gele in paste), in parom pravokotnih KBr okenc z distančniki (za tekočine)

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 17/10 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  |  | Storitev |  | Material |  |  | x | Oprema |  |  |  | Gradnja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga |  |  |  |  | Količina | Cena |  |  | Pop.% |  | Vrednost |  |  |
| 1 | FT-IR spektrometer |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 28. 2. 2011. |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU

POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

|  | 1. |  | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |  |
|  | 3. |  | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |  |
|  | 4. |  | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi, kjer imamo sedež. |  |
|  | 5. |  | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |  |
|  | 6. |  | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |  |
|  | 7. |  | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega naročanja. |  |
| 8. |  | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |  |  |
| 9. |  | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo opreme. |  |  |
| 10. |  | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |  |  |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila „FT-IR spektrometer”.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 17/10 za FT-IR spektrometer

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2010.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

FT-IR spektrometer

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št.                     z dne                    , ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša                               EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave                   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa   v roku………..dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ………let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Če dobavitelj blaga oz. storitev, na katere se nanaša ta pogodba, ne dobavi po lastni krivdi ali jih le delno dobavi oz. izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8.člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |