| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 8.428/09 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | RAMANSKI SPEKTROMETER v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 2. december 2009 do 11.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu (povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- Oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA RAMANSKI SPEKTROMETER«;

- Točen naslov ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 2. decembra 2009 ob 12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 28. oktober 2009 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman,prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 31.1.2010.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo popolne ponudbe, ki v celoti ustrezajo tudi vsem tehničnim določilom iz razpisne dokumentacije, ocenila in najugodnejšega ponudnika izbrala na osnovi edinega merila, t.j.najnižja cena.

| Ljubljana, dne | 28. oktober 2009 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman,prof.mat. |

Priloga: tehnični opis in specifikacija opreme.

TEHNIČNI OPIS IN SPECIFIKACIJA OPREME

Namen uporabe: osnovne raziskave in materiali

Raziskovalno področje: anorganska kemija, spektroskopija, materiali

Predmet javnega naročila je RAMANSKI SPEKTROMETER z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:

1.   SPEKTROMETER

- Goriščna razdalja: najmanj 800 mm

- Spektralna ločljivost boljša kot 0.35 cm-1 /piksl pri 633 nm (1800 gr/mm uklonska mrežica)

- Območje merjenja najmanj od 50 do 4500 cm-1

- Uklonska mrežica: najmanj dve mrežici 600 gr/mm in 1800 gr/mm, izbira mrežice avtomatska in upravljanje računalniško

2.    DETEKTOR

- Velikost CCD čipa: najmanj 25 mm širina, najmanj 1024x256 pikslov. Za zajem podatkov brez spektralnega popačenja mora biti  uporabljen celoten čip (1024 pikslov)

- CCD  čip:  Odprto elektrodni CCD mora imeti kvantno učinkovitost (QE) najmanj 30 % v območju od 500 nm do 800 nm in najvišja kvantna občutljivost naj bo najmanj 60 %

- Hlajenje CCD: termoelektrični efekt (Pelletier)  -70 stopinj Celzija

3.   FILTRI

- Edge filtri morajo delovati v injekcijskem/odbojnem načinu, isti filter odbija laserski žarek na mikroskop in odbija Raileighovo svetlobo

- Edge filter nizko frekvenčno območje: filtri morajo omogočati snemanje do 50 cm-1

4.   KONFOKALNI MIKROSKOP

- Odprti mikroskop: instrument mora imeti odprti mikroskop s praznim prostorom pod objektivom, kar omogoča mikroskopske meritve na večjih predmetih

- Konfokalnost: instrument mora biti opremljen z resnično avtomatsko konfokalno aperturo in mora omogočati kontinuirano nastavitev konfokalne aperture

- Prostorska ločljivost: sistem mora imeti lateralno ločljivost 1 mikron ali boljšo in aksialno ločljivost 2 mikrona ali boljšo

- Sklopitev: sistem mora imeti direktno sklopljen mikroskop brez optičnih vlaken

- Integriran mikroskop: mikroskop mora biti integriran v sistem zaradi zagotovitve visoke prostorske ločljivosti, občutljivosti in stabilnosti

5.   MAKRO VZORČEVALNIK

- Horizontalni žarek: sistem mora biti opremljen z makro vzorčevalnikom s horizontalnim žarkom, goriščna razdalja leče vzorčevalnika naj bo 40 mm

- Veliki vzorci: makro vzorčevalnik mora omogočati meritve na velikih vzorcih, predvsem mora omogočati ramanske meritve  vzorca na dnu 30 cm dolge steklene ali plastične cevi, ki je postavljena vertikalno, vzorec se nahaja 18 mm od zunanje stene cevi

- Tekočine: makro vzorčevalnik mora biti opremljen z nosilcem kivet in reflektirajočim ogledalom, ki omogoča multipass efekt, s čimer se pri meritvi tekočin ojača signal

6.   LASERJI

- Laserske linije: Sistem naj bo opremljen z dvema laserjema, enega z linijo 532 nm in drugega z linijo 633 nm ( z visoko kvaliteto žarka in cirkularnim profilom žarka). Sistem mora vključevati potrebno optično opremo in mehanske adaptacije za sklopitev laserjev

- Filtri: sistem mora omogočati regulacijo moči laserskega žarka z uporabo filtrov, ki so vodeni s programsko opremo.

- Izbira laserja: Sistem mora biti povsem avtomatiziran vključno z izbiranjem laserske linije. Sistem naj ne bi zahteval periodične nastavitve poti laserskih žarkov.

7.   RAČUNALNIŠKA STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

- PC: sistem mora vsebovati računalnik in programsko opremo za vodenje instrumenta, zajem podatkov in obdelavo

- Skripti: programska oprema sistema mora zagotavljati programiranje običajnih rutin za zajem podatkov in obdelavo s čimer je mogoče kontrolirati različne funkcije sistema. Na ta način je mogoče definirati lastne meritve v odvisnosti od aplikacije.

- Programska oprema: programska oprema za zajemanje in procesiranje podatkov delujoča na Windows XP Professional/Vista Ultimate okolju; če je podprt kakšen drug OS, mora biti zagotovljena povezljivost za MS Windows operacijskimi sistemi, vključno z zmožnostjo prenosa spektroskopskih podatkov v standardne tekstovne/binarne tipe datotek

- Nadgradnja programske opreme: navesti je potrebno politiko nadgradnje programske opreme

8.    NAMESTITEV, TRENING UPORABNIKA IN PODPORA

- namestitev opreme pri uporabniku

- trening uporabnika

- brezplačna telefonska podpora

9.    OSTALE ZAHTEVE

- Sistem mora vsebovati potrebno orodje,  referenčne vzorce in kompletna navodila

- Sistem mora zagotavljati enoletno garancijo za dele in delo

- Sistem mora biti označen kot CE

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 8.428/09 z dne .............. vam pošiljamo

naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  |  | Storitev |  | Material |  |  | x | Oprema |  |  |  | Gradnja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga |  |  |  |  | Količina | Cena |  |  | Pop.% |  | Vrednost |  |  |
| 1 | RAMANSKI SPEKTROMETER |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |
| Garancijska doba: |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 31.1. 2010. |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA

# O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  |  |  |
| Štev. registracije: |  |  |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |
| 9. | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, kot tudi lastni servis za izvedbo popravil z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila RAMANSKI SPEKTROMETER.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 8.428/09 za RAMANSKI SPEKTROMETER

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis:

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

............................................................................. , ki ga zastopa direktor .............................

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2009.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

RAMANSKI SPEKTROMETER

podrobneje specificirane v ponudbi št. ........................ z dne......................., ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša ............................ EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave ...................... od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 40 % pogodbenega zneska ob podpisu pogodbe,

- 50 % pogodbenega zneska ob primopredaji naprave pri proizvajalcu,

- 10 % pogodbenega zneska po opravljeni funkcionalni postavitvi na podlagi primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika in izvajalca.

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo  v roku………..dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višinini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Dobavitelj izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih  iz  prejšnjega  odstavka  je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |